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LMR-2101系列
电测量仪表综合校验装置
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         感谢您选择莱特产品！

         祝贺您荣为莱特用户！

         莱特公司遵从可持续发展的策

     略，因此我们热情欢迎您对本指南

     中所描述的产品提出宝贵意见和建

     议，以利于莱特为您开发出更具先

   进性、适用性、可靠性的产品。
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1  概述

LMR-2101系列电测量仪表综合校验装置，根据国家有关规程《JJG124－93电流表电压表功率表及电阻表检定规程》、《GB /T767－1999直接作用模拟指示电测量仪表及附件》、《SD110－83电测量指示仪表检验规程》、《JJG440－86工频单相相位表检定规程》、《JJG603－89指针式频率表检定规程》、《JJG 307－1988 交流电能表（电度表）检定规程》、《JJG596－1999 电子式电能表检定规程》、《GB/T 11150－2001 电能表校验装置国家标准》和《JJG（电力）01－94电测量变送器检定规程》研制，应用了现今最新嵌入式系统、DSP超大规模现场可编程FPGA和先进的软件操作系统，采用了新一代大功率功放模块、LCD大屏幕显示器、进口元器件及芯片。整机技术先进，功能齐全，体积小，携带方便，其优越的性能指标和强大的功能特点，博得了国内外广大用户的欢迎。

本说明书适用于LMR-2101系列产品，其中包括LMR-2101A交直流多功能标准源、LMR-2101B三相谐波标准源、LMR-2101C三相交直流指示仪表校验装置、LMR-2101D三相交直流标准源、LMR-2101E电测量仪表综合校验装置五种。其功能模块表述如下：

LMR-2101A：（不在本说明书中描述）。
LMR-2101B：三相标准源、功率标准源、三相平衡标准源、谐波标准源。
LMR-2101C：

标准源：直流标准源、单相标准源、相位标准源、三相标准源、功率标准源、三相平衡标准源、谐波标准源。
仪表校验：交流表、直流表、相位表、频率表、功率表、因素表。
LMR-2101D：直流标准源、相位标准源、三相标准源、功率标准源、三相平衡标准源、谐波标准源。 
LMR-2101E：

标准源：直流标准源、单相标准源、相位标准源、三相标准源、功率标准源、三相平衡标准源、谐波标准源。
仪表校验：交流表、直流表、相位表、频率表、功率表、因素表、电能表。
变送器：响应时间、直流电压表、交流电压表、交流电流表、相位表、频率表、
交流功率表、功率因子表、负序电流表。

本说明书以LMR-2101E为标准编写，并适用于上述其他型号产品（局部细节有所不同），如软件升级或增加内容，其相应的更新软件和相关功能说明将在公司网站上发布。请您密切关注本公司网站最新消息，以便获得最新、最有助于您开展工作的
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第一手资料。

2  功能（LMR-2101E）
●  可用于检定指示仪表，交流采集装置，万用表、FTU、RTU、电测量变送器及电能表等；

●  内置0.05级高精度电压、电流、相位、功率、功率因素、谐波表。
●  电压、电流、相位、有功功率、跨相无功及真无功标准输出（0.05级）。
●  输出电流、电压、功率、相位、谐波实现闭环控制，可保证低漂移及年稳定度。
●  电能表校验（0.1级）。
●  1－19次谐波发生,标准输出（0.1级）；20－31次谐波发生,标准输出（0.2级）。
●  工作方式：仪表校验输出方式、标准源输出方式。
●  内置USB、RS232接口，不开机箱即可进行软件升级换代，被检数据传送。
●  软件有自校准功能，不开机箱就可校准各种电测量参数值。
●  软件自动故障检测，可显示出现故障部位。
●  采用大屏幕液晶显示，全中文弹出菜单，多种操作方式：1、旋转编码器操作，
2、轻触式键盘操作，3、PC机Windows下操作。
●  可存储1000个被检表数据。
●  可通过软件对校验数据进行修约，打印检定报告和校验数据。

3  LMR-2101E系列产品主要技术参数
3.1  LMR-2101EⅡ（0.05级）产品主要技术参数

●  输出和测量交流电压

①10V、30V、100V、300V、750V档，档位自动切换

②调节范围：档位×（0－120）％

③调节细度：档位×0.01％

④分辨率：档位×0.01％

⑤准确度：0.05%RG
⑥稳定度：0.01%/1min

●  输出和测量交流电流

①100mA、1A、5A、10A、25A档，档位自动切换

②调节范围：档位×（0－120）％

③调节细度：档位×0.01％

④分辨率：档位×0.01％
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⑤准确度：0.05%RG
⑥稳定度：0.01%/1min

●  输出和测量交流功率

①调节细度：档位×0.01％

②分辨率：档位×0.01％

③准确度：0.05%RG（F>0.5）

④稳定度：0.01%/1min

●  输出和测量交流电压、电流频率

①频率范围：45.000－65.000Hz

②调节细度：0.001Hz

③准确度：0.01%RD

●  输出和测量交流相位

①移相范围：0.00º～359.99º

②分辨率：0.01º
③调节细度：0.01º

④准确度：0.05º

●  输出和测量功率因数

①输出范围：－1～0～＋1

②测量准确度：0.0005

③调节细度：0.0001

●  输出和测量谐波

①谐波设置：2～31次

②谐波含量：电压、电流≤30%（相对于基波）

    ③谐波输出精度：0.1% (1～19次，相对于基波)；

                    0.2% (20～31次，相对于基波)

④谐波相位：0～360°可调

●  电能测量

①电能测量准确度：0.1%RD PF≥0.5

②电压量程：100V 220V 380V

③电流范围：0.05～24A
●  输出交流电压、电流失真度
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<0.2%（非容性负载）  

●  交流电压电流最大输出负载容量

电压输出25VA，电流输出25VA

●  输出和测量直流电压

①100mV、1V、10V、30V、100V、300V、750V档

②调节范围：档位×（0－120）％（750V档时输出范围为0%~110%）

③分辨率：档位×0.01％

④调节细度：档位×0.01％

⑤准确度：0.05%RG
⑥稳定度：0.01%/1min

●  输出和测量直流电流

①1mA、10mA、100mA、1A、5A、10A、25A档

②调节范围：档位×（0－120）％

③分辨率：档位×0.01％

④调节细度：档位×0.01％

⑤准确度：0.05%RG
⑥稳定度：0.01%/1min
●  直流电压电流最大输出负载容量

电压输出20VA，电流输出25VA

●  直流测量

①电压测量：±10V

②电流测量：±20mA
③准确度：0.01%RG

●  指标测试参考条件

①环境温度：22º±1º

②工作温度：0º～40º，湿度：≤85%

③工作电源范围：220VAC±15％，50Hz

3.2  LMR-2101EⅠ（0.1级）产品主要技术参数

●  输出和测量交流电压

①10V、30V、100V、300V、750V档，档位自动切换

②调节范围：档位×（0－120）％

③调节细度：档位×0.01％
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④分辨率：档位×0.01％

⑤准确度：0.1%RG
⑥稳定度：0.02%/1min

●  输出和测量交流电流

①100mA、1A、5A、10A、25A档，档位自动切换

②调节范围：档位×（0－120）％

③调节细度：档位×0.01％

④分辨率：档位×0.01％

⑤准确度：0.1%RG
⑥稳定度：0.02%/1min

●  输出和测量交流功率

①调节细度：档位×0.01％

②分辨率：档位×0.01％

③准确度：0.1%RG（PF≥0.5）

④稳定度：0.02%/1min

●  输出和测量交流电压、电流频率

①频率范围：45.000－65.000Hz

②调节细度：0.001Hz

③准确度：0.02%RD

●  输出和测量交流相位

①移相范围：0.00º～359.99º

②分辨率：0.01º
③调节细度：0.01º

④准确度：0.1º

●  输出和测量功率因数

①输出范围：－1～0～＋1

②测量准确度：0.001

③调节细度：0.0001
●  输出和测量谐波

①谐波设置：2～31次

②谐波含量：电压、电流≤30%（相对于基波）
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③谐波输出精度：0.5% (相对于基波)

④谐波相位：0～360°可调

●  电能测量

①电能测量准确度：0.1%RD  PF≥0.5

②电压量程：100V、220V、380V

③电流范围：0.05～24A
●  输出交流电压、电流失真度

<0.5%（非容性负载）

●  交流电压电流最大输出负载容量

电压输出25VA，电流输出25VA

●  输出和测量直流电压

①100mV、1V、10V、30V、100V、300V、750V档

②调节范围：档位×（0－120）％ （750V档时输出范围为0%~110%）

③分辨率：档位×0.01％

④调节细度：档位×0.01％

⑤准确度：0.1%RG
⑥稳定度：0.02%/1min

●  输出和测量直流电流

①1mA、10mA、100mA、1A、5A、10A、25A档

②调节范围：档位×（0－120）％

③分辨率：档位×0.01％

④调节细度：档位×0.01％

⑤准确度：0.1%RG
⑥稳定度：0.02%/1min
●  直流电压电流最大输出负载容量

电压输出20VA，电流输出25VA
●  直流测量

①电压测量：±10V

②电流测量：±20mA
③准确度：0.02%RG

●  指标测试参考条件

①环境温度：22º±1º
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②工作温度：0º～40º，湿度：≤85%

③工作电源范围：220VAC±15％，50Hz

●  体积：450×380×180(mm)

●  质量：20kg

3.3  LMR-2101E操作面板说明
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	a
	——
	A相交流电流输出端子正端

	b
	——
	A相交流电流输出端子负端

	c
	——
	B相交流电流输出端子正端

	d
	——
	B相交流电流输出端子负端

	e
	——
	C相交流电流输出端子正端

	f
	——
	C相交流电流输出端子负端

	g
	——
	直流电流输出端子正端

	h
	——
	直流电流输出端子负端

	i
	——
	校电能表的光电插口

	j
	——
	接大地端口

	k
	——
	A相交流电压输出端子正端

	l
	——
	B相交流电流输出端子正端

	m
	——
	C相交流电压输出端子正端

	n
	——
	三相交流电压公共低端

	o
	——
	直流电压输入端子正端

	p
	——
	直流电压输入端子负端

	q
	——
	直流电压输出端子正端

	r
	——
	直流电压输出端子负端

	s、t
	——
	变送器(直流输入测量)


图3-1  LMR-2101E操作面板界面
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3.4 系统配置

LMR-2101E电测量仪表综合校验装置主机           一台

LMR-2101E电测量仪表综合校验装置操作软件      一套

电源线                                         一根

电力专用测试导线                               一包

专用串口线                                     一根

铝合金包装箱                                   一只

便携式计算机(选购项)                           一套

针式打印机及打印电缆(选购项)                   一套

仪表校验计算机操作软件(选项)                   一套

使用说明书                                     二本

产品合格证                                     一份

产品保修卡                                     一份

3.5  维护与维修

主机免费保修三年，设备终身维修。软件免费升级，并免费负责培训。打印机使用说明见打印机使用说明书。

4  操作简介
开机后显示器出现下图所示欢迎界面，按回车键可进入主界面。
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图4-1  欢迎界面

LMR-2101E、LMR-2101C界面相同，而LMR-2101B、LMR-2101D
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界面相同，直接按确定键进入系统主界面。
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图4-2  LMR-2101B欢迎界面

进入LMR-2101B主界面后可以直接按数字键进入各个功能模块，操作方便快捷，例如按数字键“3”可以直接进入三相标准源功能模块，按数字键“4”进入功率标准源，以此类推，LMR-2101D与LMR-2101B相同也可以通过数字键进入各个功能模块。
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图4-3  LMR-2101B主界面 

4.1  主界面
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图4-4
主界面

4.1.1  概述 

主界面上有六个菜单项，菜单项的选择方法如下：按键盘上的方向键或转动旋转编码光标移到需要选择的按钮上，按回车键或按下旋转编码器，进入相应菜单，以上操作在下文中简称为“按下××按钮”。

按下“变送器”按钮，可以进入变送器系统设置界面；按下“仪表校验”按钮，可以进入LMR-2101E仪表校验功能模块；按下“标准源校准”按钮，可以进入LMR-2101E标准源校准；按下“标准源”按钮，可以进入LMR-2101E标准源；按下“联机测试”按钮，可以连接上位机,由上位机控制机器；按下“软件升级”按钮，可以对软件进行升级。

5  多功能标准源

5.1 概述

LMR-2101E多功能标准源分为六个部分：直流标准源、单相标准源、相位标准源、三相标准源、功率标准源和谐波标准源，界面如图4所示。注：LMR-2101B标准源不提供相位标准源和单相标准源。
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图5-1  LMR-2101E标准源主界面
5.2 操作流程

在主页面中选中标准源选项进入标准源页面，点击按钮进入相应的标准源页面点

击返回主页面按钮返回主页面。
5.2.1直流标准源

界面如图5-2所示。
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图5-2  LMR-2101E直流标准源界面

●  基本设置

点击“工作方式”下拉框，选中“直流电压”或“直流电流”。当选择“直流电压”或“直流电流”时，输出幅值标签文本会自动切换为输出电压或输出电流。实际幅值标签文本会自动切换为实际电压或实际电流。工作档位会根据工作方式的不同而

切换为电压档位和电流档位。
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点击电压档位或电流档位（根据工作方式决定），选中所要的工作档位，尽量选中跟输出值最接近的档位以提高输出精度。或者打开自动换档开关，由系统根据输出幅值自动选定精度最高的档位。

在输出电压或输出电流编辑框内输入需要仪器输出的电压电流值。所设置的电压电流幅值范围为0%~120%（直流电压750V档时输出范围为0%~110%），超出范围时系统将会自动截去。

●  自动换档和手动换档

点击自动换档按钮，切换自动换档和手动换档。进入手动换档时，用户通过工作档位下拉框选择工作档位。进入自动换档时，工作档位下拉框被屏蔽，系统根据用户输入的幅值自动选择工作档位。

●  仪器输出

点击开始实验按钮，系统弹出开始实验对话框，当用户选择确认时实验开始。开始实验后，此按钮标签文本变为停止实验；光标的输入焦点切换到停止实验按钮。系统按照档位幅值的1%为步进开始递增，直到到达输出值。在仪器的输出上升过程中，用户可以随时点击回车停止实验，具体步骤同停止实验。

●  实时闭环校正

仪器在实验的过程中会根据所接入的负载自动校正输出。

●  实际输出显示

系统在实验的过程中会自动采集实际输出，在实际电压（实际电流）文本框内显示仪器当前的实际输出值。

●  过载警告

仪器在实验过程中会自动检测仪器本身和所接入的负载，如果所接入的负载超过仪器输出的负荷，系统会在关闭仪器的所有输出后，给出过载警告；同时会提示用户过载相，并且发出报警声。用户点击对话框中的确定按键，即可停止报警声。在排除故障后可重新开始实验。

●  停止实验

在不需要仪器输出时，点击停止实验按钮停止实验，此按钮标签文本变为开始实

验，提示可以开始下次实验；光标的输入焦点切换为开始实验按钮。系统按照档位幅
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值的1%为步进开始递减，直到输出值为零，在停止实验的过程中，用户不能点击回
车取消本次停止实验操作，要重新输出时，必须在停止实验以后，点击开始实验按钮，重新开始实验输出。
●  在线调节

在实验的过程中，用户可以根据需要随时改变输出值。具体步骤：将光标焦点移到电压幅值（电流幅值），点击回车，修改幅值，点击回车后，仪器会按步长将输出变化至新的幅值。然后同开始实验，开始闭环校正。

●  返回

点击返回按钮返回上一层页面。

5.2.2 单相交流标准源

界面如图5-3所示（A相输出），具体实验步骤同直流标准源。
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图5-3
LMR-2101E单相交流标准源界面
仪器在输出端口文本框显示的输出端口输出电压或电流幅值。

●  基本设置
在实验开始前或者在实验的过程中均可以设置工作频率。频率的改变范围为45Hz到65Hz。在设置频率时不会影响实际的输出幅值。

5.2.3  相位标准源

界面如图5-4所示。
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图5-4
LMR-2101E交流相位标准源界面

●  基本设置

点击工作方式下拉框，选中UaUb相位，UaIa相位或IaIb相位。仪器会在相应的输出端上输出电压或电流值，两相相差即为所需要的相位值。

点击A相挡位和B相挡位或电压档位和电流档位（根据工作方式决定），选中所要的工作档位，尽量选中跟输出值最接近的档位以提高输出精度。或者打开自动换档开关，由系统根据输出幅值自动选定精度最高的档位。

在输出相位编辑框内输入需要仪器输出的相位值。相位范围为0°~360°，系统会根据用户的输入自动把相位切换到0°~360°之间。

●  自动换档和手动换档

点击自动换档按钮，切换自动换档和手动换档。进入手动换档时，用户通过工作档位下拉框选择档位开关，同时幅值输入编辑框被屏蔽。进入自动换档时，工作档位下拉框被屏蔽，系统根据用户输入的幅值自动选择工作档位。

●  仪器输出

点击开始实验按钮。开始实验按钮不可选，按钮标签文本变为实验中；同时停止无效按钮可选，按钮标签文本变为停止实验。系统按照10°为步进开始递增，直到到达输出值。

●  实时闭环校正

仪器在实验的过程中会根据所接入的负载自动校正输出。

●  实际输出显示
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系统在实验的过程中会自动采集实际输出，在实际相位文本框内显示仪器当前的实际输出值。

●  在线调节

在实验的过程中，用户可以根据需要随时改变输出值。具体步骤：将光标焦点移到输出相位，点击回车，修改幅值，点击回车后，仪器会按步长将输出变化至新的幅值。然后同开始实验，开始闭环校正。

●  返回

点击返回按钮返回上一层页面。
5.2.4 三相标准源
界面如图5-5所示。
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图5-5 
LMR-2101E三相交流标准源界面
●  基本设置

在“使能”栏的按钮上点击回车，当选中按钮显示为“是”时，表示对应的输出端口有效，仪器在该输出端口有电压或电流输出。当该输出端口选中按钮显示为“否”时，表示该输出端口无效，仪器在该输出端口没有任何输出。其中Ua输出端口永远不可改变，且Ua输出端口永远为有效状态。
在工作档位栏的下拉框上点击回车，选中所需要的工作档位，该工作档位只对对应的输出端口有效，不同的输出端口可以在不同的工作档位下同时输出。试验中可以随时根据需要关闭或打开不需要的输出端口（Ua端口除外）。
在变量输出的幅值和相位栏内分别输入所需的幅值和相位（方法同单相标准源和
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相位标准源）。也可以采用下拉菜单的方式输入程序设定的幅值和相位（注：Ua的幅值不能为0）。以Ub的幅值为例：
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图5-6 三相标准源变量输入

移动光标至制定位置，点击回车，然后点击方向键的“下”，即出现如图5-6所示下拉菜单，通过方向键选择所需值，点击回车确认。

在工作频率编辑框内设置实验所需的工作频率（45Hz~65Hz）。

●  手动换档和自动换档

点击手动换档按钮，切换手动换档和自动换档。当进入手动换档时，用户可以在工作档位栏的下拉框内主动切换工作档位；进入自动换档时，工作档位栏的下拉框不可选，系统会根据用户设置的幅值自动切换工作档位。手动换档和自动换档对所有的输出端口同时有效。

●  统一、分相调节

    当系统显示为“统一调节”时，三相的电压和电流值幅值相同。例如将图9中的Ua的幅值改为20V，则Ub、Uc的幅值也自动变为20V。

点击“统一调节”，此键会变为“分相调节”。在分相调节时，各相的幅值可以不

同。（注：统一调节时，相位自动相差120度）
●  开始实验

点击开始实验按钮，仪器按步长依次输出各个端口的电压电流。同时在实际输出的幅值和相位栏的文本框内显示当前的输出值。

●  实时闭环校正

仪器在实验的过程中会根据所接入的负载自动校正输出。
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· 微调

移动光标至幅值或者相位的编辑框内，然后转动选择编码器，数字会以其最小位为步长增大或减小。

●  过载警告

仪器在实验过程中会自动检测仪器本身和所接入的负载，如果所接入的负载超过仪器输出的负荷，系统会在关闭仪器的所有输出后，给出过载警告。同时会提示用户过载相，并且发出报警声。用户点击对话框中的确定按键，即可停止报警声。在排除故障后可重新开始实验。

5.2.5 功率标准源
界面如图5-7所示。

●  基本设置
点击工作方式下拉框，选择不同的功率输出方式，标准源提供七种不同的工作方式：“三相四线有功功率”,“三相三线有功功率”,“单相有功功率”,“三相四线真无功功率”,“三相三线真无功功率”,“三元件90°无功功率”,“二元件90°无功功率”。
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图5-7 
LMR-2101E功率标准源界面
在电压档位和电流档位下拉框上点击回车，选择所需要的工作档位（标准源提供750V，300V，100V三个电压档位和25A，10A，5A，1A，100mA五个电流档位）。

在功率因子下拉框上点击回车，按方向键“下”，选择所需功率因子（标准源提供1.0，0.5L，0.8L和0.5C，0.8C五种功率因子）。也可以采用系统内置的小键盘输入其他的功率因子，小键盘的使用说明见附录。

移动光标至功率因子对话框，点击旋转编码器即切换至功率相角，可以用数字键
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输入数值。(注：在不同的工作方式下，功率因子和功率相角的对因关系可能不同)
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图5-8  功率相角切换界面

当用户选择单相功率有功功率以外的工作方式时，分元选择有效；当用户选择单相有功功率时，分元无效。当分元有效时，用户可以选择不同的元件输出（缺省为合元输出）。

用户在选定电压档位后，标准源提供在该档位下输出的三个输出电压（750V档时，三个输出电压为：380V，600V和750V；300V档时，三个输出电压为：150V，220V和300V；100V档时，三个输出电压为：57.735V，75V和100V），也可以通过仪器面板上的数字键盘手动输入所需的值。

用户可以在频率输入编辑框内改变工作频率。频率的改变范围为45Hz~65Hz
    用户在选定电流档位后，标准源提供在该档位下输出的10个输出电流（25A档时，输出电流为：25A，22.5A，20A，17.5A，15A，12.5A，10A，7.5A，5A和2.5A；10A档时，输出电流为：10A，9A，8A，7A，6A，5A，4A，3A，2A和1A；5A档时，输出电流为：5A，4.5A，4A，3.5A，3A，2.5A，2A，1.5A，1A和0.5A；1A档时，输出电流为：1A，0.9A，0.8A，0.7A，0.6A，0.5A，0.4A，0.3A，0.2A和0.1A；100mA档时，输出电流为：100mA，90mA，80mA，70mA，60mA，50mA，40mA，30mA，20mA和10mA），也可以通过仪器面板上的数字键盘手动输入所需的值。
在功率输入编辑框内设置标准源的输出功率。功率的设置最大值为对应的输出电压下，当电流输出为电流档位120%时的实际输出功率值，超出部分系统将自动截去。当选择分元实验时，由于功率因子的作用，该元件在任意的电压电流下的功率均为零。
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所以用户在输入该元件功率时，功率显示是零，这仅仅表示在功率因子的作用下，该元件的功率为零，这时实验时仍然有电压电流输出，故只能直接修改电流或电压的幅

值，而不能修改功率。步进设置分为电流步长和功率步长，均为4档，档位的具体数值由电压档位及电流档位决定。图示为100V，25A档位下的电流步长。
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图5-9  功率标准源步进设置

●  开始实验
点击开始实验按钮，仪器将直接输出电压幅值和相位，以及电流相位。而电流幅值将会按电流档位的1%逐步递增直到到达实际需要的功率值。在实验过程中转动旋转编码器，旋转编码器每转动一格，幅值的变化值为所设定的步长。
在输出显示按钮上点击回车，系统将显示各个端口的当前的实际输出幅值和相位以及各个元件的有功功率和无功功率值。


[image: image16.png]SRR
[EEAREE
[160.609 [0.668
[160.608 [246.685
[160.002 [120.600)
[5.88880_[359.99
[5.88850_[239.99
[5.80856 [119.997





图5-10  LMR-2101E输出功率显示界面

●  手动换档和自动换档

 LMR-2101系列                                    LIGHT


点击自动换档按钮，切换手动换档和自动换档。当进入手动换档时用户需要主动切换电流档位以提高功率的输出精度。当进入自动换档时，电流档位下拉框无效，系统会根据用户的所设置的功率值自动切换电流档位，而电压档位和电压幅值依然需要用户主动切换。

●  实时闭环校正

仪器在实验的过程中会根据所接入的负载自动校正输出。

●  在线调节

在实验的过程中，用户可以根据需要随时改变输出值、功率因子或电压幅值。具体步骤：将光标焦点移到功率输入编辑框、功率因子下拉框或电压幅值下拉框，点击回车，修改功率输入、功率因子或电压幅值，点击回车后，仪器会将输出变化至新的

功率。然后同开始实验，开始闭环校正。

●  功率输出显示

仪器在实验的过程中会自动采集仪器的实际输出，在有功功率文本框和无功功率文本框内显示出实际的功率输出值。
●  微调（以电流幅值为例）
    开始实验后，移动光标至电流幅值，转动旋转编码器，则电流幅值根据其步长增加或减小，功率也会作相应的变化。对功率进行微调的操作与此类似（注：只有电流及功率可以微调）。
5.2.6 谐波叠加标准源
界面如图5-11所示
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图5-11  LMR-2101E 谐波叠加标准源界面
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●  基本设置

点击基波档位下拉框选择基波档位，标准源提供750V、300V、100V、30V和10V 
五个电压档位和25A、10A、5A、1A和100mA五个电流档位。

点击基波幅值编辑框，设置对应输出端口的输出基波幅值，不同的输出端口可以设置不同的基波幅值。

在谐波选择下拉框选择所需要修改的谐波端口。当切换到新的输出端口时，界面上所有的设置均为对应该输出端口的设置。要查看另外的输出端口，需要重新切换输

出端口。

点击输出使能下拉框选择输出打开或者输出关闭，输出使能只对对应的谐波输出端口有效，不同的谐波输出端口有各自的输出使能开关。要在不同的输出端口输出谐波，需要选择对应的谐波选择，同时打开各自的输出使能（系统缺省时所有的输出使能为输出关闭，Ua除外）。

标准源提供从基波开始的31次谐波，移动光标进入谐波分量列表，在需要重新设置的谐波分量含有率和相位编辑框内设置相应的数值（同三相标准源的设置），其中含有率的数值为相应谐波的幅值相对于基波幅值的百分数，且除基波以外的所有谐波分量的叠加总和不能大于基波分量的30%，大于部分系统将自动截去；其中谐波相位为相对与该相基波相位的相差（基波相位为基波相对于A相电压基波的相位），范围为0°~360°。由于界面所限，谐波分量只能显示七次，可以通过方向键上下移动选择显示的谐波分量。其中基波分量的含有率均不可改变。系统缺省值为100%。

●  手动换档和自动换档

点击手动换档按钮，切换手动换档和自动换档。当进入手动换档时，用户通过基波档位下拉框选择基波的档位；当进入自动换档时，系统根据用户输入的基波幅值自动切换基波档位。

●  开始实验

点击开始实验按钮开始实验，仪器在所有输出使能开关打开的输出端口输出谐波；所有输出使能开关为输出关闭的输出端口均没有谐波输出（注：除A相电压以外，所有的输出值能缺省值均为关闭）。同时切换谐波设置为输出显示，同时谐波分量表格显示为谐波叠加输出分量列表，显示选择的谐波输出端口的各个谐波分量的实际输出值。
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●  停止实验

在实验的过程中点击停止实验按钮，仪器关闭输出。同时切换输出显示切换为谐波设置，同时谐波分量表格显示为谐波叠加输入分量列表，显示选择的谐波输出端口的各个谐波分量设置值。

5.2.7 平衡三相标准源

在标准源主界面中选择平衡标准源进入平衡三相标准源主界面。
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图5-12 平衡三相标准源

    工作方式包括：三相四线制和三相三线制。与三相标准源的区别在于其各相电压，各相电流的夹角均为120度。界面中电流夹角指电压与电流的夹角。

6  仪表校验

在主界面中选择仪表校验，进入仪表校验主界面，如下图。注：该功能仅在
LMR-2101C和LMR-2101E上提供。
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图6-1  仪表校验主界面

 LMR-2101系列                                    LIGHT


6.1  检验工作流程概述
点击指示仪表检定进入指示仪表基本参数设置界面，在此界面里可以选定所需检定仪表种类、仪表类型、仪表编号等,还可以选定检定项目。下面是检定流程的结构图（图6-2）：
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图6-2  仪表检定流程结构图

结构图中的可选项可以通过指示仪表基本参数设置选项来设定检定或不检定，如果设置为不检定，系统会自动跳过此部分的检定。如果没有非全检量限，非全检量限检定也将跳过。以下章节，将逐步地详细说明各个部分的操作。

6.2  指示仪表基本参数设置

界面图如图6-3：
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图6-3  指示仪表基本参数设置
●  仪表种类选择：仪器只能检定选项中的八种仪表，如图6-4所示：

[image: image22.png]



图6-4  仪表种类设置

●  仪表类型选择：提供四种仪表类型，如图6-5所示，其中携带针表与现场针表的检定方法相同，试验数表与现场数表的检定方法相同。
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图6-5  仪表类型设置

●  精度等级选择：用户根据被检表的等级来选择相对应的精度等级，它是系统自动判定被检表是否合格的参考项。精度等级选项如图6-6所示：
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图6-6 仪表精度等级

●
仪表型号及仪表编号设置：用户根据被鉴定表的实际型号及编号正确填写这两项，开始编辑此选项后，按方向键↓，弹出软键盘，根据需要选择正确的汉字或字母。

说明：如果所选择的仪表编号是被检定过的并且检定数据已经被保存，那么所有界面（比如量限设定界面）的默认参数是该编号所保存的参数，只有实验全部完成并且选择存储（覆盖存储）的时候，新参数才能被保存。

●  检定方式：仪器暂时固定方式为半自动。

6.3  仪表量限设置
6.3.1 仪表量限设置整体说明
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●  只有仪表类型为现场针表或现场数表时，才能设置互感系数，其他类型的表默认
互感系数为1。在实际量限设置界面里第二种情况的互感系数设置被屏蔽或者不可设。对直流表任何类型表都不带互感系数。

●
误差方式为固定方式，系统根据上一层的基本参数设置中的仪表类型来绑定。对指针表固定为引用误差，数字表固定为相对误差。任何被检表量限设置的误差方式都以上方式绑定。

●
预热时间单位固定为秒（S），用户根据需要选择适当的预热时间，从而达到最精确的检定结果。

以下对具体被检表的量限设置进行说明。
6.3.2 交直流量限设置

交流与直流，及其子项电流与电压量限设置几乎是一样的。下面以交流电压携带针表来说明一下，设置界面如图6-7： 
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图6-7  交流电压携带针表量限设置界面

误差方式为固定方式，对指针表固定为引用误差。不是现场表，没有互感系数设置。

交流与直流的差别：直流表任何类型的表没有互感系数设置，且频率不可设。如图6-8直流电压携带指针表量限设置界面，从图片看出两者的不同点。
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图6-8  直流电压携带针表量限设置界面
6.3.3 交流相位量限设置
相位量限设置分两页，一页为相位表参数设置，下一页为相位表量限设置。

●  相位参数设置
如图6-9：
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图6-9  交流相位携带针表参数设置

不是现场表，互感系数被屏蔽。

a)
相位方式：方式分为单相方式（UaIa），三相方式（UabIa），用户根据表的工作方式正确选择对应的方式。

b)
检定相角范围：起始相角及终止相角可以在0°～360°之间选择，根据实际表的量限进行选择，要求终止相角大于起始相角。

●  相位量限设置
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如图6-10：
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图6-10 交流相位携带针表量限设置

根据相位表不同工作电压及电流，填写相对应的量限值。
6.3.4 工频频率量限设置
取电压为测量对象，测量值为电压的频率，量限为表的工作电压。
6.3.5 交流功率量限设置
交流功率量限设置分两页，一页为交流功率表参数设置，下一页为交流功率表量限设置。

●  交流功率参数设置
如图6-11
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图6-11  交流功率携带针表参数设置

a) 功率方式：方式如图6-12所示，用户根据表的工作方式正确选择对应的方式。
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图6-12  交流功率功率方式设置

b) 元件选择：元件选择可有四个选项：合元件、A元件、B元件和C元件。单相有功功率的时候只有A 元件。

c) 检定设置：有默认方式及自定义方式两种，对默认方式，功率因数不可设置，系统自动检定1、0.5L、0.5C下的功率。对自定义，用户可以设定功率因数，范围为-1～0L～1～0C～-1
d) 功率相角：只是为了方便设置功率因子，相角与功率因子相对应，只有检定方式为自定义才被激活。

●  交流功率量限设置

根据功率表不同工作电压及电流，填写相对应的量限值。
6.3.6 功率因子量限设置

功率因子量限设置分两页，一页为功率因子表参数设置，下一页为功率因子表量限设置。

●  功率因子参数设置

如图6-13：
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图6-13  功率因子携带针表参数设置

a)
相位方式：方式同交流相位仪表。

b)
检定方式：如图6-14：
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图6-14  功率因子检定方式设置

① 低因数表方式：设定范围为-1～0L～1。

② 高因数表方式：为固定范围0.5L～1～0.5C。

③ 全因数表方式：为固定范围0L～1～0C。

④ 对称因数方式：设定范围为-1～0L～1～0C～-1。因为功率因子的对称性，所以只要设置起始刻度（或起始相角）就行。

⑤ 感性因数方式：设定范围为-1～0L～1。

⑥ 容性因数方式：设定范围为-1～0C～1。

用户需要根据实际表的量程，选择相对应的检定方式，从而正确的设置量限。

c)  起始相角及终止相角：只是为了方便设置功率因子，与功率因子一一对应。

●  功率因子量限设置
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根据功率因子表工作电压及电流的不同，填写相对应的量限值。
6.4  仪表外观检查
当仪表外观检查被选中，且仪表量限设置完毕后，点击下一步，进入仪表外观检查。如图6-15所示。
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图6-15  携带针表外观检查

用户对仪表各项进行检定后，由用户手动设置检定结果是否合格。
6.5   数字表稳定误差检定
6.5.1 数字表稳定误差检定原理

数字表的稳定误差是指数字表经过设定的时间稳定输出后，读取此时表跳动的最大偏差值（表中读数与仪器检测点值之差的最大值）与满度值的百分比。用户通过手动调节旋转编码器调节到最大偏差时表的读数，然后按下旋转编码器，系统根据此时网格上的值与检定点的值就自动计算出被检表的稳定误差。
6.5.2 数字表稳定误差检定
数字表稳定误差为可选检定项，用户根据实际情况来选择是否需要检定。

如图6-16，稳定误差检定选定被检表的起始点（或者零点）和终止点（或者满偏点）两个检定点。只有稳定时间，及调节细度是可设的。用户根据实际的被检表设置最佳的参数。

 LMR-2101系列                                    LIGHT


[image: image34.png]L&

EREES

e

#E
=

BATFEW

BE®

53
W

BATFEW

BE®

BT RERSERE





图6-16  交流电压试验数表稳定误差检定

a)
稳定时间：稳定时间单位为小时（h）。

b)
调节细度：调节步长为当前量限范围与调节细度的百分比相乘值，手动调节的步长都以此方式计算。比如图6-16中，手动调节步长为100*0.1%等于0.1V。

c)
检定结论：系统会依测量数据自动计算出误差，并与用户所选定的精度等级对比，自动得出仪表是否合格的结论。结论如图6-17所示：
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图6-17  交流电压试验数表稳定误差检定结论
6.6  偏移零位及倾斜影响
6.6.1 偏移零位及倾斜影响整体说明

此检定也是可选的，用户根据实际需要来选择是否检定。
如图6-18，绝大部分倾斜影响选定被检表的中刻度（或者中点值）和终止点（或者满度值）。只有功率因子子表中的个别表不同，如高功率因子表的倾斜影响选定被检表
 LMR-2101系列                                    LIGHT


的左偏满度值（始刻度）和右偏的满度值（终刻度）。只有调节细度是可设的，其他选项只是对表的参数说明。 
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图6-18  偏移零位及倾斜影响测定
6.6.2 偏移零位检定
点击开始实验，系统弹出对话框提示用户手动输入尺长及偏离长度，如图6-19所示。系统会根据用户输入的数据，自动计算出误差。
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图6-19 偏移零位值录入
6.6.3  倾斜影响测定

倾斜影响检定由系统自动完成，用户根据系统提示正确操作。用户可以随时按下旋转编码器，设定合适的调节细度（调节步长由量限范围乘于调节细度的百分比），根据实际需求旋转旋转编码器手动调节输出。同时可以点击“输出显示”，查看试验详细数据。实验完成后，按钮“输出显示”自动变成“显示结论”，点击“显示结论”用户可以查看实验结论。
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6.7  指针表量限检定

6.7.1 指针表全检量限说明

如图6-20所示
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图6-20
 交流电压携带针表全检量限检定

a) 指针表需要检定指针上升及下降，并采样对应检测点值，系统会自动计算相应的误差，及变差（同一点上升与下降值之差），自动得出最大变差及最大误差，从而判定检定结论。这都由系统自动完成，用户只需按提示正确操作。

b) 相对应的检测点，是根据用户设置的检定点数、仪表量限及检定范围由系统自动分配。如果检定点设置不合理，请重新设定检定点数及仪表的量限及检定范围。

c) 只有调节细度是可设的，其他选项只是对表的检定参数说明。
6.7.2 指针表全检量限校验
进入全检界面后，并初始化完毕。点击“开始实验”按钮开始实验，仪器平稳（逐步上升或下降，由系统自动完成）的送出相应的检定值（为了避免指针表出现过冲现象），最后输出指定值；在此过程中，用户可以随时按下旋转编码器使其停止，也可使用方向键选择调节最佳细度（调节步长为当前量限范围乘于调节细度的百分比），然后用旋转编码器进行手动调节。当调节到与被检值重合时，按下旋转编码器采回实际的值，系统自动显示在标准表的对应的格子中，同时用户可以点击“输出显示”查看数据，然后系统自动校下一个点。系统自动检定所有上升及下降的点，用户需按提示细心操作。实验完成后，用户可以点击“显示结论”查看实验结论。由于界面限制，不能列出全部表格，用户可以转动旋转编码器上下翻阅网格，阅读实验数据。
实验完成后，如果无非全检量限，按钮“输出显示”自动变成“保存数据”，保存数据，试验结束。否则按钮“输出显示”自动变成“下一步”，点击按钮“下一步”进入非全检检定。
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6.7.3 指针表非全检量限说明
如图6-21所示
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图6-21
 交流电压携带针表非检量限检定

a) 指针表非全检只需要指针扫描一遍，系统会自动计算相应的误差，不用计算变差，自动得出最大误差，从而判定检定结论。这都由系统自动完成，用户只需操作正确。

b) 检测点根据当前非全检量限和全检量限检定的数据由系统自动分配。

c) 只有调节细度是可设的，其他选项只是对表的检定参数说明。
6.7.4 指针表非检量限校验
进入非全检界面后，并初始化完毕。指针表只检定满度值的10%、全检量限最大误差点和满度点。点击“开始实验”按钮开始实验，操作跟全检量限一样。实验完成后，用户可以点击“显示结论”查看实验结论。由于界面限制，不能列出全部表格，用户可以旋转旋转编码器上下翻阅网格，阅读数据。
实验完成后，如果非全检量限全部检定完毕，按钮“输出显示”自动变成“保存数据”，保存数据，试验结束。否则按钮“输出显示”自动变成“下一步”，点击按钮“下一步”进入下一个非全检量限检定。
6.8  数字表量限检定
6.8.1 数字表全检量限说明
如图6-22所示
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图6-22 交流电压试验数表全检量限检定

a) 数字表需要检定一遍，并采样对应检测点值，系统会自动计算相应的误差，自动得出最大误差，从而判定检定结论。这都由系统自动完成，用户只需操作正确。

b) 相对应的检测点，是根据用户设置的检定点数、仪表量限及检定范围由系统自动分配。如果检定点设置不合理，请重新设定检定点数及仪表的量限及检定范围。

c) 只有调节细度是可设的，其他选项只是对表的检定参数说明。
6.8.2 数字表全检量限校验
点击“开始实验”按钮开始实验，开始实验后。数字表的操作跟指针表操作一样。只是系统直接送出相应的检定指定值，不再需要平稳的输出。实验完成后，用户可以点击“显示结论”查看实验结论。由于界面限制，不能列出全部表格，用户可以旋转旋转编码器上下翻阅网格，阅读数据。
实验完成后，如果无非全检量限，按钮“输出显示”自动变成“保存数据”，保存数据，试验结束。否则按钮“输出显示”自动变成“下一步”，点击按钮“下一步”进入非全检检定。
6.8.3 数字表非检量限说明
如图6-23所示
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图6-23
 交流电压试验数表非检量限检定

a) 数字表非全检也只需要扫描一遍，系统会自动计算相应的误差，自动得出最大误差，从而判定检定结论。这都由系统自动完成，用户只需操作正确。

b) 检测点根据当前非全检量限由系统自动分配。

c) 只有调节细度是可设的，其他选项只是对表的参数说明。
6.8.4 数字表非检量限校验
进入非全检界面后，并初始化完毕。数字表只检定满度值的10%、中点值和满度点。点击“开始实验”按钮开始实验，操作跟全检量限一样。实验完成后，如果非全检量限全部检定完毕，按钮“输出显示”自动变成“保存数据”，点击“保存数据”，结束试验。否则按钮“输出显示”自动变成“下一步”，点击按钮“下一步”进入下一个非全检量限检定。
6.9  实验数据保存
点击“保存数据”后，进入如图6-24界面

[image: image42.png]v EBREEBEARLS ]
i E S |
BN T e A N T

PRI OBNO | tigen i 000KV
e B Bl
[ E i bs o





图6-24  检定报告信息设置 
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用户根据实际信息填写，点击按钮“保存”，系统自动保存数据，试验完成。保存数据之后返回到指示仪表基本参数设置（开始第一页），开始新的实验。

说明：如果当前仪表编号已经被保存过，系统会提示并弹出对话框输入新的仪表编号，点击“确定”保存数据，点击“取消”取消保存。
6.10  仪表检定举例
下面举一个功率表检定的例子。
⑴ 指示仪表基本参数设置，设置如图6-25所示，点击下一步，进入量限参数设置。
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图6-25  功率仪表基本参数设置 

⑵ 如图6-26交流功率现场针表参数设置，点击下一步进行量限设置。
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图6-26  交流功率现场针表参数设置

⑶ 如图6-27交流功率现场针表量限设置，点击下一步进入外观检查（因为在第一步此项为检定项）。
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图6-27  交流功率现场针表量限设置

⑷ 现场针表外观检查，根据实际情况选择正确选项，点击下一步进入零位偏移及倾斜影响检定（在第一步此项为检定项）。

⑸ 如图6-28所示，由于设置了预热时间，所以实验开始后，先预热再开始检定。实验完成后点击下一步进行全检量限检定。
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图6-28  交流功率现场针表偏移零位及倾斜影响测定

⑹ 如图6-29所示，因为在第五步已经预热过，所以这里不用再次预热（如果用户强行跳过第五步，系统自动在此步进行预热）。由于功率因子有1、0.5L、0.5C三个，系统会自动对三个功率因子下的功率进行全检。检定完毕，点击停止实验，如图6-29所示“输出显示”按钮自动变成“下一步”，因为量限设置中设置了非全检量限。点击下一步，进入非全检量限检定。
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图6-29  交流功率现场针表全检量限检定
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图6-30  交流功率现场针表全检量限检定

⑺ 如图6-31所示，与全检相同，非全检也要检定三个功率因子对应的功率。直到所有量限检定完毕，输出显示按钮文本变成保存数据，点击“保存数据”即可以保存试验数据。
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图6-31  交流功率现场针表非全检量限检定

⑻ 如图6-32所示，设定相应的参数，点击“保存”，所有的数据将被保存到文件，用户可以通过检定数据管理，查看及管理所有数据。
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图6-32  交流功率现场针表检定数据保存

7  LMR-2101E电能表校验

在主界面中选择仪表校验，点击进入，出现图7-1所示界面，再选择仪表校验， 

进入仪表属性参数对话框。如图7-2所示，在仪表选择中选中电能表，然后输入其他参数，点击确定，进入电能表参数录入界面。（注：型号、编号必须填写）注：该功能仅在LMR-2101E上提供。

7.1  电能表参数录入
●  参数录入
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图7-1 电能表参数录入界面

设定好电压及电流值，根据电能表自身特性选择常数，建议转速设置大于2（要
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求计算误差时间大于3s）。系统会根据编号自动保存相应的参数设置。例如上图编号为003002，实验完毕。在下一次实验时在编号一栏中输入003002将调出上次的各项设置。

点击工作方式组合框，下拉菜单如图7-2所示，分为三相四线有功电能表﹑三相三线有功电能表﹑单相有功电能表﹑三相四线真无功电能表﹑三相三线真无功电能表﹑三元件90度无功表﹑二元件90度无功表。点击类型组合框，下拉菜单如图7-3所示，分为感应式携带表﹑感应式安装表﹑电子式A型表﹑电子式B型表﹑电子式安装表。可以根据需要选择工作方式及类型。
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图7-2 工作方式组合框
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图7-3 类型组合框

以三相四线有功电子式A型表为例，点击“待检功率因子”。弹出的界面如图7-4所示：
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图7-4 电能表待检功率因子选择

常用的功率因子已经选中（打勾表示），如果需要也可以加选其他的功率因子。在这个对话框中可以用方向键的左右键来移动选择框。选择好所需功率因子，按返回键返回。

在图7-1中设置所需参数，点击确定，进入电能表校验对话框，如图7-5，可以选择进入图中所示的任一项目。
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图7-5 电能表校验

7.2  电能表启动实验

在图7-5中，选择启动实验，按回车键，进入启动实验的对话框，如图7-6所示
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图7-6 电能表启动实验

在启动实验的对话框中移动方向键，将只能选择工作电流、开始实验及返回。工作方式、额定电压、额定电流、工作频率及精度等级在图7-1（电能表参数录入）中设置。通过更改开始电流可以改变实验时间，例如将图7-6中的工作电流由0.50%Ib改为1%Ib，实验时间将变成545秒。

点击开始实验并确定，在实验完成后会提示电能表启动实验是否合格。

7.3  电能表潜动实验
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图7-7 电能表潜动实验

潜动实验界面如图7-7所示。只能更改实验时间及工作电压，工作电压的范围为：80％～120％，与启动实验类似，其他参数在电能表参数录入中设置。

7.4  电能表基本误差实验

分为平衡负载实验和不平衡负载实验两个部分

7.4.1电能表平衡负载实验

选择如图7-4中的基本误差，并按回车确定，即可进入电能表平衡负载实验，界
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面如图7-8所示。选项框中的功率因子在图7-4（电能表待检功率因子选择）中进行设置。
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图7-8电能表平衡负载实验
●  自动实验

选择自动实验，按回车确认。仪器自动进行测试。系统每闭环一次剩余转数减一，直到为零结束一次检定。图示中星号区域表示不测试的点，系统将自动跳过，例如图 
中（1.0,02Ib）点。实验中可以选择显示状态键查看状态。实验完毕，如果选择的检定点比较多，在图7-8的界面中无法全部显示，可以转动旋转编码器，光标将在表格内移动，逐步显示所有检定点。

●  手动实验

选择手动实验如图7-9所示。按回车键，选择框进入测试栏内，通过方向键移动选择框到所需测试点。按下旋转编码器，系统在这一点开始实验，实验完成时，会显示相应的结果。按下回车键将跳出手动实验，返回如图7-8的界面。
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图7-9 电能表平衡负载实验（手动实验）
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7.4.2 电能表不平衡负载实验

完成电能表平衡负载实验后，选择下一步进入不平衡负载实验的界面，其实验步骤和操作与平衡负载实验类似。

注意：单相有功电能表没有不平衡负载实验。

7.5  电能表对标实验

界面如图7-10所示。要注意的是，在此对话框中不能更改任何设置，所有参数均在电能表参数录入中设置。选择开始实验，按回车键确认，系统会提示正在闭环，同时实验时间减少，至所设置的时间结束，系统将显示实验结果。
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图7-10电能表对标实验

7.6  数据处理

只有电能表的基本误差实验有数据处理功能。在基本误差实验中选择平衡负载的自动实验，实验完毕；按下一步，选择不平衡负载的自动实验，实验完毕按返回。这时平衡负载实验的界面上会出现“保存”按键，点击“保存”，此按键会自动变成“打印”，接好打印机，打印实验结果（注意：手动实验，结果不能保存和打印）。
8  检定数据管理

注：该功能模块仅在LMR-2101C和LMR-2101E上提供。
8.1  数据查看

在主界面选择检定数据管理,设置好当前界面的参数，如图8-1所示。
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图8-1 检定数据查看主界面

点击仪表编号，手动输入编号（必须是正确的编号），最好按方向键↓，选择已经保存的仪表编号。选择好仪表种类，仪表型号及仪表编号，点击察看，就可能查看已经生成报告的报告数据。
8.2  数据删除

如图8-2，可以选择“删除当前”删除当前选中的报告，或者选择“删除全部”报告将被全部清空。
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图8-2 检定报告删除界面
8.3  报告上传
如图8-3，报告上传需要上位机的联接，请参照上位机操作步骤。

 LMR-2101系列                                    LIGHT


[image: image63.png]RE LRIER R
= Ei%ﬁaﬁﬁi%%ﬁ?&ﬁ '

s

PT R :[1.600080_|CT F¥ : [1.00008n

MK || EF E |





图8-3  检定报告上传

选择报告上传，会弹出提示窗口，点击确定即可进行报告上传。

注意：1.下位机选择报告上传后，打开上位机，依次选择 软件升级和报告上传－>报告上传即可。上传完毕在C盘根目录下生成名称为:data.exe的文件，双击即可解压。解压后路径为：C: \report。

2．此处的报告上传会将所有的报告一起上传，包括仪表校验和变送器部分。

选择报告清除，会删除所有报告，包括仪表校验和变送器实验的所有报告（注意：此过程不可逆）。
9  LMR-2101E电测量变送器检定
9.1  操作流程
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图9-1  变送器检定装置界面
在LMR-2101E电测量变送器检定装置主页面点击“变送器输出校准”按钮进入变送器输出标称值校准页面。点击“变送器测量检定”按钮进入仪表检验页面。点击
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“变送器文档检索”进入检索页面。注：该功能模块仅在LMR-2101E上提供。
●  变送器文档检索
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图9-2  变送器文档检索

选择好仪表种类、仪表型号和仪表编号就可以调出对应的文档。这时就可以进行“删除”、“打印”的工作。点击删除，出现下图所示页面，可以选择删除文档或删除类型。删除文档仅删除当前文档，即删除仪表编号；删除类型会删除此型号下的所有表，即删除仪表型号（注：相应的参数库也将被删除）。
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图9-3  变送器文档删除

9.2  变送器输出标称值校准
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图9-4  变送器输出校准界面

注：(1) 若数据没有经过校准，测量显示不准确；

(2) 工作方式或档位切换后，会经过一个延时测量显示才会准确。
9.2.1基本设置
点击“工作方式”组合框，根据所需要校准的输出标称值，选中“直流电压”或“直流电流”。

点击“输出含量”组合框，选中“直流含量”或“纹波含量”，确定校准变量为直流含量或纹波含量。

点击“工作档位”组合框，选中所要的进行校准的工作档位。直流电压分为三个档位：1V、5V和10V；直流电流分为三个档位:1mA、10mA和20mA（注：每个档位都需要校准相应的直流含量和纹波含量）。
9.2.2 仪器校准
点击“开始实验”按钮，在仪器的直流测量端口接入所需要校准的信号量。

由于仪器的直流测量需要两个校准点，所以在测量完第一个校准点后，需要改变信号量的大小，以便产生第二个校准点。（注：仪器只需要两个校准点的差值大于仪器的分辨率。但是为提高校准精度系统建议采用缺省校准的校准点进行校准。系统建议校准点为工作档位值的20%和100%。）

在接入信号量稳定之后，在弹出的对话框的编辑框内输入接入信号量的标准值。点击回车，等待系统采样完毕后，确认输入无误后，点击确定（如果发现输入的标准值有误，按方向键中的“上”，光标移动到标准值上，此时输入正确值进行替代，最后按回车确认）。此时仪器将进入第二个校准点进行校准。在改变信号量的大小后，等待输入信号稳定后，同第一个校准点进行校准。在一对校准点校准完毕后，点击
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停止实验关闭仪器输出。

9.3  继续校准

选择另外的校准项，继续校准。在任意一个校准项校准完毕后，可以点击保存数据按钮保存校准数据。在离开该页面时，系统将会自动保存本次所有没有保存的校准数据（注：没有保存提示，同时为强制保存）。

9.4  变送器测量检定

9.4.1 仪表参数设置
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图9-5  仪表参数设置界面
点击“变送器测量检定”，系统进入仪表参数设置页面。在该页面将确定所检验仪表的类别、种类、型号和编号等。在该页面的相应的编辑框内录入该仪表的参数。

在检定方式组合框内，选择“自动检定”或“手动检定”。自动检定时，系统将进入闭环全程全自动检定方式，在检定过程中用户不可以随意改变检验参数。在手动检验时，用户可以在检验时选择任意检验点进行检验。

9.4.2 被检仪表参数设置
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图9-6交流电压变送器参数设置界面
在仪表参数设置页面点击“下一步”，进入相应的被检仪表参数设置。当选定仪
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表类别为变送器时，需要设定变送器的固有参数（输出信号、输出标称值、检定点数和预处理时间）。在检定方式为手动检定时，检定点数和预处理时间无效。

根据所选择的仪表种类，（变送器的仪表种类有：直流电压、交流电压、交流电流、工频相位、工频频率、交流功率、功率因子和负序电流）在被检仪表参数设置页面上会有不同的参数设置选项，根据所提供的设置选项设定相应的参数。

如果需要重新选择另外的被检仪表，点击“上一步”返回仪表参数设置页面。点击“下一步”进入仪表检验页面，进行仪表检验实验。点击“取消”按钮 则取消本次变送器的检验，直接返回主页面。
9.4.3 变送器响应时间测量
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图9-7变送器响应时间检定

点击“上一步”或“返回”回到仪表参数设置页面，点击“跳过”将直接进入变送器检验实验，点击“开始实验”进行响应时间测定。当响应时间在“400ms”以内时，试验结论为：合格；当响应时间不合格时，显示为：error；试验结论为：不合格。实验完成后“开始实验”变成“停止实验”，点击此按键，停止实验；同时“跳过”变成“下一步”，点击此按键进入变送器检验实验。

9.4.4 变送器检验实验
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图9-8 交流电压变送器检验界面
系统在进入变送器检验后，所显示的检验页面会由于所检验的仪表种类的不同而略有不同（主要是显示不同种类仪表的参数）。

例1：交流电压变送器检验，设定输出信号为单相电压，检定点为9，被检表的检定点为：0﹑12.5﹑25﹑37.5﹑50﹑62.5﹑75﹑87.5﹑100
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图9-9 例1

例2：工频频率变送器检定，设定输出信号为双向电压，检定点为7，被检表的检点为-100,-66.67,-33.33,0.00,33.33,66.67,100
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图9-10 例2

点击开始实验按钮，开始实验。由于变送器的测量值由仪器的直流测量端口（DC 20mA/10V）直接接入，所以在自动检验时，系统将进入全程闭环全自动检验。在检验过程中，将不需要用户的干预和设置。做手动检验时，将由用户手动设置当前的检定点进行检验。以50％点为例：点击“开始实验”后转动旋转编码器改变标准值，至15V时（50％点），按下旋转编码器，即开始检验。
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图9-11 直流电压变送器检验

通过选择不同的“调节细度”改变旋转编码器的步长。每检验完一个点，下一个检验点会以上一点为初始值（注：① 调节细度只对手动实验有效；② 只有在检定最大值时才会检定纹波含量）。
●  功率变送器检验

在图9-5仪表参数设置界面中仪表类型栏选择“交流功率”，即进入如图9-12所示，功率变送器参数设置界面，输入所需的电压和电流量限、检定点数及预处理时间并选择好其他的参数；检定点数为12，表示每个功率因子检12个点（注：预处理时
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间仅在检定方式为自动方式时有效）。
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图9-12  功率变送器参数设置

点击“下一步”，进入图9-7所示变送器响应时间测定界面，点击“跳过”进入图9-13所示功率变送器检验的实验界面。
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图9-13 功率变送器检验

功率因子可选：1.0、0.5L、0.5C。在检定方式为自动方式时，功率因子选择无效，开始实验时系统会自动将功率因子设为1.0，然后依次作功率因子为0.5L及0.5C的实验。为手动方式时，可在3个功率因子中选择其一进行实验。当输出信号为双向时，在被检表一栏中会出现＋0、－0，表示此时电流为0，而功率因子分别为±1、±0.5L、±0.5C。

●  功率因子变送器检验
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图9-14  功率因子变送器自动实验

在自动实验下，功率因子的量限可以选择0.5C-1-0.5L或者0C-1-0L，实验步骤同直流电压变送器。
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图9-15  功率因子变送器自动实验

在手动实验下，功率因子检定点手动输入。实验步骤同自动实验。

●  负序电流变送器检验
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图9-16  负序电流变送器检验

负序电流变送器输出信号包括：单向电流，单向电压，双向电流，双向电压；实
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验步骤同直流电流变送器。

9.5  实验结论
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图9-17 交流电压变送器检验界面
在实验结束后，用户可以点击“结论”按钮，查看本次实验的最大误差值和最大误差点；当检定点为满量限时，系统自动检测纹波，而且只检一次（注：在点击“停止实验”按钮时，将会显示最终结论是否合格）。
9.6  停止实验

在自动实验时关闭用户在所有检测点检测完毕后，可以点击“停止实验”按钮关闭仪器输出，同时“停止实验”按钮切换为“保存”，“输出显示”切换为“打印”按钮。

9.7  数据处理

在停止实验后，可以点击“结论”按钮查看被检仪表是否合格，点击“打印”按钮打印被检仪表的文档，点击“保存”按钮，保存本次实验的实验数据。
10  多功能标准源校准
10.1  概述

LMR-2101E多功能标准源校准分为五个部分：交流标准源校准，相位标准源校准，直流标准源校准，功率标准源校准和修改密码；界面如图10-1所示。
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图10-1  LMR-2101E标准源校准主菜单界面
10.2  操作流程

在主页面中选中标准源校准选项进入标准源校准页面，点击按钮进入相应的校准页面，进入后会首先要求输入密码，如下图所示，如果密码错误将不能进入。点击返回按钮返回主页面（注：授权密码在“密码修改”的选项中设定）。
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图10-2  密码输入界面

10.2.1 交流标准源校准
界面如图10-3所示。

●  基本设置

在工作方式下拉框中选中待校的选项：交流电压或交流电流。
在工作档位下拉框中选中需要校准的工作档位，在工作方式中选中电压时将显示电压档位，选中电流时将显示电流档位。在输出端口下拉框中选中A、B或C相输出。输出端口和工作方式决定需要校准的输出子。如：在校准Ua时需要同时选中交流电压和A相输出，在校准Ia时需要同时选中交流电流和A相输出。在工作档位下拉框
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中依次选择电压，电流档位。
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图10-3
 LMR-2101E交流标准源校准界面
在上一步中选中的输出子端口接入相应的标准表。

点击开始实验按钮，等系统输出稳定后，在弹出的对话框的编辑框内输入标准表的示值。点击回车，等待系统采样完毕后，确认输入无误后，点击确定。此时该输出端子选中的档位校准完毕，点击停止实验，关闭仪器输出。

重复第一步的实验，选择另外的校准项，继续校准。在任意一个校准项校准完毕后，可以点击保存来保存数据。在校准完毕离开该页面时，系统将会自动保存本次所有没有保存的校准数据（没有保存提示）。

10.2.2 相位标准源校准
界面如图10-4所示。

●  基本设置
相位标准源校准时，需要校准相应的交流标准源。即必须在幅值校准后的才能校准相位，但重新校准幅值时不需要重新校准相位。

相位标准源校准时，在工作方式下拉框中选中相位输出端子，在电压档位下拉框中依次选中每一个工作档位。
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图10-4
 LMR-2101E交流相位标准源校准界面
在对应的输出端口接入相位计，如果所检测的相位为Ua与Ub或Uc的相位，则两相的额定电压为所选工作档位的电压值；如果所检测的相位为Ua与Ia,Ib或Ic的相位，则Ua的额定电压为所选定的工作电压，而电流相的额定电流为5A。

点击开始实验按钮，等系统输出稳定后，在弹出的对话框的编辑框内输入标准表的示值。点击回车，等待系统采样完毕后，确认输入无误后，点击确定。此时该输出端子选中的档位校准完毕，点击停止实验，关闭仪器输出。

10.2.3 直流标准源校准
界面如图10-5所示。
直流标准源校准时，如果校准直流电压，必须在校准完交流电压Ua与Ub的300V和100V档位以后。A,B相电压重新校准后一般不需要重新校准直流电压。校准直流电流时不需要先校准A相和B相电压。          
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图10-5  LMR-2101E直流标准源校准界面
在工作方式下拉框中选中待校的选项：直流电压或直流电流。在工作档位下拉框中选中需要校准的工作档位，在工作方式中选中电压时将显示电压档位，选中电流时
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将显示电流档位。在工作档位下拉框中依次选择电压，电流档位。

在上一步中选中的输出端口接入相应的标准表。

点击开始实验按钮，仪器将输出第一个校准点，等系统输出稳定后，在弹出的对话框的编辑框内输入标准表的示值。点击回车，等待系统采样完毕后，确认输入无误后，点击确定。此时仪器将输出第二个校准点，同第一个校准点，输入标准表示值。确认后，该输出端子选中的档位校准完毕，点击停止实验，关闭仪器输出。

10.2.4 功率标准源校准

界面如图10-6所示。

功率标准源校准，必须在交流标准源和相位标准源校准完毕后，同时在交流标

准源和相位标准源重新校准后，需要重新校准功率标准源。
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图10-6  LMR-2101E交流功率标准源校准界面
●  基本设置
在工作方式下拉框中选中待校的选项：三相四线、三相三线或跨相输入；在电压档位下拉框中选中需要校准的电压档位，在电流档位下拉框中选中需要校准的电流档位；在输出端口下拉框中选中A,B或C相电流输出。输出端口和工作方式决定需要校准的输出端子。

校功率表时，把对应的标准功率表(有功无功)接线端分别接入本机的输出端，校二元件有功无功表时，Ub对U0短接。

在电压档位的下拉框中依次选中750V,300V和100V，对应每一个电压档位在电流档位的下拉框中依次选中每一个电流档位。

点击开始实验按钮，仪器将输出第一个校准点，等系统输出稳定后，在弹出的对话框
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的编辑框内输入标准表的示值。点击回车，等待系统采样完毕后，确认输入无误后，
点击确定。此时仪器将输出第二个校准点，同第一个校准点，输入标准表示值。确认后，仪器将输出第三个校准点，同上操作。该输出端子选中的档位校准完毕，点击停止实验，关闭仪器输出。

10.2.5 修改密码

选择修改密码，弹出如图10-7所示对话框。假设“旧密码”为12345，移动光标至旧密码选项框，输入12345，回车确认；移动光标至新密码选项框，输入123，回车确认；移动光标至确认密码选项框，再次输入123，回车确认；最后移动光标至确定按钮，回车退出。
123即为进入标准源校验的密码，并且进入标准源的密码是唯一的，即用12345生成一个新的密码后，12345即失效（注：“旧密码”会由厂家给出或者初始为空）。
密码在修改时，输入的密码只显示输入字符的个数，不显示输入字符，而是显示为：“*”。在密码修改成功后，系统会提示修改成功，只有出现该提示框时，修改的密码才会生效。其他任何提示和操作均不会修改密码。在密码修改不成功时，引起的原因有两个：第一为旧密码验证不正确；第二为两次新密码不相同。所以在修改密码时请谨慎修改。
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图10-7  修改密码界面

10.3  注意事项
校准数据为仪器正常工作时所必须的数据，所以在标准源校准时务必保证每一个校准点的正确性。
11  联机测试
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11.1  功能说明

联机测试功能模块主要完成与上位机测试软件进行通讯和完成对LMR-2101E标准源的控制。在上位机软件的控制下，直接对仪器的输出、校准和在线闭环校正。以及完成对实际输出的采样等。

11.2  操作方法

在主选单页面点击联机测试按钮进入联机测试界面。
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图11-1  LMR-2101E联机测试界面
在确认串口和上位机连接正确后，点击启动连接按钮，系统弹出启动连接的对话框，同时连线精灵将自动检测串口和上位机。
在收到上位机的握手信号后，连线精灵将关闭对话框，同时启动连接按钮的标签文本将变为断开连接。如果的连线的过程中串口设置不正确、或没有连接串口线、或
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图11-2  LMR-2101E连线精灵界面

者上位机软件没有启动，连线精灵将等待直至以上故障恢复。在连线的过程中，用户可以随时点击连线精灵对话框的取消按钮取消本次连接。
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图11-3  LMR-2101E连线精灵界面

系统在连线成功后，将直接由上位机软件控制，不需要用户的干预。用户可以随时点击断开连接按钮，断开和上位机的连接。如果此时在实验的过程中，系统将在自动关闭实验输出后断开与上位机的连接。如果在断开连接时，上位机已经失去联系，则连线精灵将在等待时间到来后自动断开连接，不需要上位机响应。

点击返回主页面，退出联机测试界面。
12  LMR-2101E上位机操作
上位机安装程序在公司随机配送的光盘里提供，也可以在我们公司的网站里下载，上位机测试软件支持WINDOWS 2000、WINDOWS XP操作系统，安装后运行LMR-2101E上位机程序即可以进入上位机操作界面，通过我们公司随机配送的串口线连接好上下位机就可以利用上位机来控制下位机完成工作。上位机各个模块操作方法和下位机类似。具体操作请参照下位机操作说明。下位机启动联机后，在上位机系统下拉菜单选择联机测试即可以联机成功，若联机失败，请检查连接线是否松动，使用USB口转接的要先安装USB转串口的驱动程序。
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图12-1  LMR-2101E上位机联机成功主界面
12.1  标准源

点击主界面左上角的标准源下拉菜单如图12-2所示，系统提供有直流标准源、单相交流标准源、三相交流标准源、相位标准源、功率标准源、谐波标准源六个模块。注：LMR-2101B标准源不提供相位标准源和单相标准源。
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图12-2  标准源菜单
12.1.1 直流标准源

选择直流标准源进入直流标准源输出界面，如图12-3所示，具体操作和下位机一样。工作方式可以选择直流电流或直流电压，在工作档位中选择合适的输出档位，如果选择自动换档，系统则会根据幅值选择合适的工作档位，手动换档则需要手动选择档位，在输出电压或输出电流编辑框内输入需要仪器输出的电压电流值。所设置的电
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图12-3  直流标准源界面

压电流幅值范围为0%~120%（直流电压750V档时输出范围为0%~110%），超出范围的部分系统将会自动截去。点击实验按钮开始试验，数值开始递增，直到到达输出值，输出实际电压文本框内会显示当前仪器输出情况，试验中可以更改幅值大小来改变仪器的输出。
12.1.2 单相交流标准源

点击单相交流标准源进入单相交流标准源输出界面，此时仅仅有A相电流或电压输出。工作方式可以选择交流电流或交流电压输出，操作方法和下位机一样；工作档位中选择合适的输出档位，如果选择自动换档，系统则会根据幅值选择合适的工作档位，手动换档则需要手动选择档位，在输出电压或输出电流编辑框内输入需要仪器输出的电压电流值。
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图12-4  单相交流标准源界面

所设置的电压电流幅值范围为0%~120%（直流电压750V档时输出范围为0%~110%），超出范围部分系统将会自动截去。点击实验按钮开始试验，系统按照档
位幅值的1%为步进开始递增，直到到达输出值，输出实际电压文本框内会显示当前
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仪器输出情况。试验中可以更改幅值大小来改变仪器的输出。
12.1.3 三相交流标准源

选择三相交流标准源进入三相交流标准源输出界面，在对应的输出方框前通过钩选可以选择要输出的端口，Ua端口始终有输出，且幅值不为0，基本操作同下位机一样。手动换档见12.1.1，选择分调则每次只改变一个端口的输出，统调则三个端口的幅值同时改变。试验中可以更改幅值大小和相位来改变仪器的输出。
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图12-5 三相交流标准源
12.1.4 相位标准源

选择相位标准源进入相位标准源输出模块，点击工作方式下拉框，选中UaUb相位，UaIa相位或IaIb相位。仪器会在相应的输出端上输出电压或电流值，两相相差即为所需要的相位值。点击A相档位和B相档位或电压档位和电流档位（根据工作方式决定），选中所要的工作档位，尽量选中跟输出值最接近的档位以提高输出精度。
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图12-6 相位标准源界面
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或者打开自动换档开关，由系统根据输出幅值自动选定精度最高的档位。在输出相位编辑框内输入需要仪器输出的相位值。相位范围为0°~360°，系统会根据用户的输入自动把相位切换到0°~360°之间。
12.1.5 功率标准源

选择功率标准源即可进入功率标准源输出界面，如图12-7所示，操作与下位机相同，在电压和电流档位里选择合适的档位，在功率因子下拉框里选择所需的功率因子；点击PT、CT变比设置标签可以设置一次和二次值输出比例；当用户选择单相功率有功功率以外的工作方式时，分元选择有效；当用户选择单相有功功率时，分元无效。当分元有效时，用户可以选择不同的元件输出（缺省为合元输出）。可以通过界面左边的电压电流步进设置来调整当前焦点所在的电压电流幅值，选择相应的变化倍数可以调整变化的步长。 试验中可以点击输出显示按钮查看当前输出情况。通过显示方式下拉框可以选择显示一次值或二次值，选择一次侧显示则系统显示为一次值，选择二次侧显示则系统显示为二次值。
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图12-7  功率标准源
12.1.6 谐波标准源

选择谐波标准源进入谐波标准源输出界面，具体操作与下位机相同，通过勾选输出端口前的小方框来选择要输出的端口，不同的谐波输出端口有各自的输出使能开关。要在不同的输出端口输出谐波，需要选择对应的谐波选择，同时打开各自的输出使能（系统缺省时所有的输出使能为输出关闭，Ua除外）。
试验中点击波形图可以以波形图的方式查看试验情况。
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图12-8 谐波标准源
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图12-9 谐波波形图
12.2  仪表检验

在菜单栏选择指示仪表菜单即可进入各种仪表检定界面。注：LMR-2101B和LMR-2101D不提供仪表检定功能模块。
12.2.1 仪表检定主界面，如图12-10所示
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图12-10  仪表检定主界面
●【方案新增】单击该按钮进入“仪表检定方案新增” 窗口进行仪表参数录入，如图 12-11 所示。方案录入完成后。点击检定方案设置可以设置仪表的量程（如图12-15）。
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图12-11  仪表类型登记界面

●【方案删除】单击该按钮删除选定的方案，同时删除仪表“检定量程”和在该仪表类型下的所有“仪表检定信息”。
●【仪表检定】单击该按钮进入相关仪表的检定项目。如图 12-12 所示。
●【数据管理】单击该按钮进入数据管理窗口，在这里可以查看检定仪表的试验数据，

 LMR-2101系列                                    LIGHT


可以根据数据生成符合国家规程的报告。如图 12-13 所示。
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图12-12 仪表检定界面

●【报告管理】单击该按钮进入仪表报告管理窗口，可根据多种方式对报告进行查询，对选定的报告进行预览、删除等操作。如图 12-14 所示。
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图12-13  数据管理界面
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图12-14  报告管理界面

●【退出】单击该按钮退出仪表检定主界面。
12.2.2 仪表量限设置界面，如图12-15所示
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图12-15  仪表信息录入界面 

●“基本量程”：仪表的基本检定量程。

●“量程1”到“量程7” 仪表的非基本检定量程
12.2.3 仪表报告管理界面，如图12-16所示。
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图12-16  报告管理

● 选择查询条件 单击【报告查找】按钮搜索目标报告。符合搜索条件的目标报告会显示在下面的报告列表框中。

●【报告预览】 单击该按钮将预览所选择的试验报告。

●【报告删除】 单击该按钮将删除选择的试验报告。

●【报告另存】 单击该按钮将所选择的试验报告另存到其他地方。
12.2.4 仪表检定界面，如图12-17所示
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图12-17  仪表检定界面

●  根据检定需要选择检定方式：分为“自动检定”和“手动检定”两种。

●  输入仪表编号，设定仪表检定环境开始仪表检定。

●  仪表检定 有“仪表外观检定”，“基本误差及升降变差检定/线性误差检定”，“偏

 LMR-2101系列                                    LIGHT


离零位及位置影响检定/稳定误差检定”三项检定任务。

注意：“基本误差及升降变差检定”和“偏离零位及位置影响检定” 是针对“携带式指针表”和“现场式指针表”的。

“基本误差及线性误差检定”和“稳定误差检定”是针对“携带式数字表”和“现场式数字表”的。
12.2.5 仪表检定环境设置界面，如图12-18所示
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图12-18 检定环境设置界面
12.2.6 仪表外观检定界面，如图12-19所示
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图12-19  仪表外观检定

●  按照检定内容逐项的对仪表外观进行检定。

●  合格者选择其前面复选框。

●  最后确定检定结论。
12.2.7 基本误差及升降变差、基本误差及线性误差检定

“基本误差及升降变差检定”和“基本误差及线性误差检定”两者试验流程相同。只是前者针对“指针表”，后者针对“数字表”。
12.2.7.1 基本操作说明
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图12-20  操作工具条

【开始试验】在对仪表每一量程进行检定时单击该按钮开始对该量程进行检定试验。

【下一步】对某一检定点检定完毕后单击该按钮对下一检定点进行检定。对应快捷键【Enter】。

【增调节】单击该按钮，仪器增量输出检定值。对应快捷键【╋】。

【减调节】单击该按钮，仪器减量输出检定值。对应快捷键【─】。

【复检选择】对每一量程检定完毕后，用户根据需要对某一检定点进行二次或者多次检定。对应快捷键【╋】和【─】。

【停止复检】停止对该量程的检定点的复检。进入下一量程检定或者停止试验。对应快捷键【Esc】。

【保存结果】对仪表检定完毕后单击该按钮保存检定信息。以备生成试验报告使用。

【停止试验】停止对仪表的检定。对应快捷键【Esc】。

【退出】退出检定窗口。
12.2.7.2 直流电压电流表检定，如图12-21所示
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图12-21  直流仪表基本误差检定
12.2.7.2.1 参数说明

●  检定点数：用户可以根据需要设置1–100个检定点。当在图12-17中的检定方式为“自动检定”时有效。“手动检定”无效。

●  误差选择：分为“绝对误差”，“相对误差”和“引用误差”三种误差计算方式。
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用户可以根据需要选择。

“绝对误差”：│X – Xo│

“相对误差”：│(X – Xo)/ X│

“引用误差”：│(X – Xo)/Xm│
其中 Xo：仪表检定值。

X： 仪表实际输出值。

Xm：仪表当前检定量程值。
12.2.7.2.2 试验流程
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图12-22 试验总流程
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图12-23  量程检定
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12.2.7.2.3 试验举例

●  检定仪表：直流电压表

●  检定量程：基本量程：100V，非基本量程：20V ，非基本量程：10V

●  检定点数：4

●  试验流程：

A) 单击【开始试验】按钮开始试验，首先检定基本量程 100V

B) 单击【增调节】或者【减调节】按钮，调整被检表检定点输出接近或者靠近检定点值。

C) 单击【下一步】按钮，检定下一检定点。

D) 基本量程所有检定点检定完毕后。系统提示“是否进入基本量程复检检定”选择“是”进入基本量程复检检定。选择“否” 系统提示“是否进入非基本量程检定”。如果选择“是”系统则等待用户选择“复检点”。选择完毕后单击【开始试验】按钮进行复检。复检完毕后还可以再次复检该点或者选择其他的“复检点”进行复检试验。直到用户单击【停止复检】按钮停止复检试验。

E) 进入非基本量程检定过程同基本量程检定过程。

F) 试验完毕单击【保存结果】按钮保存检定信息。

G) 单击【退出】按钮退出试验窗口。
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图12-24 直流仪表检定
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12.2.7.3 交流电压电流表检定
12.2.7.3.1 参数说明

同下位机一样。
12.2.7.3.2 试验流程

同直流仪表检定。
12.2.7.4 工频频率表检定
12.2.7.4.1 参数说明

●  起始频率：工频频率表检定起始频率。

●  终止频率：工频频率表检定终止频率。
12.2.7.4.2 试验流程

同直流仪表检定。
12.2.7.5 交流相位表检定
12.2.7.5.1参数说明

●  起始相位：交流相位表检定起始相位角。

●  终止相位：交流相位表检定终止相位角。
12.2.7.5.2 试验流程

同直流仪表检定。
12.2.7.6交流功率表检定
12.2.7.6.1 参数说明

●  工作方式：可根据试验需要选择以下几种方式：
三相四线有功功率
三相三线有功功率
单相有功功率
三相四线真无功功率
三相三线真无功功率
三元件90°无功功率
二元件90°无功功率

●  分元选择：元件选择可有四个选项：合元件、A元件、B元件和C元件。
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●  功因设置：有“1.0-0.5L-0.5C全检” 和“自设定功率因子” 两种，“1.0-0.5L-0.5C全检”功率因数不可设置，系统自动检定1、0.5L、0.5C的功率。对自设定功率因子，用户可以设定功率因数，范围为1～0L～-1～0C～1
●  功率因子：可以选择±1.0、±0.5L、±0.5C、±0.866L、±0.866C
●  功率相位：与功率因子相对应用户可以根据功率相位来确定功率因子值。
12.2.7.6.2 试验流程

●  按自设定功率因子试验流程同直流仪表检定。

●  1.0-5L-0.5C全检时：首先做功率因子1.0的检定试验，完毕后保存试验结果；然后功率因子作0.5L的检定试验，完毕后保存试验结果；最后做功率因子0.5C的检定试验，完毕后保存试验结果。

注意：对“1.0-5L-0.5C全检”每检定一个功率因子后要求用户手动选定下一功率因子并开始检定。当该功率因子检定完毕后要保存试验结果以便以后生成综合报告。
12.2.7.7 功率因数表检定
12.2.7.7.1 参数说明
●  检定方式：
低因数表方式，设定范围为-1～0L～1
高因数表方式，为固定范围0.5L～1～0.5C
全因数表方式，为固定范围0L～1～0C
●  相位方式：方式同交流相位仪表。

●  相角：与功率因子起始刻度对应。

●  相角：与功率因子终止刻度对应。

●  刻度：对应仪表功率因子范围。

●  刻度：对应仪表功率因子范围。
12.2.7.7.2 验流程

同直流仪表检定。
12.2.8  离零位及位置影响检定
12.2.8.1直流指针仪表偏离零位及位置影响检定
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12.2.8.1.1主界面如图12-25所示
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图 12-25  直流仪表仪表偏移零位及位置影响检定
12.2.8.1.2 偏离零位检定

输入仪表标尺长度。观察仪表指针偏离零点位置的距离并输入指针偏离值系统将自动计算偏离误差。
12.2.8.1.3 偏离零位检定

●  主要检定仪表中点值和满度值。

●  试验参数：同基本误差检定。

●  试验流程：略.
12.2.9 稳定误差检定

稳定误差检定主要是针对数字表的，主要用来检定数字仪表的起始零点和满度点在一定的时间内的稳定程度。
12.2.9.1 直流仪表稳定误差检定如图12-26所示
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图12-26  直流电压电流表稳定误差检定
12.2.9.1.1 试验参数

稳定时间：仪表的稳定输出时间。以小时为单位。
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检定起始点最大示值：仪表起始点(零点)稳定输出时间内的最大输出值。由用户手动录入。系统自动计算对应误差。

检定满度点最大示值：仪表满度点(最大刻度)稳定输出时间内的最大输出值。由用户手动录入。系统自动计算对应误差。
12.2.9.1.2试验流程

设定试验参数。如：稳定时间等。

单击【开始试验】按钮开始检定起始点。稳定时间过后用户手动输入检定起始点最大示值。

单击【下一步】按钮开始检定满度点。稳定时间过后用户手动输入检定满度点最大示值。

单击【保存结果】按钮保存试验结果。

单击【停止试验】按钮停止试验。
12.3 变送器 
12.3.1 变送器主界面
在菜单栏点击变送器即可以进入变送器检定的下拉菜单，在检定前必须先输入变送器参数，如果数据库里没有该类型变送器的信息，则进入相应检定模块时会提示先输入该类型变送器的信息。变送器参数录入界面如图12-27所示。
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图12-27  变送器参数录入界面

变送器参数录入界面里的变送器参数与下位机相同，详情参照前面下位机的说
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明，输入完信息点击保存即可。点击新增按钮可以继续输入其他变送器信息。检定过的变送器会在检定标志里注明。

【新增】添加新的变送器。

【保存】保存当前输入的变送器信息。

【删除】删除所选的变送器信息，包括检定记录和报告。

【取消】撤消未保存的更改结果。

【检定】对当前选定的变送器进行检定。

【查找】通过仪表编号查找需要的变送器信息。
12.3.2 变送器检定记录
变送器检定纪录是用来管理所有保存过的变送器检定结果，界面如下图所示。界面上半部分是变送器的基本参数，下半部分是对应该变送器的检定结果。
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图12-28  变送器检定记录界面

【查找】通过仪表编号查找需要的变送器检定结果信息。

【打印预览】在PC上预览选定记录的打印结果。

【重校选项】重新对选定的记录检定。
12.3.3 变送器检定
变送器检定里提供了直流电压、交流电流电压、工频相位、工频频率变送器的检
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定，试验方式有手动和自动两种，试验结束时，系统自动计算误差结果并显示在相应位置上。设置和操作方法与下位机相同，检定结束后点击界面上的保存按钮则将当前试验数据保存到数据库中。

●  直流电压变送器

选择直流电压变送器进入直流变送器检定界面，在仪表编号里选择需要检定的变送器的编号，下面会显示该变送器的相关信息，试验方式有自动和手动两种方式，手动方式需要人工输入标准表输出值，而自动则不需要。试验结束后系统自动计算误差，右下方的“检定人员”、“温度”等信息由检定人员手工输入，具体操作同下位机一致，如图12-29所示。
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图12-29  直流电压变送器检定界面（自动方式）

●  交流电压、电流变送器

选择交流电压变送器进入交流电压变送器检定界面，如图12-30所示，同直流变送器一样，通过仪表编号可以选择需要检定的变送器，具体操作同下位机一样。交流电流变送器检定同上。
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图12-30  交流电压变送器检定界面

●  工频相位变送器

选择工频相位变送器进入工频相位变送器检定界面如图12-31所示，通过仪表编号可以选择需要检定的变送器，工作方式有：UaUb相位、UaIa相位、IaIb相位三种方式，选择不同的工作方式，A相电压和B相电压的输出也会相应的改变。试验方式也有自动和手动两种。具体试验步骤参看下位机试验方法。
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图12-31  工频相位变送器检定界面

●  工频频率变送器 
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选择工频频率变送器进入工频频率变送器检定界面，如图12-32所示，同其他变送器操作类似，通过仪表编号可以选择需要检定的变送器，试验方式可以选择自动，也可以选择手动，被检表格数由量程始值、终值、检定点数决定，这些参数在变送器信息录入里设置。其他操作与下位机一样，请参照下位机相关说明。
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图12-32  工频频率变送器检定界面

●  交流功率变送器

选择交流功率变送器进入交流功率变送器检定界面，如图12-33所示，功率选择里可以选择三相四线、三线有功和真无功功率，单相有功功率、三元件90度无功、二元件90度无功，功率因子可以选择1.0、0.5L、0.5C。

其他操作与下位机相同。
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图12-33  交流功率变送器检定界面（手动方式）
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12.4  系统说明

在点击系统下拉菜单可以查看系统帮助、查看当前版本信息、联机测试、软件升级，报告上传、调用系统的计算器。也可以通过界面右上角的图标链接登陆我们的网站查看软件更新信息。

  [image: image124.png]



图12-34  公司网站的图标链接
12.4.1 软件升级和报告上传

[image: image125.png]



图12-35  软件升级和报告上传
[image: image126.png]



图12-36  选择升级文件
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确定上、下位机联机成功后，点击系统下拉菜单里的软件升级，即可以进入软件升级和报告上传界面，如图12-35所示，点击软件升级可以进行软件升级，系统会提示指定升级文件，在上位机选择从公司网站上下载的最新的升级文件即可以升级，由于一次只能选择一个文件而且是用串口通信，所以时间会比较长。系统会在界面上显示文件传输进度，文件传输完毕会提示重新启动下位机。升级完成后，点击关闭按钮退出升级界面。
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图12-37  软件升级进度

13  注意事项
13.1  为了提高输出精度，直流电压输出为四线输出，接线如下图所示,其中o、p、q、r的定义见图。
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13.2  交直流电流电压过载有自锁功能，若系统提示过载警告，将同时发出报警声。按确定后，报警声停止，排除故障,即可重新开始实验。如果系统自锁，请关机重启。
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13.3  二元件有功、无功、功率测量时，Ub和Uo要短接。
13.4  使用标准源校准功能时，非专业人员不得入内，否则影响仪器输出精度。

13.5  数字键也可以与旋转编码器一样实现步进功能，具体如下： 

1:+10%   2:+1%   3:+0.1%   4:+0.01%   5:+0.001%
6:-10%   7:-1%   8:-0.1%   9:-0.01%   0:-0.001%

13.6  变送器的报告在仪表校验的报告管理中进行上传

附录一

误差计算法

指示仪表及变送器检定均采用引用误差：

A 指示仪表检定引用误差计算：
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其中：标准值为指示仪表的指示值

            实测值为源的实际输出值
B 变送器检定引用误差计算：
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其中：量程＝满量程－零量程

            标准值＝量程 
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检定点百分比

电能表检定采用相对误差：
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谐波术语的数字表达式

1 第h次谐波电压含有率
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式中：
[image: image135.wmf]h
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——第h次谐电压（方均根值）

[image: image136.wmf]1
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——基波电压（方均根值）
2 第h次谐波电流含有率
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式中：
[image: image139.wmf]h

I

——第h次谐波电流（方均根值）
          
[image: image140.wmf]1

I

——基波电流（方均根值）

3 谐波电压含量
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4 谐波电流含量
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5 电压总谐波畸变率
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6 电流总谐波畸变率
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附录二

系统内置小键盘的使用

1  输入功率因子0.2C

移动光标至功率因子对话框，点击回车，然后输入0.2， 按方向键“右”，弹出小键盘，移动光标至“C”，点击回车确认，结果如下图所示：


 LMR-2101系列                                    LIGHT



[image: image149.png]LMR-2101E At

Ttk EEDEERAHE ]
e _%«ﬁ@' |
ohEE T E 5 E

< g 5l |
st [ (BRI [E[F]6[H[1]
shepiga: [I[%[L[m[n]o[PlalR[s 5
Fessbowo 3 3 1 CACH 3 3 2

Fraal





移动光标至“关闭”
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点击回车，退出此对话框，再点击回车确认，功率因子即为：0.2C
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注 ：(1) 在内码方式下连续输入4个数字会出现汉字，具体请见汉字区位码表。
     (2) 系统默认功率因子为“L”，如果要输入0.2L，可以在功率因子对话框中输入“0.2”，然后点击回车确认即可。
2  输入功率因子-0.1L
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移动光标至功率因子对话框，点击回车，按方向键“右”，弹出小键盘。改变“内码方式”为“标准字符”。
移动光标至“-”号，按回车输入。
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然后利用面板上的键盘输入0.1
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切换到“内码”方式下，移动光标至“L”，按回车输入。
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移动光标至“关闭”，按回车关闭小键盘，再按回车确认输入，效果如下图所示：
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附件一
LMR-2101E升级软件系统说明
一、软件简介

本系统为青岛莱特电力设备有限公司的 LMR-2101E电测量仪表综合校验装置的辅助软件,功能是对LMR-2101E的下位机系统进行软件升级。

二、软件使用说明
1、软件安装：把标有LMR-2101E软件升级系统的光盘放入电脑的光驱内，点击
光盘驱动器的LMR-2101E软件升级目录下的SETUP.EXE文件根据提示进行安装。
2、测试联机: 传送数据之前必须先进行测试联机，以保正PC机与仪器联机正常
在保证电脑与LMR-2101E通过串口线连接好了之后，分别打开电脑的LMR-2101E
软件升级软件和LMR-2101E电测量仪表综合校验装置，待LMR-2101E电测量仪表综合校验装置进入主菜单之后，选择软件升级菜单确认，这时LMR-2101E电测量仪表综合校验装置进入等待联机状态，点击电脑LMR-2101E软件升级系统的联机测试按钮，如出现联机成功的信息，表示联机正常。

3、软件升级: 联机成功之后，点击发送文件按钮或菜单，在弹出对话框之后，选择由青岛莱特电力设备有限公司为你提供的最新LMR-2101E电测量仪表综合校验装置程序确认，系统会提示正在进行升级，你可以由进程条查看升级的进度，传送完成之后下面的传送状态框会显示发送完毕, LMR-2101E电测量仪表综合校验装置自动返回主菜单，升级结束。
4、发送中断: 要中断发送的文件,单击发送中断按钮，取消发送数据。

  5、退出:  单击退出按钮，退出本系统。
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附件二

区位码表
a

吖 (6325) 阿 (1602) 呵 (2639) 啊 (1601) 锕 (7925) 腌 (7571) 啊 (1601) 嗄 (6436) 阿(1602)
啊 (1601) 阿 (1602) 啊 (1601) 呵 (2639) 啊 (1601) 哎 (1605) 哀 (1607) 埃 (1603) 挨(1604)
唉 (1606) 诶 (5832) 嗳 (6440) 锿 (7945) 挨 (1604) 皑 (1608) 癌 (1609) 嗳 (6440) 矮(1611)
蔼 (1610) 霭 (8616) 艾 (1612) 砹 (7733) 唉 (1606) 爱 (1614) 隘 (1615) 碍 (1613) 嗳(6440)
嗌 (6441) 嫒 (7040) 瑷 (7208) 暧 (7451) 噫 (6470) 厂 (1907) 广 (2567) 安 (1618) 桉(7281)
氨 (1617) 庵 (6654) 谙 (5847) 鹌 (8038) 鞍 (1616) 俺 (1619) 埯 (5991) 铵 (7907) 揞(6278)
犴 (6577) 岸 (1622) 按 (1620) 胺 (1623) 案 (1624) 暗 (1621) 黯 (8786) 肮 (1625) 仰(4986)
昂 (1626) 盎 (1627) 凹 (1628) 熬 (1630) 敖 (1629) 遨 (6959) 嗷 (6427) 廒 (6658) 獒(7365)
熬 (1630) 聱 (8190) 螯 (8292) 翱 (1631) 鳌 (8701) 嚣 (4789) 鏖 (8773) 夭 (5618) 拗(6254)
袄 (1632) 媪 (7033) 岙 (6514) 坳 (5974) 拗 (6254) 傲 (1633) 奥 (1634) 骜 (7081) 懊(1635)
澳 (1636) 鏊 (8643)

b

八 (1643) 巴 (1645) 扒 (1639) 叭 (1640) 芭 (1637) 吧 (1641) 岜 (6517) 疤 (1644) 捌(1638)
笆 (1642) 粑 (8446) 茇 (6056) 拔 (1646) 菝 (6135) 跋 (1647) 魃 (8741) 把 (1649) 钯(7857)
靶 (1648) 坝 (1651) 把 (1649) 伯 (1814) 杷 (7243) 爸 (1654) 耙 (1650) 罢 (1653) 靶(1648)
鲅 (8649) 霸 (1652) 灞 (6917) 叭 (1640) 吧 (1641) 罢 (1653) 掰 (7494) 白 (1655) 百(1657)
伯 (1814) 佰 (1659) 陌 (3616) 柏 (1656) 捭 (6267) 摆 (1658) 呗 (6334) 败 (1660) 拜(1661)
稗 (1662) 扳 (1666) 班 (1664) 般 (1667) 颁 (1668) 斑 (1663) 搬 (1665) 瘢 (8103) 癍(8113)
阪 (5870) 坂 (5964) 板 (1669) 版 (1670) 钣 (7851) 舨 (8418) 办 (1676) 半 (1675) 扮(1671)
伴 (1673) 拌 (1672) 绊 (1677) 瓣 (1674) 邦 (1678) 帮 (1679) 梆 (1680) 浜 (6826) 绑(1683)
榜 (1681) 膀 (1682) 蚌 (1686) 旁 (3752) 棒 (1684) 傍 (1688) 谤 (1689) 蒡 (6182) 榜(1681)
膀 (1682) 磅 (1685) 镑 (1687) 勹 (5772) 包 (1692) 苞 (1690) 孢 (7063) 胞 (1691) 炮(3758)
剥 (1694) 龅 (8621) 煲 (7650) 褒 (1693) 雹 (1702) 薄 (1701) 饱 (1705) 宝 (1706) 保(1703)
鸨 (8017) 葆 (6165) 堡 (1704) 褓 (8157) 报 (1708) 刨 (3757) 抱 (1707) 趵 (8532) 豹(1710)
鲍 (1711) 暴 (1709) 瀑 (3857) 曝 (3856) 爆 (1712) 陂 (5873) 杯 (1713) 卑 (1716) 背(1719)
悲 (1715) 碑 (1714) 鹎 (8039) 北 (1717) 贝 (1720) 孛 (5635) 邶 (5893) 狈 (1723) 备(1724)
背 (1719) 钡 (1721) 倍 (1722) 悖 (6703) 被 (1727) 辈 (1718) 惫 (1725) 焙 (1726) 蓓(6177)
碚 (7753) 褙 (8156) 鞴 (8725) 鐾 (8645) 呗 (6334) 臂 (1759) 奔 (1728) 贲 (7458) 锛(7928)
本 (1730) 苯 (1729) 畚 (5946) 夯 (2627) 坌 (5948) 奔 (1728) 笨 (1731) 崩 (1732) 绷(1733)
嘣 (6452) 甭 (1734) 绷 (1733) 泵 (1735) 迸 (1737) 蚌 (1686) 绷 (1733) 甏 (7420) 蹦(1736)
逼 (1738) 荸 (6109) 鼻 (1739) 匕 (5616) 比 (1740) 吡 (6333) 妣 (6994) 彼 (1743) 秕(7985)
笔 (1742) 俾 (5734) 舭 (8416) 鄙 (1741) 币 (1750) 必 (1756) 毕 (1747) 闭 (1753) 芘(6037)
庇 (1751) 畀 (7815) 泌 (3558) 贲 (7458) 荜 (6074) 毖 (1749) 哔 (6357) 陛 (1761) 毙(1748)
铋 (7873) 秘 (3556) 狴 (6589) 萆 (6141) 庳 (6656) 敝 (1754) 婢 (7030) 筚 (8357) 愎 6725)
弼 (6986) 蓖 (1745) 睥 (7802) 跸 (8547) 痹 (1752) 滗 (6868) 裨 (8152) 辟 (1757) 碧(1744)
箅 (8375) 蔽 (1746) 弊 (1755) 薜 (6221) 篦 (8387) 壁 (1758) 嬖 (7052) 避 (1760) 髀(8734)
濞 (6908) 臂 (1759) 璧 (7221) 襞 (8437) 边 (1763) 砭 (7730) 笾 (8354) 编 (1764) 煸(7652)
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蝙 (8289) 鳊 (8693) 鞭 (1762) 贬 (1765) 窆 (8125) 扁 (1766) 匾 (5650) 碥 (7760) 褊(8159)卞 (1769) 弁 (5945) 苄 (6048) 忭 (6677) 汴 (6774) 变 (1768) 便 (1767) 遍 (1773) 缏(7134)
辨 (1770) 辩 (1771) 辫 (1772) 杓 (7228) 标 (1774) 飑 (7609) 髟 (8752) 彪 (1775) 骠(7084)
膘 (1776) 镖 (7958) 飙 (7613) 瘭 (8106) 表 (1777) 婊 (7027) 裱 (8149) 鳔 (8707) 瘪(1781)
憋 (1779) 鳖 (1778) 别 (1780) 蹩 (8531) 瘪 (1781) 别 (1780) 玢 (7167) 宾 (1786) 彬(1782)
傧 (5747) 斌 (1783) 滨 (1785) 缤 (7145) 槟 (7336) 濒 (1784) 豳 (6557) 摈 (1787) 殡(7375)
膑 (7587) 鬓 (8762) 冰 (1789) 并 (1802) 兵 (1788) 屏 (3833) 槟 (7336) 丙 (1791) 邴(5891)
秉 (1792) 柄 (1790) 饼 (1793) 炳 (1794) 屏 (3833) 绠 (7114) 禀 (5787) 并 (1802) 病(1801)
摒 (6280) 拨 (1806) 波 (1808) 玻 (1803) 趵 (8532) 饽 (6636) 钵 (1807) 般 (1667) 剥(1694)
菠 (1804) 啵 (6403) 鲅 (8649) 播 (1805) 蕃 (6212) 孛 (5635) 伯 (1814) 驳 (1821) 帛(1815)
泊 (1820) 柏 (1656) 勃 (1810) 钹 (7864) 铂 (1812) 亳 (5781) 舶 (1816) 脖 (1817) 博(1809)
鹁 (8030) 渤 (1819) 搏 (1811) 箔 (1813) 魄 (3839) 膊 (1818) 踣 (8559) 薄 (1701) 礴(7771)
跛 (8543) 簸 (8404) 柏 (1656) 薄 (1701) 檗 (7362) 擘 (7502) 簸 (8404) 卜 (1823) 啵(6403)
膊 (1818) 钸 (7863) 逋 (6945) 晡 (7446) 醭 (8519) 卜 (1823) 卟 (6318) 补 (1825) 捕(1822)
哺 (1824) 堡 (1704) 不 (1827) 布 (1828) 步 (1829) 怖 (1832) 钚 (7848) 埔 (3850) 部(1831)
埠 (1826) 瓿 (7419) 簿 (1830)

c

拆 (1880) 擦 (1833) 嚓 (6474) 礤 (7769) 猜 (1834) 才 (1837) 材 (1836) 财 (1838) 裁 1835)
采 (1841) 彩 (1842) 睬 (1839) 踩 (1840) 采 (1841) 菜 (1843) 蔡 (1844) 参 (1846) 骖(7078)
餐 (1845) 残 (1848) 蚕 (1847) 惭 (1849) 惨 (1850) 黪 (8785) 灿 (1851) 掺 (1884) 孱(6978)
粲 (8451) 璨 (7218) 仓 (1854) 伧 (5687) 苍 (1852) 沧 (1855) 舱 (1853) 臧 (7416) 藏(1856)
糙 (1858) 操 (1857) 曹 (1860) 嘈 (6448) 漕 (6878) 槽 (1859) 螬 (8309) 艚 (8429) 草(1861)
册 (1865) 厕 (1862) 侧 (1864) 恻 (6692) 测 (1866) 策 (1863) 参 (1846) 岑 (6515) 涔(6825)
噌 (6465) 层 (1867) 曾 (5288) 蹭 (1868) 叉 (1870) 杈 (7230) 差 (1878) 插 (1869) 喳(5291)
馇 (6639) 碴 (1874) 锸 (7942) 嚓 (6474) 叉 (1870) 茬 (1871) 查 (1873) 茶 (1872) 搽(1875)
猹 (6610) 楂 (7311) 槎 (7322) 碴 (1874) 察 (1876) 檫 (7363) 叉 (1870) 衩 (8135) 镲(7979)
叉 (1870) 汊 (6766) 杈 (7230) 岔 (1877) 刹 (4118) 衩 (8135) 诧 (1879) 咤 (6369) 差(1878)
姹 (7017) 拆 (1880) 钗 (7846) 差 (1878) 侪 (5713) 柴 (1881) 豺 (1882) 差 (1878) 虿(8218)
瘥 (8091) 觇 (7472) 掺 (1884) 搀 (1883) 单 (2105) 谗 (1887) 婵 (7031) 馋 (1886) 禅(7688)
孱 (6978) 缠 (1888) 蝉 (1885) 廛 (6660) 潺 (6893) 澶 (6904) 蟾 (8324) 躔 (8580) 产(1890)
昌 (1893) 倡 (1911) 菖 (6137) 猖 (1894) 阊 (6749) 娼 (7029) 鲳 (8680) 长 (1904) 场(1901)
苌 (6041) 肠 (1906) 尝 (1902) 倘 (4440) 常 (1903) 偿 (1905) 徜 (6568) 裳 (4149) 嫦(7047)
厂 (1907) 场 (1901) 昶 (7438) 惝 (6714) 敞 (1908) 氅 (7509) 怅 (6674) 畅 (1909) 倡(1911)
鬯 (5943) 唱 (1910) 场 (1901) 抄 (1913) 吵 (1919) 怊 (6687) 钞 (1914) 绰 (2034) 超(1912)
焯 (7644) 剿 (2943) 晁 (7443) 巢 (1918) 朝 (1915) 嘲 (1916) 潮 (1917) 吵 (1919) 炒(1920)
耖 (8173) 车 (1921) 砗 (7726) 尺 (1963) 扯 (1922) 彻 (1925) 坼 (5969) 掣 (1924) 撤(1923)
澈 (1926) 抻 (6251) 郴 (1927) 琛 (7201) 嗔 (6433) 臣 (1928) 尘 (1930) 辰 (1929) 忱(1932)
沉 (1933) 陈 (1934) 宸 (6923) 晨 (1931) 谌 (5840) 碜 (7755) 衬 (1936) 龀 (8619) 称(1938)趁 (1935) 榇 (7320) 谶 (5863) 伧 (5687) 柽 (7263) 秤 (1951) 称 (1938) 蛏 (8241) 铛(7885)
樘 (7344) 撑 (1937) 噌 (6465) 瞠 (7810) 成 (1941) 丞 (5609) 呈 (1942) 枨 (7239) 诚(1947)
承 (1948) 城 (1939) 埕 (5984) 乘 (1943) 盛 (4202) 铖 (7881) 程 (1944) 惩 (1945) 裎(8146)   
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塍 (7583) 酲 (8508) 澄 (1946) 橙 (1940) 逞 (1949) 骋 (1950) 裎 (8146) 秤 (1951) 称(1938)
吃 (1952) 哧 (6374) 鸱 (8023) 蚩 (8231) 眵 (7787) 笞 (8355) 嗤 (6445) 痴 (1953) 媸(7042)
螭 (8304) 魑 (8746) 池 (1956) 弛 (1958) 驰 (1959) 迟 (1957) 坻 (5970) 持 (1954) 匙(1955)
墀 (6015) 踟 (8556) 篪 (8388) 尺 (1963) 齿 (1961) 侈 (1962) 耻 (1960) 豉 (8489) 褫(8161)
彳 (6560) 叱 (6319) 斥 (1966) 赤 (1964) 饬 (6633) 炽 (1967) 翅 (1965) 敕 (7523) 啻(6420)
傺 (5749) 瘛 (8101) 充 (1968) 冲 (1969) 忡 (6671) 茺 (6091) 涌 (5131) 舂 (8409) 憧(6731)
艟 (8430) 虫 (1970) 重 (5456) 种 (5454) 崇 (1971) 宠 (1972) 冲 (1969) 铳 (7905) 抽(1973)
瘳 (8112) 仇 (1980) 俦 (5717) 帱 (6492) 惆 (6716) 绸 (1981) 畴 (1975) 筹 (1979) 酬(1974)
愁 (1978) 稠 (1977) 踌 (1976) 雠 (8637) 丑 (1983) 瞅 (1982) 臭 (1984) 出 (1986) 初(1985)
樗 (7343) 刍 (5927) 助 (5490) 除 (1993) 厨 (1988) 锄 (1990) 滁 (1992) 蜍 (8260) 雏(1991)
橱 (1987) 躇 (1989) 蹰 (8573) 处 (2006) 杵 (7238) 础 (2001) 楮 (7290) 储 (2002) 褚(8150)
楚 (1994) 亍 (5601) 处 (2006) 绌 (7109) 怵 (6680) 畜 (4883) 搐 (2004) 触 (2005) 憷(6732)
黜 (8777) 矗 (2003) 揣 (2007) 搋 (6285) 揣 (2007) 啜 (6408) 揣 (2007) 嘬 (6460) 踹(8563)
膪 (7590) 川 (2008) 氚 (7516) 穿 (2009) 传 (2011) 舡 (8413) 船 (2012) 遄 (6955) 椽(2010)
舛 (6622) 喘 (2013) 串 (2014) 钏 (7843) 创 (2020) 疮 (2015) 窗 (2016) 床 (2018) 幢(2017)
闯 (2019) 创 (2020) 怆 (6675) 吹 (2021) 炊 (2022) 垂 (2025) 陲 (5879) 捶 (2023) 棰(7302)
椎 (5521) 槌 (7319) 锤 (2024) 春 (2026) 椿 (2027) 蝽 (8277) 纯 (2031) 莼 (6127) 唇(2029)
淳 (2030) 鹑 (8040) 醇 (2028) 蠢 (2032) 踔 (8554) 戳 (2033) 啜 (6408) 绰 (2034) 辍(7401)
龊 (8626) 绰 (2034) 刺 (2044) 差 (1878) 呲 (6358) 疵 (2035) 词 (2042) 茈 (6075) 茨(2036)
兹 (5540) 祠 (7684) 瓷 (2041) 辞 (2039) 慈 (2040) 磁 (2037) 雌 (2038) 鹚 (8043) 糍(8457)
此 (2043) 次 (2046) 伺 (4337) 刺 (2044) 赐 (2045) 匆 (2050) 苁 (6042) 囱 (2049) 枞(7240)
葱 (2048) 璁 (7214) 骢 (7085) 聪 (2047) 从 (2051) 丛 (2052) 淙 (6840) 琮 (7193) 凑(2053)
辏 (7403) 腠 (7577) 粗 (2054) 徂 (6562) 殂 (7367) 卒 (5568) 促 (2057) 猝 (6607) 酢(8501)
蔟 (6193) 醋 (2055) 趣 (4004) 簇 (2056) 蹙 (8530) 蹴 (8577) 汆 (5764) 撺 (6305) 镩(7973)
蹿 (2058) 攒 (5260) 窜 (2060) 篡 (2059) 镩 (7973) 爨 (7664) 衰 (4305) 榱 (7333) 崔(2062)
催 (2063) 摧 (2061) 璀 (7213) 脆 (2064) 萃 (6145) 啐 (6393) 悴 (6718) 淬 (2067) 毳(7505)
瘁 (2065) 粹 (2066) 翠 (2068) 村 (2069) 皴 (8169) 存 (2070) 蹲 (2255) 忖 (6666) 寸(2071)
搓 (2074) 磋 (2072) 蹉 (8567) 撮 (2073) 矬 (7983) 痤 (8078) 嵯 (6547) 瘥 (8091) 鹾(8526)
脞 (7566) 挫 (2076) 厝 (5640) 措 (2075) 锉 (7917) 错 (2077)

d

耷 (6239) 哒 (6353) 搭 (2078) 嗒 (6410) 答 (2080) 褡 (8155) 打 (2082) 达 (2079) 怛(6682)
妲 (7007) 沓 (7719) 笪 (8346) 惮 (2112) 答 (2080) 靼 (8716) 瘩 (2081) 鞑 (8718) 打(2082)
大 (2083) 疸 (8067) 塔 (4394) 瘩 (2081) 呆 (2084) 呔 (6330) 待 (2093) 歹 (2085) 逮(2094)
傣 (2086) 大 (2083) 代 (2090) 甙 (6316) 岱 (6523) 迨 (6942) 绐 (7110) 骀 (7070) 玳(7173)
带 (2088) 殆 (2089) 贷 (2091) 待 (2093) 怠 (2101) 埭 (6004) 袋 (2092) 逮 (2094) 戴(2087)
黛 (8776) 丹 (2104) 担 (2103) 单 (2105) 眈 (7781) 耽 (2102) 郸 (2106) 聃 (8185) 殚(7373)
瘅 (8087) 箪 (8376) 儋 (5757) 胆 (2108) 疸 (8067) 掸 (2107) 石 (4215) 旦 (2109) 但(2111)
担 (2103) 诞 (2114) 萏 (6144) 啖 (6402) 惮 (2112) 淡 (2113) 弹 (2115) 蛋 (2116) 氮(2110)
瘅 (8087) 儋 (5757) 澹 (6903) 当 (2117) 铛 (7885) 裆 (8141) 挡 (2118) 党 (2119) 谠(5852)
当 (2117) 砀 (7724) 宕 (6920) 挡 (2118) 荡 (2120) 档 (2121) 菪 (6148) 刀 (2122) 叨(6322)
忉 (6665) 氘 (7514) 导 (2128) 岛 (2126) 捣 (2123) 倒 (2125) 祷 (2127) 蹈 (2124) 到(2129)
帱 (6492) 倒 (2125) 焘 (7666) 悼 (2131) 盗 (2133) 道 (2132) 稻 (2130) 纛 (8478) 得(2135)
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锝 (7929) 德 (2134) 地 (2156) 的 (2136) 底 (2155) 得 (2135) 得 (2135) 灯 (2138) 登(2139)
噔 (6466) 簦 (8403) 蹬 (2137) 等 (2140) 戥 (7413) 邓 (2143) 凳 (2142) 嶝 (6556) 澄(1946)
磴 (7767) 瞪 (2141) 镫 (7975) 蹬 (2137) 氐 (5621) 低 (2145) 羝 (8438) 堤 (2144) 提(4465)
嘀 (6454) 滴 (2146) 镝 (7965) 狄 (2150) 迪 (2147) 的 (2136) 籴 (5765) 荻 (6122) 敌(2148)
涤 (2151) 笛 (2149) 觌 (7475) 嘀 (6454) 嫡 (2153) 翟 (2152) 镝 (7965) 氐 (5621) 邸(5901)
诋 (5814) 坻 (5970) 抵 (2154) 底 (2155) 柢 (7260) 砥 (7738) 骶 (8730) 地 (2156) 弟(2160)
的 (2136) 帝 (2159) 递 (2161) 娣 (7023) 第 (2158) 谛 (5848) 蒂 (2157) 棣 (7306) 睇(7791)
缔 (2162) 碲 (7758) 嗲 (6439) 掂 (2164) 滇 (2165) 颠 (2163) 巅 (6559) 癫 (8118) 典(2168)
点 (2167) 碘 (2166) 踮 (8558) 电 (2171) 佃 (2172) 甸 (2173) 阽 (5871) 坫 (5967) 店(2174)
玷 (7172) 垫 (2170) 钿 (7868) 惦 (2175) 淀 (2177) 奠 (2176) 殿 (2178) 靛 (2169) 簟(8401)
癜 (8116) 点 (2167) 刁 (2183) 叼 (2180) 凋 (2182) 貂 (8585) 碉 (2179) 雕 (2181) 鲷(8684)
鸟 (3681) 吊 (2185) 钓 (2186) 调 (2187) 掉 (2184) 铞 (7886) 铫 (7902) 爹 (2189) 跌(2188)
迭 (2192) 垤 (5976) 瓞 (8012) 谍 (2193) 堞 (6006) 耋 (8183) 揲 (6273) 喋 (6409) 牒(7526)
叠 (2194) 碟 (2190) 蝶 (2191) 蹀 (8562) 鲽 (8688) 丁 (2201) 仃 (5674) 叮 (2203) 玎(7164)
盯 (2202) 町 (7814) 钉 (2204) 疔 (8059) 耵 (8184) 酊 (8490) 顶 (2205) 酊 (8490) 鼎(2206)
订 (2209) 钉 (2204) 定 (2208) 啶 (6404) 铤 (7890) 腚 (7575) 碇 (7754) 锭 (2207) 丢(2210)
铥 (7891) 东 (2211) 冬 (2212) 咚 (6343) 岽 (6520) 氡 (7517) 鸫 (8020) 董 (2213) 懂(2214)
动 (2215) 冻 (2219) 侗 (2217) 垌 (5977) 栋 (2216) 峒 (6528) 胨 (7543) 恫 (2218) 洞(2220)
胴 (7556) 硐 (7747) 都 (2228) 兜 (2221) 蔸 (6190) 篼 (8391) 斗 (2223) 抖 (2222) 陡(2224)
钭 (7855) 蚪 (8229) 斗 (2223) 豆 (2225) 逗 (2226) 读 (2233) 渎 (6834) 痘 (2227) 窦(8128)
都 (2228) 督 (2229) 嘟 (6429) 毒 (2230) 独 (2232) 顿 (2257) 读 (2233) 渎 (6834) 椟(7292)
犊 (2231) 牍 (7525) 黩 (8782) 髑 (8739) 肚 (2239) 笃 (8338) 堵 (2234) 赌 (2236) 睹(2235)
芏 (6022) 杜 (2237) 肚 (2239) 妒 (2242) 度 (2240) 渡 (2241) 镀 (2238) 蠹 (8328) 端(2243)
短 (2244) 段 (2246) 断 (2247) 缎 (2248) 椴 (7318) 煅 (7649) 锻 (2245) 簖 (8393) 堆(2249)
队 (2251) 对 (2252) 兑 (2250) 怼 (7701) 敦 (2256) 碓 (7752) 憝 (7713) 镦 (7970) 吨(2254)
敦 (2256) 墩 (2253) 礅 (7766) 镦 (7970) 蹲 (2255) 盹 (7779) 趸 (8527) 囤 (2258) 沌(6771)
炖 (7632) 砘 (7727) 钝 (2259) 盾 (2260) 顿 (2257) 遁 (2261) 多 (2264) 咄 (6345) 哆(2263)
掇 (2262) 裰 (8154) 夺 (2265) 度 (2240) 铎 (7876) 踱 (8566) 朵 (2268) 垛 (2266) 哚(6365)
躲 (2267) 驮 (4552) 剁 (2271) 沲 (6785) 垛 (2266) 舵 (2270) 堕 (2273) 惰 (2272) 跺(2269)
掇 (2262)
e
阿 (1602) 屙 (6977) 婀 (7025) 讹 (2279) 俄 (2277) 莪 (6113) 峨 (2275) 哦 (3722) 娥(2280)
锇 (7916) 鹅 (2276) 蛾 (2274) 额 (2278) 恶 (2281) 厄 (2282) 苊 (6035) 扼 (2283) 呃(6332)
轭 (7378) 垩 (5949) 恶 (2281) 饿 (2286) 胺 (1623) 鄂 (2285) 阏 (6753) 谔 (5844) 萼(6164)
遏 (2284) 愕 (6721) 腭 (7581) 鹗 (8042) 锷 (7941) 颚 (8206) 噩 (5612) 鳄 (8689) 呃(6332)
恩 (2287) 蒽 (6176) 摁 (6284) 儿 (2289) 而 (2288) 鸸 (8025) 鲕 (8660) 尔 (2291) 耳(2290)
迩 (6939) 饵 (2292) 洱 (2293) 珥 (7177) 铒 (7879) 二 (2294) 佴 (5706) 贰 (2301) 铒(7879)
f

发 (2302) 乏 (2306) 伐 (2305) 垡 (5950) 筏 (2304) 罚 (2303) 阀 (2307) 法 (2308) 砝(7732)
发 (2302) 珐 (2309) 帆 (2311) 番 (2312) 蕃 (6212) 幡 (6506) 藩 (2310) 翻 (2313) 凡(2318)
矾 (2315) 钒 (2316) 烦 (2319) 袢 (8140) 蕃 (6212) 樊 (2314) 燔 (7660) 繁 (2317) 蹯(8576)
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蘩 (6232) 反 (2320) 返 (2321) 犯 (2324) 饭 (2325) 泛 (2326) 范 (2322) 贩 (2323) 畈(7818)
梵 (7283) 方 (2329) 邡 (5890) 坊 (2327) 芳 (2328) 枋 (7242) 钫 (7853) 防 (2332) 妨(2333)
坊 (2327) 肪 (2330) 房 (2331) 鲂 (8648) 仿 (2334) 访 (2335) 彷 (6561) 纺 (2336) 舫(8419)
放 (2337) 飞 (2341) 妃 (6990) 非 (2339) 菲 (2338) 啡 (2340) 绯 (7119) 扉 (7673) 蜚(8267)
鲱 (8678) 霏 (8613) 肥 (2342) 淝 (6839) 腓 (7572) 匪 (2343) 诽 (2344) 菲 (2338) 悱(6713)
斐 (7619) 榧 (7328) 蜚 (8267) 翡 (8468) 篚 (8385) 发 (2302) 芾 (6032) 吠 (2345) 肺(2346)
狒 (6584) 废 (2347) 怫 (6686) 沸 (2348) 费 (2349) 痱 (8082) 镄 (7948) 分 (2354) 芬(2350)
吩 (2352) 纷 (2355) 玢 (7167) 氛 (2353) 酚 (2351) 坟 (2356) 汾 (2358) 棼 (7291) 焚(2357)
鼢 (8787) 粉 (2359) 分 (2354) 份 (2361) 奋 (2360) 忿 (2362) 偾 (5739) 愤 (2363) 粪(2364)
鲼 (8687) 瀵 (6915) 丰 (2365) 风 (2371) 沣 (6767) 枫 (2367) 封 (2366) 砜 (7731) 疯(2372)
峰 (2369) 烽 (2373) 葑 (6155) 锋 (2370) 蜂 (2368) 酆 (5926) 冯 (2375) 逢 (2374) 缝(2376)
风 (2371) 讽 (2377) 唪 (6384) 风 (2371) 凤 (2379) 奉 (2378) 俸 (5726) 葑 (6155) 缝(2376)
佛 (2380) 缶 (8330) 否 (2381) 夫 (2382) 呋 (6327) 孚 (7058) 肤 (2384) 麸 (8479) 趺(8535)
跗 (8538) 稃 (7991) 孵 (2385) 敷 (2383) 夫 (2382) 弗 (2405) 伏 (2392) 凫 (5776) 芙(6029)
芾 (6032) 扶 (2386) 佛 (2380) 孚 (7058) 苻 (6062) 拂 (2387) 服 (2394) 怫 (6686) 绂(7106)
绋 (7108) 茯 (6082) 罘 (7823) 氟 (2390) 俘 (2393) 郛 (5914) 祓 (7680) 莩 (6119) 砩(7741)
蚨 (8222) 浮 (2401) 菔 (6142) 桴 (7285) 符 (2391) 匐 (5775) 袱 (2404) 涪 (2402) 艴(6985)
幅 (2389) 跗 (8538) 辐 (2388) 蜉 (8261) 福 (2403) 蝠 (8280) 幞 (6505) 黻 (7774) 父(2424)
甫 (2406) 抚 (2407) 拊 (6252) 斧 (2411) 府 (2414) 俯 (2409) 釜 (2410) 辅 (2408) 脯(2412)
腑 (2413) 滏 (6870) 腐 (2415) 黼 (7775) 父 (2424) 讣 (2428) 付 (2422) 负 (2426) 妇(2430)
附 (2429) 咐 (2432) 阜 (2423) 服 (2394) 驸 (7066) 赴 (2416) 复 (2420) 副 (2417) 赋(2419)
傅 (2421) 富 (2427) 腹 (2425) 鲋 (8654) 缚 (2431) 赙 (7471) 蝮 (8283) 鳆 (8691) 覆(2418)
馥 (8005)
g

夹 (2848) 旮 (7424) 伽 (5704) 呷 (6340) 咖 (3107) 嘎 (2434) 轧 (5294) 钆 (7837) 尜(7057)
噶 (2433) 尕 (7056) 嘎 (2434) 尬 (6246) 该 (2435) 陔 (5875) 垓 (5982) 赅 (7464) 改(2436)
丐 (5604) 芥 (2970) 钙 (2438) 盖 (2439) 溉 (2440) 概 (2437) 戤 (7414) 干 (2441) 甘 (2442) 杆 (2443) 奸 (2873) 肝 (2446) 坩 (5965) 苷 (6053) 矸 (7723) 泔 (6779) 柑 (2444) 竿(2445)
酐 (8491) 疳 (8065) 尴 (6247) 杆 (2443) 秆 (2449) 赶 (2447) 敢 (2450) 感 (2448) 澉(6887)
橄 (7347) 擀 (6306) 干 (2441) 旰 (7426) 绀 (7104) 淦 (6838) 赣 (2451) 冈 (2452) 扛(3124)
刚 (2453) 杠 (2460) 肛 (2456) 岗 (2458) 纲 (2457) 钢 (2454) 缸 (2455) 罡 (7824) 岗(2458)
港 (2459) 杠 (2460) 岗 (2458) 钢 (2454) 筻 (8364) 戆 (7716) 皋 (2462) 高 (2463) 羔(2465)
槔 (7332) 睾 (5626) 膏 (2464) 篙 (2461) 糕 (2466) 杲 (7429) 搞 (2467) 缟 (7141) 槁(7334)
镐 (2468) 稿 (2469) 藁 (6227) 告 (2470) 郜 (5912) 诰 (5830) 锆 (7915) 膏 (2464) 戈(2474)
仡 (5678) 圪 (5957) 纥 (7092) 疙 (2477) 咯 (3109) 格 (2481) 哥 (2471) 胳 (2476) 鸽(2475)
袼 (8143) 搁 (2473) 割 (2478) 歌 (2472) 革 (2479) 阁 (2483) 格 (2481) 鬲 (5610) 胳(2476)
葛 (2480) 搁 (2473) 蛤 (2482) 颌 (8202) 隔 (2484) 塥 (6010) 嗝 (6435) 搿 (7501) 膈(7585)
骼 (8732) 镉 (7951) 个 (2486) 合 (2647) 各 (2487) 哿 (5933) 舸 (8420) 盖 (2439) 葛(2480)
个 (2486) 各 (2487) 虼 (8220) 硌 (7749) 铬 (2485) 给 (2488) 根 (2489) 跟 (2490) 哏(6371)
艮 (8462) 亘 (5608) 艮 (8462) 茛 (6102) 更 (2492) 庚 (2493) 耕 (2491) 赓 (6657) 羹(2494)
埂 (2501) 耿 (2502) 哽 (6376) 绠 (7114) 梗 (2503) 颈 (3017) 鲠 (8665) 更 (2492) 工(2504)
弓 (2513) 公 (2511) 功 (2506) 共 (2518) 红 (2676) 攻 (2505) 供 (2509) 肱 (7537) 宫(2512)
恭 (2507) 蚣 (8228) 躬 (2510) 龚 (2508) 觥 (8601) 巩 (2514) 共 (2518) 汞 (2515) 拱(2516)
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珙 (7178) 共 (2518) 贡 (2517) 供 (2509) 赣 (2451) 勾 (2520) 句 (3068) 佝 (5694) 沟(2521)
枸 (7259) 钩 (2519) 缑 (7135) 鞲 (8724) 篝 (8384) 苟 (2522) 岣 (6524) 狗 (2523) 枸(7259)
笱 (8349) 勾 (2520) 构 (2525) 诟 (5824) 垢 (2524) 够 (2527) 遘 (6960) 彀 (7616) 媾(7037)
觏 (7477) 估 (2532) 咕 (2530) 呱 (6341) 沽 (2533) 孤 (2534) 姑 (2535) 轱 (7379) 骨(2539)
鸪 (8019) 家 (2850) 菰 (6152) 菇 (2529) 蛄 (8233) 辜 (2528) 酤 (8494) 觚 (8593) 毂(7617)
箍 (2531) 鹘 (8729) 古 (2537) 谷 (2540) 汩 (6773) 诂 (5812) 苦 (3164) 股 (2541) 骨(2539)
牯 (7484) 贾 (2854) 罟 (7825) 钴 (7860) 蛄 (8233) 蛊 (2538) 鹄 (8032) 鼓 (2536) 毂(7617)
嘏 (5637) 臌 (7591) 瞽 (7813) 估 (2532) 固 (2544) 故 (2542) 顾 (2543) 梏 (7284) 崮(6536)
牿 (7486) 雇 (2545) 锢 (7932) 痼 (8083) 鲴 (8681) 瓜 (2547) 刮 (2546) 呱 (6341) 胍(7550)
栝 (7273) 鸹 (8027) 呱 (6341) 剐 (2548) 寡 (2549) 卦 (5652) 诖 (5820) 挂 (2550) 褂(2551)
乖 (2552) 拐 (2553) 怪 (2554) 关 (2556) 观 (2559) 纶 (3458) 官 (2557) 冠 (2558) 矜(8170)
莞 (6124) 倌 (5736) 棺 (2555) 鳏 (8704) 莞 (6124) 馆 (2561) 管 (2560) 观 (2559) 串(2014)
贯 (2565) 冠 (2558) 掼 (6272) 惯 (2563) 涫 (6842) 盥 (7834) 灌 (2564) 鹳 (8057) 罐(2562)
光 (2566) 咣 (6359) 桄 (7270) 胱 (7555) 广 (2567) 犷 (6578) 桄 (7270) 逛 (2568) 归(2573)
圭 (2571) 龟 (2574) 妫 (7003) 规 (2570) 皈 (8007) 闺 (2575) 硅 (2572) 瑰 (2569) 鲑(8657)
宄 (6919) 轨 (2576) 庋 (6649) 匦 (5648) 诡 (2578) 鬼 (2577) 癸 (2579) 晷 (7448) 簋(8394)
柜 (2581) 炅 (7433) 刿 (5659) 刽 (2584) 炔 (4018) 贵 (2583) 桂 (2580) 桧 (7277) 跪(2582)
鳜 (8712) 衮 (5782) 绲 (7121) 棍 (2587) 辊 (2585) 滚 (2586) 磙 (7762) 鲧 (8671) 棍(2587)
过 (2593) 呙 (6335) 埚 (5986) 郭 (2589) 涡 (4648) 崞 (6538) 聒 (8188) 锅 (2588) 蝈(8269)
国 (2590) 掴 (6266) 帼 (6494) 虢 (7529) 馘 (5769) 果 (2591) 椁 (7304) 裹 (2592) 蜾(8268)
过 (2593)

h

呵 (2639) 哈 (2594) 铪 (7894) 虾 (4726) 蛤 (2482) 哈 (2594) 哈 (2594) 咳 (3140) 嗨(6443)
还 (2725) 咳 (3140) 孩 (2602) 骸 (2601) 胲 (7560) 海 (2603) 醢 (8516) 浔 (6817) 亥(2605)
骇 (2607) 氦 (2604) 害 (2606) 犴 (6577) 顸 (8192) 蚶 (8232) 酣 (2608) 憨 (2609) 鼾(8793)
邗 (5885) 汗 (2625) 邯 (2610) 含 (2612) 函 (2615) 晗 (7447) 焓 (7642) 涵 (2613) 韩(2611)
寒 (2614) 罕 (2617) 喊 (2616) 汉 (2626) 汗 (2625) 旱 (2621) 含 (2612) 捍 (2620) 悍(2623)
菡 (6153) 焊 (2624) 感 (2448) 颔 (8205) 撖 (6294) 翰 (2618) 撼 (2619) 憾 (2622) 瀚(6911)
夯 (2627) 炕 (3127) 行 (4848) 吭 (3152) 杭 (2628) 肮 (1625) 绗 (7112) 珩 (7181) 桁(7276)
航 (2629) 颃 (8194) 行 (4848) 沆 (6776) 巷 (4779) 蒿 (6179) 薅 (6222) 嚆 (6467) 皋(2462)
蚝 (8226) 毫 (2633) 嗥 (6438) 貉 (2649) 豪 (2632) 壕 (2630) 嚎 (2631) 濠 (6909) 好(2635)
郝 (2634) 号 (2637) 好 (2635) 昊 (7427) 耗 (2636) 浩 (2638) 皓 (8009) 镐 (2468) 颢(8211)
灏 (6916) 呵 (2639) 喝 (2640) 禾 (2644) 合 (2647) 纥 (7092) 何 (2646) 和 (2645) 劾 5932)
河 (2651) 曷 (7434) 阂 (2650) 盍 (7833) 荷 (2641) 核 (2643) 害 (2606) 菏 (2642) 盒(2648)
涸 (2652) 颌 (8202) 阖 (6756) 貉 (2649) 翮 (8471) 吓 (4737) 何 (2646) 和 (2645) 贺 2656)
荷 (2641) 鹄 (8032) 喝 (2640) 赫 (2653) 褐 (2654) 鹤 (2655) 壑 (5954) 黑 (2658) 嗨 6443)
嘿 (2657) 痕 (2659) 哏 (6371) 很 (2660) 狠 (2661) 恨 (2662) 亨 (2664) 哼 (2663) 行(4848)
恒 (2667) 珩 (7181) 桁 (7276) 横 (2665) 衡 (2666) 蘅 (6231) 横 (2665) 哼 (2663) 轰(2668)
蕻 (6214) 侯 (2678) 喉 (2677) 猴 (2679) 瘊 (8090) 骺 (8731) 篌 (8383) 糇 (8455) 吼(2680)
后 (2683) 厚 (2681) 侯 (2678) 逅 (6943) 候 (2682) 堠 (6009) 鲎 (8655) 乎 (2685) 戏(4723)
哄 (2669) 訇 (5774) 烘 (2670) 薨 (6216) 弘 (2675) 红 (2676) 闳 (6740) 宏 (2674) 泓(6792)
荭 (6106) 虹 (2671) 洪 (2673) 鸿 (2672) 蕻 (6214) 黉 (5768) 哄 (2669) 讧 (5807) 哄(2669) 
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芴 (6044) 呼 (2684) 忽 (2686) 轷 (7385) 烀 (7635) 唿 (6392) 惚 (6717) 滹 (6879) 糊(2693)
囫 (6481) 和 (2645) 狐 (2692) 弧 (2701) 胡 (2690) 壶 (2688) 核 (2643) 斛 (8590) 葫(2689)
鹄 (8032) 猢 (6609) 湖 (2694) 瑚 (2687) 煳 (7646) 鹕 (8041) 鹘 (8729) 槲 (7346) 蝴(2691)
糊 (2693) 醐 (8513) 觳 (7618) 虎 (2702) 浒 (6816) 唬 (2703) 琥 (7190) 互 (2705) 户(2707)
冱 (5792) 护 (2704) 沪 (2706) 虎 (2702) 岵 (6518) 怙 (6679) 戽 (7670) 祜 (7679) 笏(8343)
瓠 (8013) 扈 (7672) 雇 (2545) 糊 (2693) 鹱 (8055) 化 (2715) 华 (2710) 花 (2708) 砉(7725)
哗 (2709) 划 (2714) 华 (2710) 哗 (2709) 骅 (7072) 铧 (7892) 猾 (2711) 滑 (2712) 鲑(8657)
化 (2715) 划 (2714) 华 (2710) 画 (2713) 话 (2716) 桦 (7275) 怀 (2719) 徊 (2718) 淮(2720)
槐 (2717) 踝 (8555) 坏 (2721) 划 (2714) 欢 (2722) 獾 (6621) 还 (2725) 环 (2723) 郇(5908)
洹 (6801) 桓 (2724) 萑 (6140) 锾 (7944) 圜 (6487) 寰 (6930) 缳 (7157) 鬟 (8763) 缓(2726)
幻 (2735) 奂 (5928) 宦 (2734) 换 (2727) 唤 (2729) 眩 (4903) 涣 (2733) 浣 (6829) 患(2728)
焕 (2732) 逭 (6953) 痪 (2730) 豢 (2731) 漶 (6881) 鲩 (8673) 擐 (6307) 肓 (7533) 荒(2736)
慌 (2737) 皇 (2742) 黄 (2738) 凰 (2743) 隍 (5882) 遑 (6956) 徨 (6569) 惶 (2744) 湟(6850)
煌 (2745) 潢 (6874) 璜 (7211) 蝗 (2740) 篁 (8382) 磺 (2739) 癀 (8105) 蟥 (8308) 簧 2741)
鳇 (8692) 恍 (2748) 晃 (2746) 谎 (2749) 幌 (2747) 慌 (2737) 晃 (2746) 荒 (2736) 慌(2737)
灰 (2750) 戏 (4723) 炜 (7631) 诙 (5822) 虺 (8219) 挥 (2751) 咴 (6352) 恢 (2754) 珲(7185)
晖 (7445) 辉 (2752) 睢 (7801) 堕 (2273) 麾 (8766) 徽 (2753) 隳 (6736) 回 (2756) 茴(6078)
洄 (6807) 蛔 (2755) 虫 (1970) 虺 (8219) 悔 (2758) 毁 (2757) 卉 (2760) 汇 (2767) 会(2765)
讳 (2768) 荟 (6086) 哕 (6360) 浍 (6811) 诲 (2769) 绘 (2770) 恚 (7703) 桧 (7277) 贿(2763)
烩 (2766) 彗 (6971) 晦 (2762) 秽 (2764) 惠 (2761) 喙 (6425) 缋 (7132) 慧 (2759) 蕙(6205)
蟪 (8319) 昏 (2772) 荤 (2771) 阍 (6752) 婚 (2773) 浑 (2775) 珲 (7185) 馄 (6638) 混(2776)
魂 (2774) 诨 (5827) 浑 (2775) 混 (2776) 溷 (6867) 耠 (8175) 锪 (7933) 劐 (5669) 豁(2777)
攉 (6311) 和 (2645) 活 (2778) 豁 (2777) 火 (2780) 伙 (2779) 钬 (7856) 夥 (6623) 或(2782)
和 (2645) 货 (2785) 获 (2781) 祸 (2786) 惑 (2783) 霍 (2784) 豁 (2777) 镬 (7976) 藿(6229)
嚯 (6475) 蠖 (8322) 伙 (2779) 和 (2645)

i
j

几 (2824) 讥 (2805) 击 (2787) 叽 (6320) 饥 (2802) 玑 (7165) 圾 (2788) 芨 (6024) 机(2790)
乩 (5632) 肌 (2801) 矶 (7722) 鸡 (2806) 其 (3868) 奇 (3870) 咭 (6350) 剞 (5662) 唧(6383)
积 (2793) 笄 (8339) 屐 (6976) 姬 (2807) 基 (2789) 赍 (7469) 犄 (7487) 嵇 (7990) 缉(2809)
畸 (2791) 跻 (8550) 箕 (2794) 稽 (2792) 齑 (7620) 畿 (7160) 墼 (5952) 激 (2804) 羁(7831)
及 (2816) 吉 (2810) 岌 (6507) 汲 (2819) 级 (2822) 极 (2811) 即 (2820) 亟 (5629) 佶(5705)
革 (2479) 笈 (8337) 急 (2817) 疾 (2818) 棘 (2812) 殛 (7374) 戢 (7411) 集 (2815) 蒺(6180)
楫 (7314) 辑 (2813) 嵴 (6553) 嫉 (2821) 蕺 (6210) 瘠 (8104) 藉 (2969) 籍 (2814) 几(2824)
己 (2826) 纪 (2845) 虮 (8217) 挤 (2823) 济 (2835) 给 (2488) 脊 (2825) 掎 (6265) 戟(7410)
麂 (8768) 计 (2838) 记 (2839) 伎 (2831) 齐 (3875) 纪 (2845) 技 (2828) 芰 (6033) 系(4721)
忌 (2841) 际 (2842) 妓 (2843) 季 (2830) 剂 (2833) 荠 (6089) 哜 (6366) 洎 (6809) 济(2835)
既 (2840) 迹 (2803) 觊 (7473) 继 (2844) 偈 (5742) 祭 (2832) 悸 (2834) 寄 (2836) 寂(2837)
绩 (2808) 蓟 (2827) 霁 (8611) 跽 (8553) 鲚 (8661) 暨 (8463) 稷 (8002) 鲫 (8674) 髻(8757)
冀 (2829) 箕 (2794) 辑 (2813) 加 (2851) 夹 (2848) 伽 (5704) 茄 (3949) 佳 (2849) 迦(6940)
珈 (7176) 枷 (2847) 浃 (6804) 痂 (8072) 家 (2850) 笳 (8353) 袈 (8434) 葭 (6171) 跏(8542)
嘉 (2846) 镓 (7956) 夹 (2848) 郏 (5903) 荚 (2852) 恝 (7702) 戛 (7409) 铗 (7882) 颊(2853)
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蛱 (8244) 甲 (2855) 岬 (6521) 胛 (7546) 贾 (2854) 钾 (2856) 假 (2857) 嘏 (5637) 瘕(8093)
价 (2859) 驾 (2861) 架 (2860) 贾 (2854) 假 (2857) 嫁 (2862) 稼 (2858) 戋 (7407) 尖(2866)
奸 (2873) 歼 (2863) 坚 (2865) 间 (2868) 浅 (3919) 肩 (2871) 艰 (2872) 监 (2864) 兼(2870)
菅 (6149) 笺 (2867) 渐 (2905) 犍 (7489) 溅 (2906) 湔 (6853) 缄 (2874) 搛 (6286) 蒹(6183)
煎 (2869) 鲣 (8668) 鹣 (8047) 鞯 (8721) 囝 (6478) 拣 (2880) 枧 (7237) 茧 (2875) 柬(2877)
俭 (2883) 捡 (2881) 笕 (8340) 检 (2876) 趼 (8534) 减 (2885) 剪 (2884) 睑 (7790) 锏(7921)
裥 (8148) 简 (2882) 谫 (5857) 戬 (7415) 碱 (2878) 翦 (8469) 蹇 (6931) 謇 (6932) 见(2891)
件 (2894) 间 (2868) 饯 (2904) 建 (2908) 荐 (2886) 贱 (2890) 牮 (7480) 剑 (2903) 监(2864)
健 (2901) 舰 (2902) 涧 (2907) 渐 (2905) 谏 (5841) 楗 (7305) 践 (2889) 锏 (7921) 毽(7506)
腱 (7576) 溅 (2906) 鉴 (2888) 键 (2892) 槛 (2887) 僭 (5752) 踺 (8561) 箭 (2893) 江(2913)
茳 (6092) 将 (2911) 姜 (2910) 豇 (8488) 浆 (2912) 僵 (2909) 缰 (7154) 礓 (7768) 疆(2914)
讲 (2918) 奖 (2917) 桨 (2916) 蒋 (2915) 耩 (8180) 匠 (2919) 降 (2921) 绛 (7113) 将(2911)
强 (3931) 酱 (2920) 犟 (7481) 糨 (8461) 艽 (6020) 交 (2927) 郊 (2928) 茭 (6090) 浇(2929)
骄 (2930) 娇 (2931) 姣 (7015) 胶 (2926) 教 (2944) 椒 (2923) 蛟 (8252) 焦 (2925) 跤(8551)
僬 (5753) 鲛 (8662) 蕉 (2922) 徼 (6572) 礁 (2924) 鹪 (8052) 矫 (2935) 嚼 (2932) 角(2939)
侥 (2936) 佼 (5714) 挢 (6256) 狡 (2938) 饺 (2940) 绞 (2942) 铰 (2934) 矫 (2935) 皎(8008)
脚 (2937) 搅 (2933) 湫 (6848) 敫 (7524) 剿 (2943) 徼 (6572) 缴 (2941) 叫 (2948) 峤(6529)
觉 (3085) 校 (4803) 轿 (2946) 较 (2947) 教 (2944) 窖 (2949) 酵 (2945) 噍 (6461) 徼(6572)
醮 (8520) 嚼 (2932) 节 (2958) 阶 (2955) 疖 (8060) 皆 (2952) 结 (2965) 秸 (2953) 接(2951)
揭 (2950) 嗟 (6421) 喈 (6414) 街 (2954) 楷 (3112) 孑 (7061) 节 (2958) 讦 (5806) 劫(2957)
杰 (2960) 诘 (5821) 拮 (6255) 洁 (2964) 结 (2965) 桔 (2959) 桀 (7278) 捷 (2961) 接(2951)
偈 (5742) 婕 (7028) 颉 (8201) 睫 (2962) 截 (2956) 碣 (7757) 鲒 (8658) 竭 (2963) 羯(8441)
姐 (2967) 解 (2966) 介 (2973) 价 (2859) 戒 (2968) 芥 (2970) 届 (2976) 界 (2971) 疥(2974)
诫 (2975) 蚧 (8227) 借 (2972) 骱 (8726) 解 (2966) 藉 (2969) 价 (2859) 家 (2850) 巾(2977)
今 (2981) 斤 (2979) 金 (2980) 津 (2982) 衿 (8138) 矜 (8170) 筋 (2978) 禁 (2991) 襟(2983)
仅 (2986) 尽 (3001) 卺 (5865) 紧 (2984) 堇 (6132) 锦 (2985) 谨 (2987) 馑 (6643) 廑(6659)
瑾 (7210) 槿 (7340) 仅 (2986) 尽 (3001) 进 (2988) 近 (2992) 劲 (3002) 妗 (7001) 荩(6103)
晋 (2990) 赆 (7465) 烬 (2993) 浸 (2994) 靳 (2989) 禁 (2991) 缙 (7138) 觐 (7478) 噤(6468)
斤 (2979) 茎 (3005) 径 (3022) 京 (3009) 泾 (6794) 经 (3013) 荆 (3003) 菁 (6128) 旌(7626)
惊 (3010) 晶 (3007) 腈 (7570) 睛 (3006) 粳 (3012) 兢 (3004) 精 (3011) 鲸 (3008) 井(3014)
阱 (5869) 刭 (5657) 肼 (7534) 颈 (3017) 景 (3016) 儆 (5751) 憬 (6729) 警 (3015) 劲(3002)
径 (3022) 净 (3027) 弪 (6982) 经 (3013) 胫 (7554) 痉 (3023) 竞 (3026) 竟 (3025) 婧(7026)
靓 (8606) 敬 (3020) 靖 (3024) 静 (3018) 境 (3019) 獍 (6616) 镜 (3021) 扃 (7671) 炅(7433)
迥 (6936) 炯 (3028) 窘 (3029) 纠 (3032) 鸠 (8015) 究 (3031) 赳 (8481) 阄 (6746) 揪(3030)
啾 (6417) 湫 (6848) 鬏 (8761) 九 (3037) 久 (3035) 玖 (3033) 灸 (3036) 韭 (3034) 酒(3038)
旧 (3041) 臼 (3042) 咎 (3044) 疚 (3046) 柩 (7249) 桕 (7274) 救 (3040) 厩 (3039) 就(3045)
舅 (3043) 僦 (5754) 鹫 (8053) 蹴 (8577) 车 (1921) 且 (3950) 苴 (6058) 拘 (3048) 狙(3049)
居 (3051) 驹 (3052) 疽 (3050) 掬 (6268) 据 (3061) 蛆 (3989) 琚 (7202) 趄 (8482) 椐(7307)
锔 (7924) 雎 (8634) 裾 (8153) 鞠 (3047) 鞫 (8722) 局 (3054) 桔 (2959) 菊 (3053) 锔(7924)
橘 (7357) 柜 (2581) 咀 (3055) 沮 (3058) 莒 (6076) 枸 (7259) 矩 (3056) 举 (3057) 榉(7323)
龃 (8620) 踽 (8565) 巨 (3062) 句 (3068) 讵 (5810) 苣 (6036) 拒 (3060) 具 (3063) 炬(3070)
沮 (3058) 钜 (7850) 俱 (3067) 倨 (5738) 剧 (3071) 据 (3061) 距 (3064) 惧 (3069) 犋(7488)
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飓 (7611) 锯 (3066) 聚 (3059) 窭 (8132) 踞 (3065) 屦 (6980) 遽 (6965) 醵 (8522) 矩(3056)
捐 (3072) 涓 (6824) 娟 (3074) 圈 (4006) 鹃 (3073) 镌 (7952) 蠲 (7835) 卷 (3077) 锩(7935)
卷 (3077) 隽 (8633) 狷 (6590) 桊 (7280) 绢 (3078) 鄄 (5918) 圈 (4006) 倦 (3075) 眷(3076)
撅 (3079) 噘 (6457) 孓 (7062) 决 (3086) 诀 (3087) 抉 (3081) 角 (2939) 珏 (7169) 觉(3085)
绝 (3088) 倔 (3083) 桷 (7286) 掘 (3082) 脚 (2937) 崛 (6540) 觖 (8591) 厥 (5642) 阙(6758)
劂 (5667) 谲 (5860) 蕨 (6207) 獗 (6617) 橛 (7351) 噱 (6469) 爵 (3084) 镢 (7967) 蹶(8574)
矍 (5939) 嚼 (2932) 鳜 (8712) 爝 (7663) 攫 (3080) 倔 (3083) 军 (3092) 均 (3089) 龟(2574)
君 (3093) 钧 (3091) 菌 (3090) 皲 (8168) 筠 (8362) 麇 (8769) 俊 (3101) 郡 (3104) 捃(6260)
峻 (3094) 隽 (8633) 浚 (3103) 骏 (3105) 菌 (3090) 竣 (3102)

k

咔 (6339) 咖 (3107) 喀 (3106) 卡 (3108) 佧 (5691) 咔 (6339) 咯 (3109) 胩 (7544) 开(3110)
揩 (3111) 锎 (7920) 剀 (5660) 凯 (3113) 垲 (5978) 恺 (6693) 铠 (7888) 蒈 (6160) 慨(3114)
楷 (3112) 锴 (7939) 忾 (6673) 刊 (3115) 看 (3120) 勘 (3117) 龛 (7772) 堪 (3116) 戡(7412)
坎 (3118) 侃 (5709) 砍 (3119) 莰 (6108) 槛 (2887) 看 (3120) 阚 (6759) 瞰 (7811) 康(3121)
慷 (3122) 糠 (3123) 扛 (3124) 亢 (3126) 伉 (5688) 抗 (3125) 闶 (6742) 炕 (3127) 钪(7854)
尻 (6974) 考 (3128) 拷 (3129) 栲 (7264) 烤 (3130) 铐 (7877) 犒 (7491) 靠 (3131) 坷(3132)
苛 (3133) 呵 (2639) 珂 (7170) 柯 (3134) 轲 (7380) 科 (3138) 钶 (7861) 疴 (8066) 棵(3135)
颏 (8204) 稞 (7993) 窠 (8129) 颗 (3137) 磕 (3136) 瞌 (7807) 蝌 (8282) 髁 (8733) 壳(3139)
咳 (3140) 颏 (8204) 可 (3141) 坷 (3132) 岢 (6519) 渴 (3142) 可 (3141) 克 (3143) 刻(3144)
恪 (6701) 客 (3145) 课 (3146) 氪 (7520) 骒 (7076) 缂 (7128) 嗑 (6430) 溘 (6859) 锞(7930)
肯 (3147) 垦 (3149) 恳 (3150) 啃 (3148) 裉 (8144) 坑 (3151) 吭 (3152) 铿 (7912) 空(3153)
倥 (5737) 崆 (6539) 箜 (8377) 孔 (3155) 空 (3153) 恐 (3154) 空 (3153) 控 (3156) 芤(6050)
抠 (3157) 眍 (7778) 口 (3158) 叩 (6321) 扣 (3159) 寇 (3160) 蔻 (6202) 刳 (5658) 枯(3161)
哭 (3162) 堀 (6005) 窟 (3163) 骷 (8728) 苦 (3164) 库 (3166) 绔 (7111) 喾 (6423) 裤(3167)
酷 (3165) 夸 (3168) 侉 (5708) 垮 (3169) 挎 (3170) 胯 (3172) 跨 (3171) 蒯 (5665) 会(2765)
快 (3176) 块 (3173) 侩 (3175) 郐 (5906) 哙 (6364) 狯 (6586) 浍 (6811) 脍 (7558) 筷(3174)
宽 (3177) 髋 (8737) 款 (3178) 匡 (3179) 诓 (5818) 哐 (6349) 筐 (3180) 狂 (3181) 诳(5831)
夼 (6237) 邝 (5887) 圹 (5959) 纩 (7094) 旷 (3185) 况 (3186) 矿 (3183) 贶 (7460) 框(3182)
眶 (3184) 亏 (3187) 岿 (3189) 悝 (6706) 盔 (3188) 窥 (3190) 奎 (3192) 逵 (6951) 馗(5624)
隗 (5883) 葵 (3191) 揆 (6281) 喹 (6413) 暌 (7450) 魁 (3193) 睽 (7805) 蝰 (8281) 夔(5771)
傀 (3194) 跬 (8545) 归 (2573) 匮 (5649) 喟 (6416) 馈 (3201) 愦 (6720) 愧 (3202) 溃(3203)
聩 (8189) 篑 (8381) 坤 (3204) 昆 (3205) 琨 (7191) 髡 (8753) 锟 (7931) 醌 (8511) 鲲(8679)
捆 (3206) 悃 (6707) 阃 (6745) 困 (3207) 扩 (3209) 括 (3208) 栝 (7273) 蛞 (8250) 阔(3211)
廓 (3210)

l

垃 (3212) 拉 (3213) 啦 (3218) 喇 (3214) 邋 (6969) 旯 (7425) 拉 (3213) 剌 (5661) 砬(7739)

喇 (3214) 拉 (3213) 喇 (3214) 剌 (5661) 落 (3468) 腊 (3216) 蜡 (3215) 瘌 (8088) 辣(3217)
喇 (3214) 癞 (8114) 啦 (3218) 喇 (3214) 来 (3220) 莱 (3219) 崃 (6533) 徕 (6566) 涞(6821)
铼 (7910) 来 (3220) 徕 (6566) 赉 (7467) 睐 (7789) 赖 (3221) 濑 (6894) 癞 (8114) 籁(8405)
兰 (3228) 岚 (6516) 拦 (3225) 栏 (3224) 婪 (3223) 阑 (3227) 蓝 (3222) 谰 (3230) 澜(3229)
斓 (7621) 褴 (8160) 篮 (3226) 镧 (7971) 览 (3232) 揽 (3231) 缆 (3234) 榄 (7313) 罱(7829)
漤 (6877) 懒 (3233) 烂 (3235) 滥 (3236) 啷 (6405) 郎 (3241) 莨 (6125) 狼 (3239) 琅(3237)
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廊 (3240) 榔 (3238) 锒 (7922) 稂 (7992) 螂 (8275) 朗 (3242) 莨 (6125) 阆 (6747) 浪(3243)
蒗 (6185) 捞 (3244) 劳 (3245) 牢 (3246) 唠 (6375) 崂 (6532) 涝 (3252) 铹 (7909) 痨(8076)
潦 (3342) 醪 (8518) 老 (3247) 佬 (3248) 姥 (3249) 栳 (7265) 铑 (7878) 獠 (6618) 潦(3342)
络 (3471) 唠 (6375) 烙 (3251) 涝 (3252) 落 (3468) 耢 (8176) 酪 (3250) 潦 (3342) 肋(3263)
嘞 (6447) 仂 (5676) 叻 (6323) 乐 (3254) 泐 (6778) 勒 (3253) 了 (3343) 勒 (3253) 累(3259)
雷 (3255) 缧 (7148) 嫘 (7048) 擂 (3262) 儡 (3260) 镭 (3256) 羸 (5790) 耒 (8171) 诔(5819)
垒 (3261) 累 (3259) 磊 (3258) 蕾 (3257) 儡 (3260) 漯 (6880) 肋 (3263) 泪 (3265) 类(3264)
累 (3259) 雷 (3255) 酹 (8510) 擂 (3262) 檑 (7359) 勒 (3253) 嘞 (6447) 棱 (3266) 塄(6008)
楞 (3267) 冷 (3268) 愣 (6722) 楞 (3267) 哩 (3308) 丽 (3286) 厘 (3269) 狸 (3274) 离(3275)
骊 (7074) 梨 (3270) 犁 (3271) 鹂 (8031) 喱 (6412) 蓠 (6181) 蜊 (8259) 漓 (3276) 缡(7142)
璃 (3307) 嫠 (7043) 黎 (3272) 鲡 (8666) 罹 (7830) 篱 (3273) 藜 (6228) 黧 (8783) 蠡(8327)
礼 (3281) 李 (3278) 里 (3279) 俚 (5721) 逦 (6946) 娌 (7018) 理 (3277) 锂 (7914) 鲤(3280)
澧 (6902) 醴 (8523) 鳢 (8715) 蠡 (8327) 力 (3306) 历 (3290) 厉 (3287) 立 (3302) 吏(3284)
坜 (5962) 苈 (6034) 丽 (3286) 励 (3288) 呖 (6331) 利 (3291) 沥 (3304) 枥 (7232) 例(3293)
疠 (8061) 戾 (7669) 隶 (3305) 荔 (3283) 栎 (7261) 郦 (5910) 轹 (7386) 俪 (5719) 俐(3294)
疬 (8063) 莉 (3282) 莅 (6116) 鬲 (5610) 栗 (3285) 砺 (7734) 砾 (3289) 猁 (6591) 蛎(8235)
唳 (6406) 笠 (8350) 粝 (8447) 粒 (3303) 雳 (8608) 跞 (8540) 詈 (7826) 傈 (3292) 痢(3301)
溧 (6864) 篥 (8386) 哩 (3308) 俩 (3309) 奁 (6238) 连 (3312) 怜 (3315) 帘 (3317) 莲(3311)
涟 (3316) 联 (3310) 裢 (8145) 廉 (3314) 鲢 (8667) 濂 (6905) 臁 (7601) 镰 (3313) 蠊(8325)
琏 (7186) 敛 (3318) 脸 (3319) 裣 (8147) 蔹 (6192) 练 (3323) 炼 (3322) 恋 (3321) 殓(7371)
链 (3320) 楝 (7312) 潋 (6882) 良 (3328) 莨 (6125) 凉 (3325) 梁 (3326) 椋 (7303) 量(3331)
粮 (3324) 粱 (3327) 墚 (6014) 踉 (8552) 两 (3329) 俩 (3309) 魉 (8743) 亮 (3333) 凉(3325)
谅 (3334) 辆 (3330) 靓 (8606) 量 (3331) 晾 (3332) 踉 (8552) 量 (3331) 撩 (3335) 辽(3341)
疗 (3338) 聊 (3336) 僚 (3337) 寥 (3340) 撩 (3335) 嘹 (6458) 獠 (6618) 潦 (3342) 寮(6928)
缭 (7152) 燎 (3339) 鹩 (8051) 了 (3343) 钌 (7841) 蓼 (6204) 撩 (3335) 燎 (3339) 尥(6245)
钌 (7841) 料 (3347) 撂 (3344) 廖 (3346) 撩 (3335) 燎 (3339) 镣 (3345) 咧 (6354) 裂(3349)
列 (3348) 劣 (3351) 冽 (5793) 洌 (6803) 埒 (5988) 烈 (3350) 捩 (6270) 猎 (3352) 裂(3349)
趔 (8483) 躐 (8581) 鬣 (8764) 咧 (6354) 拎 (3364) 邻 (3358) 林 (3354) 临 (3357) 啉(6388)
淋 (3360) 琳 (3353) 粼 (8452) 嶙 (6555) 遴 (6964) 霖 (3356) 辚 (7405) 磷 (3355) 瞵(7812)
鳞 (3359) 麟 (8775) 凛 (3361) 廪 (6662) 懔 (6733) 檩 (7361) 吝 (3363) 临 (3357) 赁(3362)
啉 (6388) 淋 (3360) 蔺 (6194) 膦 (7602) 躏 (8579) 令 (3378) 伶 (3370) 灵 (3373) 苓(6063)
囹 (6482) 呤 (6342) 泠 (6786) 玲 (3365) 柃 (7258) 瓴 (7418) 铃 (3369) 凌 (3372) 陵(3374)
聆 (8186) 菱 (3366) 棂 (7289) 蛉 (8240) 翎 (8465) 羚 (3371) 绫 (7117) 棱 (3266) 零(3367)
龄 (3368) 鲮 (8676) 酃 (5925) 令 (3378) 岭 (3375) 领 (3376) 另 (3377) 令 (3378) 呤(6342)
溜 (3379) 熘 (7654) 刘 (3385) 浏 (6815) 留 (3384) 流 (3387) 琉 (3380) 硫 (3382) 遛(6962)
馏 (3383) 旒 (7628) 骝 (7082) 榴 (3381) 镏 (7954) 瘤 (3386) 鎏 (8644) 柳 (3388) 绺(7124)
锍 (7919) 六 (3389) 陆 (3429) 碌 (3421) 馏 (3383) 遛 (6962) 溜 (3379) 镏 (7954) 鹨(8050)
咯 (3109) 龙 (3390) 茏 (6055) 咙 (3392) 泷 (6781) 珑 (7171) 栊 (7248) 胧 (7542) 砻(7735)
聋 (3391) 笼 (3393) 隆 (3401) 癃 (8110) 窿 (3394) 陇 (3404) 垄 (3402) 拢 (3403) 笼(3393)
弄 (3710) 搂 (3407) 娄 (3406) 偻 (5745) 蒌 (6168) 喽 (6422) 楼 (3405) 耧 (8179) 蝼(8287)
髅 (8735) 搂 (3407) 嵝 (6548) 篓 (3408) 陋 (3410) 镂 (7946) 瘘 (8092) 漏 (3409) 露(3422)
喽 (6422) 撸 (6303) 噜 (6464) 卢 (3412) 芦 (3411) 庐 (3414) 垆 (5968) 炉 (3415) 泸(6782)
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栌 (7251) 胪 (7545) 鸬 (8021) 颅 (3413) 舻 (8421) 鲈 (8652) 卤 (3417) 虏 (3418) 掳(3416)
鲁 (3419) 橹 (7354) 镥 (7969) 六 (3389) 陆 (3429) 录 (3428) 辂 (7391) 赂 (3424) 鹿(3425)
渌 (6843) 逯 (6954) 绿 (3444) 禄 (3427) 碌 (3421) 路 (3423) 蓼 (6204) 漉 (6885) 辘(7404)
戮 (3430) 潞 (3426) 璐 (7220) 簏 (8392) 鹭 (8056) 麓 (3420) 露 (3422) 氇 (7510) 轳(7381)
峦 (3445) 娈 (7014) 孪 (3447) 栾 (7279) 挛 (3446) 鸾 (8029) 脔 (5785) 滦 (3448) 銮(8639)
卵 (3449) 乱 (3450) 抡 (3453) 仑 (3456) 伦 (3455) 论 (3459) 抡 (3453) 囵 (6480) 沦(3457)
纶 (3458) 轮 (3454) 论 (3459) 捋 (6259) 落 (3468) 罗 (3462) 萝 (3460) 逻 (3463) 脶(7565)
猡 (6604) 椤 (7301) 锣 (3464) 箩 (3465) 骡 (3466) 螺 (3461) 蠡 (8327) 倮 (5732) 裸(3467)
瘰 (8107) 泺 (6788) 荦 (6093) 咯 (3109) 洛 (3469) 骆 (3470) 络 (3471) 珞 (7183) 烙(3251)
硌 (7749) 落 (3468) 跞 (8540) 摞 (6291) 雒 (8635) 漯 (6880) 驴 (3431) 闾 (6744) 榈(7321)
吕 (3432) 侣 (3434) 捋 (6259) 旅 (3435) 铝 (3433) 稆 (7989) 偻 (5745) 屡 (3437) 缕(3438)
膂 (7586) 褛 (8158) 履 (3436) 律 (3441) 虑 (3439) 率 (3442) 绿 (3444) 氯 (3440) 滤(3443)
掠 (3451) 略 (3452) 锊 (7918)

m

姆 (3623) 呒 (6328) 妈 (3472) 抹 (3608) 蚂 (3476) 麻 (3473) 摩 (3606) 吗 (3480) 麻(3473)
蟆 (8301) 马 (3477) 吗 (3480) 犸 (6579) 玛 (3474) 码 (3475) 蚂 (3476) 杩 (7231) 蚂(3476)
骂 (3478) 唛 (6373) 吗 (3480) 嘛 (3479) 埋 (3481) 霾 (8618) 买 (3482) 荬 (6104) 劢(5929)
迈 (3485) 麦 (3483) 卖 (3484) 脉 (3486) 颟 (8209) 埋 (3481) 蛮 (3489) 谩 (3501) 蔓(3491)
馒 (3488) 鞔 (8720) 瞒 (3487) 鳗 (8709) 满 (3490) 螨 (8293) 曼 (3492) 谩 (3501) 墁(6012)
蔓 (3491) 幔 (6503) 慢 (3493) 漫 (3494) 缦 (7147) 熳 (7655) 镘 (7960) 邙 (5888) 忙(3506)
芒 (3502) 盲 (3504) 氓 (3505) 茫 (3503) 硭 (7743) 莽 (3507) 漭 (6861) 蟒 (8294) 猫(3508)
毛 (3511) 矛 (3512) 茆 (6066) 茅 (3509) 牦 (7483) 旄 (7624) 猫 (3508) 锚 (3510) 髦(8754)
蝥 (8290) 蟊 (8317) 卯 (3514) 茆 (6066) 峁 (6525) 泖 (6787) 昴 (7436) 铆 (3513) 茂(3515)
冒 (3516) 贸 (3519) 耄 (7503) 袤 (5783) 旄 (7624) 帽 (3517) 瑁 (7203) 貌 (3518) 瞀(7806)
懋 (7714) 么 (3520) 没 (3527) 玫 (3521) 枚 (3522) 眉 (3528) 莓 (6114) 梅 (3523) 嵋(6550)
猸 (6613) 湄 (6856) 媒 (3529) 煤 (3526) 楣 (7325) 酶 (3524) 镅 (7949) 鹛 (8044) 霉(3525)
糜 (3551) 每 (3531) 美 (3532) 浼 (6828) 镁 (3530) 妹 (3535) 昧 (3533) 袂 (8139) 谜(3553)
寐 (3534) 媚 (3536) 魅 (8740) 闷 (3538) 门 (3537) 扪 (6249) 汶 (6775) 钔 (7845) 闷(3538)
焖 (7643) 懑 (7715) 们 (3539) 蒙 (3541) 氓 (3505) 虻 (8221) 萌 (3540) 蒙 (3541) 盟(3543)
甍 (6189) 瞢 (6211) 檬 (3542) 朦 (7592) 礞 (7770) 艨 (8431) 黾 (8628) 勐 (5934) 猛(3545)
蒙 (3541) 锰 (3544) 蜢 (8276) 艋 (8427) 懵 (6734) 蠓 (8323) 孟 (3547) 梦 (3546) 咪(6368)
眯 (3548) 弥 (3554) 迷 (3552) 祢 (7682) 猕 (6608) 眯 (3548) 谜 (3553) 醚 (3549) 糜(3551)
縻 (8767) 麋 (8771) 靡 (3550) 蘼 (6234) 米 (3555) 芈 (5634) 咪 (6368) 弭 (6984) 脒(7563)
敉 (8445) 眯 (3548) 靡 (3550) 糸 (8473) 汨 (6772) 觅 (3557) 泌 (3558) 宓 (6921) 秘(3556)
密 (3560) 幂 (3561) 谧 (5855) 嘧 (6455) 蜜 (3559) 眠 (3563) 绵 (3564) 棉 (3562) 免(3566)
沔 (6770) 眄 (7777) 勉 (3567) 娩 (3568) 冕 (3565) 渑 (6837) 湎 (6847) 缅 (3569) 腼(7579)
面 (3570) 喵 (6387) 苗 (3571) 描 (3572) 瞄 (3573) 鹋 (8037) 杪 (7234) 眇 (7780) 秒(3575)
渺 (3576) 缈 (7131) 淼 (7721) 藐 (3574) 邈 (6967) 妙 (3578) 庙 (3577) 缪 (7149) 乜(5631)
咩 (6367) 灭 (3580) 蔑 (3579) 篾 (8390) 蠛 (8326) 民 (3581) 苠 (6069) 岷 (6526) 珉(7175)
缗 (7137) 皿 (3583) 闵 (6741) 抿 (3582) 黾 (8628) 泯 (6793) 闽 (3586) 悯 (3585) 敏(3584)
愍 (7710) 鳘 (8710) 名 (3591) 明 (3587) 鸣 (3589) 茗 (6088) 冥 (5804) 铭 (3590) 溟(6873)
暝 (7452) 瞑 (7808) 螟 (3588) 酩 (8504) 命 (3592) 谬 (3593) 缪 (7149) 摸 (3594) 无(4662)
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谟 (5851) 馍 (6641) 嫫 (7038) 摹 (3601) 模 (3603) 膜 (3604) 麽 (8765) 摩 (3606) 磨(3605)
嬷 (7054) 蘑 (3602) 魔 (3607) 抹 (3608) 万 (4582) 末 (3609) 没 (3527) 茉 (6052) 殁(7366)
抹 (3608) 沫 (3613) 陌 (3616) 冒 (3516) 脉 (3486) 莫 (3610) 秣 (7987) 袜 (4564) 蓦(6175)
貊 (8586) 漠 (3614) 寞 (3615) 瘼 (8102) 嘿 (2657) 墨 (3611) 镆 (7950) 默 (3612) 磨(3605)
貘 (8588) 耱 (8182) 哞 (6372) 牟 (3618) 侔 (5716) 眸 (7788) 谋 (3617) 蛑 (8254) 缪(7149)
鍪 (8642) 某 (3619) 毪 (7504) 模 (3603) 母 (3624) 牡 (3621) 亩 (3622) 拇 (3620) 姆(3623)
姥 (3249) 木 (3630) 目 (3631) 仫 (5679) 牟 (3618) 沐 (6769) 苜 (6057) 牧 (3633) 莫(3610)
钼 (7866) 募 (3628) 墓 (3625) 幕 (3627) 睦 (3632) 暮 (3626) 慕 (3629) 穆 (3634)
n

嗯 (6437) 那 (3639) 南 (3647) 拿 (3635) 镎 (7953) 哪 (3636) 内 (3658) 那 (3639) 呐(3637)
纳 (3641) 肭 (7539) 钠 (3638) 衲 (8136) 娜 (3640) 捺 (6264) 哪 (3636) 乃 (3643) 艿(6021)
奶 (3644) 氖 (3642) 哪 (3636) 奈 (3646) 佴 (5706) 柰 (7245) 耐 (3645) 萘 (6133) 鼐(5630)
囡 (6479) 囝 (6478) 男 (3648) 南 (3647) 难 (3649) 喃 (6411) 楠 (7310) 赧 (8486) 腩(7578)
蝻 (8279) 难 (3649) 囊 (3650) 囔 (6476) 囊 (3650) 馕 (6646) 曩 (7457) 攮 (6313) 馕(6646)
囔 (6476) 孬 (5611) 呶 (6346) 挠 (3651) 硇 (7748) 铙 (7883) 蛲 (8245) 猱 (6614) 垴(5981)
恼 (3653) 脑 (3652) 瑙 (7207) 闹 (3654) 淖 (3655) 哪 (3636) 讷 (5811) 那 (3639) 呐(3637)
呢 (3656) 哪 (3636) 馁 (3657) 内 (3658) 那 (3639) 恁 (7705) 嫩 (3659) 而 (2288) 能(3660)
嗯 (6437) 妮 (3661) 尼 (3665) 呢 (3656) 怩 (6685) 坭 (5972) 泥 (3664) 铌 (7874) 倪(3663)
猊 (6605) 霓 (3662) 鲵 (8682) 尼 (3665) 拟 (3666) 你 (3667) 伲 (5703) 旎 (7627) 伲(5703)
泥 (3664) 昵 (7439) 逆 (3670) 匿 (3668) 睨 (7794) 腻 (3669) 溺 (3671) 嶷 (6558) 拈(3673)
蔫 (3672) 年 (3674) 粘 (5319) 鲇 (8651) 黏 (8004) 捻 (3677) 辇 (7393) 辗 (5323) 碾(3675)
撵 (3676) 廿 (5605) 念 (3678) 埝 (5994) 娘 (3679) 酿 (3680) 鸟 (3681) 袅 (8433) 茑(6064)
嬲 (7053) 尿 (3682) 脲 (7569) 溺 (3671) 捏 (3683) 捻 (3677) 乜 (5631) 陧 (5877) 聂(3684)
臬 (8411) 涅 (3689) 啮 (3686) 嗫 (6431) 镊 (3687) 镍 (3688) 颞 (8208) 蹑 (8570) 孽(3685)
蘖 (6233) 您 (3690) 宁 (3694) 拧 (3701) 咛 (6344) 狞 (3692) 柠 (3691) 聍 (8187) 凝(3693)
拧 (3701) 宁 (3694) 佞 (5690) 拧 (3701) 泞 (3702) 妞 (7004) 牛 (3703) 扭 (3704) 狃(6580)
忸 (6678) 纽 (3706) 钮 (3705) 拗 (6254) 农 (3709) 侬 (5715) 哝 (6370) 浓 (3708) 脓(3707)
弄 (3710) 耨 (8181) 奴 (3711) 孥 (7059) 驽 (7069) 努 (3712) 呶 (6346) 弩 (6983) 胬(7032)
怒 (3713) 暖 (3715) 那 (3639) 挪 (3718) 娜 (3640) 傩 (5748) 诺 (3721) 喏 (6386) 搦(6289)
锘 (7927) 懦 (3719) 糯 (3720) 女 (3714) 钕 (7847) 恧 (7704) 衄 (8412) 疟 (3717) 虐(3716)
o

噢 (6462) 哦 (3722) 区 (3988) 讴 (5809) 沤 (3729) 瓯 (7417) 欧 (3723) 殴 (3725) 鸥(3724)
呕 (3727) 偶 (3728) 耦 (8178) 藕 (3726) 怄 (6670) 沤 (3729)

p

叭 (1640) 趴 (3731) 派 (3741) 啪 (3730) 葩 (6166) 扒 (1639) 杷 (7243) 爬 (3732) 耙(1650)
琶 (3735) 筢 (8365) 帕 (3733) 怕 (3734) 拍 (3736) 俳 (5729) 排 (3737) 徘 (3739) 牌(3738)
迫 (3840) 排 (3737) 哌 (6363) 派 (3741) 蒎 (6169) 湃 (3740) 扳 (1666) 拌 (1672) 番(2312)
潘 (3743) 攀 (3742) 爿 (6761) 胖 (3754) 般 (1667) 盘 (3744) 磐 (3745) 蹒 (8571) 蟠(8320)
伴 (1673) 判 (3748) 拌 (1672) 拚 (6253) 泮 (6790) 盼 (3746) 叛 (3749) 畔 (3747) 袢(8140)
襻 (8165) 乓 (3750) 滂 (6872) 膀 (1682) 仿 (2334) 彷 (6561) 庞 (3751) 逄 (6944) 旁(3752)
膀 (1682) 磅 (1685) 螃 (8306) 耪 (3753) 胖 (3754) 抛 (3755) 泡 (3761) 脬 (7567) 刨(3757)
咆 (3756) 狍 (6583) 庖 (6650) 炮 (3758) 袍 (3759) 匏 (6243) 跑 (3760) 跑 (3760) 泡(3761)
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炮 (3758) 疱 (8069) 呸 (3762) 胚 (3763) 醅 (8512) 陪 (3767) 培 (3764) 赔 (3766) 锫(7934)
裴 (3765) 沛 (3770) 帔 (6490) 佩 (3769) 配 (3768) 旆 (7623) 辔 (6446) 霈 (8612) 喷(3771)
盆 (3772) 湓 (6852) 喷 (3771) 烹 (3775) 抨 (3774) 怦 (6681) 砰 (3773) 嘭 (6456) 朋(3783)
堋 (6001) 彭 (3777) 棚 (3779) 蓬 (3778) 硼 (3780) 鹏 (3784) 澎 (3776) 篷 (3781) 膨(3782)
蟛 (8318) 捧 (3785) 碰 (3786) 丕 (5607) 邳 (5892) 批 (3790) 纰 (7102) 坯 (3787) 披(3791)
砒 (3788) 铍 (7875) 被 (1727) 劈 (3792) 噼 (6472) 霹 (3789) 皮 (3804) 芘 (6037) 陂(5873)
纰 (7102) 枇 (7233) 毗 (3794) 蚍 (8223) 铍 (7875) 郫 (5915) 疲 (3803) 陴 (5880) 埤(5993)
啤 (3801) 琵 (3793) 脾 (3802) 裨 (8152) 蜱 (8271) 罴 (7828) 貔 (8589) 鼙 (6017) 匹(3805)
庀 (6647) 圮 (5960) 仳 (5682) 否 (2381) 吡 (6333) 痞 (3806) 劈 (3792) 擗 (6308) 癖(8117)
屁 (3808) 埤 (5993) 淠 (6836) 睥 (7802) 辟 (1757) 媲 (7039) 僻 (3807) 甓 (7422) 譬(3809)
片 (3812) 扁 (1766) 偏 (3811) 犏 (7490) 篇 (3810) 翩 (8470) 便 (1767) 骈 (7073) 胼(7561)
缏 (7134) 褊 (8159) 蹁 (8568) 谝 (5850) 片 (3812) 骗 (3813) 票 (3817) 剽 (5666) 嘌(6449)
漂 (3815) 缥 (7146) 飘 (3814) 螵 (8310) 朴 (3851) 嫖 (7046) 瓢 (3816) 莩 (6119) 殍(7372)
漂 (3815) 缥 (7146) 瞟 (7809) 票 (3817) 嘌 (6449) 漂 (3815) 骠 (7084) 氕 (7513) 撇(3818)
瞥 (3819) 苤 (6054) 撇 (3818) 拚 (6253) 拼 (3820) 姘 (7016) 贫 (3822) 频 (3821) 嫔(7041)
颦 (8213) 品 (3823) 榀 (7315) 牝 (7482) 娉 (7019) 聘 (3824) 乒 (3825) 俜 (5723) 娉(7019)
平 (3829) 冯 (2375) 评 (3832) 坪 (3826) 苹 (3827) 凭 (3830) 枰 (7250) 屏 (3833) 瓶(3831)
萍 (3828) 鲆 (8650) 朴 (3851) 钋 (7839) 陂 (5873) 坡 (3834) 泊 (1820) 泼 (3835) 颇(3836)
婆 (3837) 鄱 (5922) 繁 (2317) 皤 (8011) 叵 (5647) 钷 (7862) 笸 (8345) 朴 (3851) 迫(3840)
珀 (7174) 破 (3838) 粕 (3841) 魄 (3839) 剖 (3842) 掊 (6269) 裒 (5786) 掊 (6269) 仆(3845)
扑 (3843) 铺 (3844) 噗 (6459) 仆 (3845) 匍 (5773) 莆 (3846) 菩 (3848) 脯 (2412) 葡(3847)
蒲 (3849) 璞 (7217) 镤 (7968) 濮 (6907) 朴 (3851) 埔 (3850) 圃 (3852) 浦 (3854) 普(3853)
溥 (6863) 谱 (3855) 氆 (7511) 镨 (7972) 蹼 (8575) 铺 (3844) 堡 (1704) 暴 (1709) 瀑(3857)
曝 (3856)
q

七 (3863) 沏 (3867) 妻 (3862) 柒 (3866) 栖 (3860) 桤 (7271) 凄 (3864) 萋 (6134) 戚(3861)
期 (3858) 欺 (3859) 缉 (2809) 嘁 (6450) 漆 (3865) 蹊 (8572) 亓 (5633) 齐 (3875) 祁(3878)
圻 (5963) 芪 (6046) 岐 (6510) 其 (3868) 奇 (3870) 歧 (3871) 祈 (3877) 荠 (6089) 俟(5725)
耆 (7440) 颀 (8193) 萁 (6129) 畦 (3872) 崎 (3873) 脐 (3874) 淇 (6831) 骐 (7075) 骑(3879)
琪 (7187) 琦 (7189) 棋 (3869) 蛴 (8251) 祺 (7687) 綦 (8475) 蜞 (8264) 旗 (3876) 蕲(6213)
鳍 (8702) 麒 (8772) 乞 (3882) 芑 (6027) 岂 (3881) 屺 (6508) 企 (3883) 杞 (7229) 启(3884)
起 (3880) 绮 (7118) 綮 (8476) 稽 (2792) 气 (3888) 讫 (3893) 迄 (3889) 汔 (6764) 弃(3890)
汽 (3891) 妻 (3862) 泣 (3892) 亟 (5629) 契 (3885) 砌 (3886) 葺 (6161) 碛 (7751) 槭(7342)
器 (3887) 憩 (7712) 啐 (6393) 掐 (3894) 袷 (8142) 葜 (6154) 卡 (3108) 恰 (3901) 洽(3902)
髂 (8736) 千 (3907) 仟 (3910) 阡 (5868) 芊 (6023) 扦 (3904) 迁 (3908) 岍 (6509) 佥(5761)
钎 (3905) 牵 (3903) 铅 (3906) 悭 (6705) 谦 (3911) 签 (3909) 愆 (7709) 骞 (6925) 搴(6926)
褰 (6929) 荨 (6101) 钤 (7852) 前 (3916) 虔 (8215) 钱 (3914) 钳 (3915) 乾 (3912) 掮(6271)
犍 (7489) 潜 (3917) 黔 (3913) 肷 (7541) 浅 (3919) 遣 (3918) 谴 (3920) 缱 (7155) 欠(3923)
纤 (4743) 芡 (6045) 茜 (6071) 倩 (5727) 堑 (3921) 椠 (7293) 嵌 (3922) 慊 (6727) 歉(3924)
欠 (3923) 抢 (3932) 呛 (3926) 羌 (3928) 枪 (3925) 戗 (7408) 戕 (6762) 将 (2911) 跄(8536)
腔 (3927) 蜣 (8262) 锖 (7926) 锵 (7947) 镪 (7974) 强 (3931) 墙 (3929) 蔷 (3930) 嫱(7045)
樯 (7341) 抢 (3932) 羟 (8439) 强 (3931) 镪 (7974) 襁 (8163) 呛 (3926) 戗 (7408) 炝(7633)
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跄 (8536) 悄 (3936) 硗 (7745) 雀 (4024) 跷 (8546) 锹 (3934) 劁 (5668) 敲 (3935) 橇(3933)
缲 (7156) 乔 (3939) 侨 (3940) 荞 (6081) 峤 (6529) 桥 (3937) 翘 (3944) 谯 (5859) 劁(5668)
鞒 (8719) 蕉 (2922) 憔 (6730) 樵 (7352) 瞧 (3938) 巧 (3941) 悄 (3936) 雀 (4024) 愀(6724)
壳 (3139) 俏 (3946) 诮 (5829) 峭 (3945) 窍 (3947) 翘 (3944) 谯 (5859) 撬 (3943) 鞘(3942)
切 (3948) 伽 (5704) 茄 (3949) 且 (3950) 切 (3948) 妾 (7010) 怯 (3951) 砌 (3886) 窃(3952)
挈 (7492) 惬 (6711) 趄 (8482) 慊 (6727) 锲 (7938) 箧 (8370) 趄 (8482) 钦 (3953) 侵(3954)
亲 (3955) 衾 (8432) 芹 (3959) 芩 (6043) 矜 (8170) 秦 (3956) 琴 (3957) 覃 (8191) 禽(3961)
勤 (3958) 嗪 (6426) 溱 (6858) 廑 (6659) 擒 (3960) 噙 (6463) 檎 (7353) 螓 (8291) 锓(7923)
寝 (3962) 吣 (6336) 沁 (3963) 揿 (6276) 青 (3964) 轻 (3965) 氢 (3966) 顷 (3974) 倾(3967)
卿 (3968) 圊 (6485) 清 (3969) 蜻 (8263) 鲭 (8675) 情 (3973) 晴 (3971) 氰 (3972) 檠(7349)
擎 (3970) 黥 (8784) 苘 (6060) 顷 (3974) 请 (3975) 謦 (8605) 庆 (3976) 亲 (3955) 倩(5727)
箐 (8368) 綮 (8476) 磬 (7764) 罄 (8332) 銎 (8638) 邛 (5886) 穷 (3978) 茕 (6068) 穹(8123)
筇 (8344) 琼 (3977) 蛩 (8243) 跫 (8528) 丘 (3980) 邱 (3981) 龟 (2574) 秋 (3979) 蚯(8239)
湫 (6848) 楸 (7317) 仇 (1980) 囚 (3984) 犰 (6576) 求 (3983) 虬 (8216) 泅 (3986) 俅(5720)
酋 (3985) 逑 (6947) 球 (3982) 赇 (7468) 遒 (6957) 巯 (5947) 裘 (8435) 蝤 (8288) 鼽(8792)
糗 (8460) 区 (3988) 曲 (3990) 岖 (6511) 诎 (5816) 驱 (3993) 屈 (3992) 祛 (7678) 蛆(3989)
躯 (3991) 趋 (3987) 蛐 (8248) 麴 (8480) 黢 (8781) 劬 (5930) 朐 (7552) 鸲 (8022) 渠(3994)
蕖 (6201) 磲 (7765) 璩 (7219) 瞿 (8636) 蘧 (6230) 氍 (7512) 衢 (6573) 曲 (3990) 苣(6036)
取 (4001) 娶 (4002) 龋 (4003) 去 (4005) 阒 (6754) 趣 (4004) 觑 (7479) 戌 (4871) 悛(6710)
圈 (4006) 权 (4008) 全 (4011) 卷 (3077) 诠 (5825) 荃 (6085) 泉 (4010) 辁 (7390) 拳(4013)
铨 (7893) 痊 (4012) 筌 (8360) 蜷 (8273) 醛 (4009) 鬈 (8760) 颧 (4007) 犬 (4014) 畎(7816)
绻 (7125) 劝 (4016) 券 (4015) 炔 (4018) 缺 (4017) 阙 (6758) 瘸 (4019) 芍 (4154) 却(4020)
雀 (4024) 悫 (7708) 确 (4023) 阕 (6755) 鹊 (4021) 阙 (6758) 榷 (4022) 逡 (6950) 裙(4025)
群 (4026) 麇 (8769)

r

蚺 (8237) 然 (4027) 髯 (8755) 燃 (4028) 冉 (4029) 苒 (6059) 染 (4030) 嚷 (4034) 禳(7692)
穰 (8006) 瓤 (4031) 壤 (4032) 攘 (4033) 嚷 (4034) 穰 (8006) 让 (4035) 荛 (6073) 饶(4036)
娆 (7012) 桡 (7267) 扰 (4037) 娆 (7012) 绕 (4038) 若 (4084) 喏 (6386) 惹 (4039) 热(4040)
人 (4043) 壬 (4041) 仁 (4042) 任 (4046) 忍 (4044) 荏 (6083) 稔 (7994) 刃 (4048) 认(4047)
仞 (5680) 任 (4046) 纫 (4050) 韧 (4045) 轫 (7377) 饪 (6631) 妊 (4049) 衽 (8137) 葚(6156)
扔 (4051) 仍 (4052) 艿 (6021) 日 (4053) 戎 (4054) 肜 (7532) 茸 (4055) 荣 (4057) 狨(6585)
绒 (4062) 容 (4061) 嵘 (6541) 蓉 (4056) 溶 (4060) 榕 (7337) 熔 (4059) 蝾 (8278) 融(4058)
冗 (4063) 柔 (4065) 揉 (4064) 糅 (8459) 蹂 (8569) 鞣 (8723) 肉 (4066) 如 (4071) 茹(4067)
铷 (7908) 儒 (4069) 薷 (6224) 嚅 (6473) 濡 (6906) 孺 (4070) 襦 (8164) 颥 (8212) 蠕(4068)
汝 (4074) 乳 (4073) 辱 (4072) 入 (4075) 洳 (6818) 蓐 (6174) 溽 (6865) 缛 (7140) 褥(4076) 阮 (4078) 软 (4077) 朊 (7535) 蕤 (6208) 蕊 (4079) 芮 (6039) 枘 (7236) 蚋 (8224) 锐(4081)
瑞 (4080) 睿 (7803) 闰 (4082) 润 (4083) 若 (4084) 偌 (5728) 弱 (4085) 箬 (8372)

s

仨 (5677) 撒 (4086) 洒 (4087) 撒 (4086) 卅 (5606) 飒 (7610) 脎 (7559) 萨 (4088) 思(4328)
腮 (4089) 塞 (4091) 噻 (6471) 鳃 (4090) 塞 (4091) 赛 (4092) 三 (4093) 叁 (4094) 参(1846)
毵 (7507) 伞 (4101) 散 (4102) 糁 (8454) 馓 (6644) 散 (4102) 丧 (4105) 桑 (4103) 搡(6290)
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嗓 (4104) 磉 (7763) 颡 (8210) 丧 (4105) 搔 (4106) 骚 (4107) 缫 (7150) 扫 (4108) 嫂(4109)
扫 (4108) 埽 (6003) 瘙 (8094) 臊 (7593) 燥 (5279) 色 (4111) 涩 (4112) 啬 (5636) 铯(7904)
瑟 (4110) 塞 (4091) 穑 (8003) 森 (4113) 僧 (4114) 杀 (4117) 杉 (4128) 沙 (4119) 纱(4120)
刹 (4118) 砂 (4116) 莎 (4115) 铩 (7901) 挲 (7493) 痧 (8080) 煞 (4123) 裟 (8436) 鲨(8672)
噎 (5013) 啥 (4122) 奢 (4161) 傻 (4121) 沙 (4119) 唼 (6394) 厦 (4735) 嗄 (6436) 歃(7606)
煞 (4123) 霎 (8614) 筛 (4124) 酾 (8507) 色 (4111) 晒 (4125) 山 (4129) 芟 (6047) 杉(4128)
删 (4130) 苫 (4127) 钐 (7844) 衫 (4132) 姗 (7009) 珊 (4126) 栅 (5304) 舢 (8414) 扇(4140)
掺 (1884) 跚 (8539) 煽 (4131) 潸 (6890) 膻 (7594) 闪 (4133) 陕 (4134) 掺 (1884) 讪(5808)
汕 (4139) 苫 (4127) 钐 (7844) 疝 (8062) 单 (2105) 剡 (5663) 扇 (4140) 掸 (2107) 善(4138)
禅 (7688) 骟 (7083) 鄯 (5923) 缮 (4141) 擅 (4135) 膳 (4137) 嬗 (7051) 赡 (4136) 蟮(8321)
鳝 (8713) 伤 (4143) 汤 (4432) 殇 (7368) 商 (4144) 觞 (8592) 墒 (4142) 熵 (7656) 上(4147)
垧 (5980) 晌 (4146) 赏 (4145) 上 (4147) 尚 (4148) 绱 (7120) 裳 (4149) 捎 (4151) 烧(4153)
梢 (4150) 稍 (4152) 蛸 (8257) 筲 (8366) 艄 (8425) 鞘 (3942) 勺 (4155) 芍 (4154) 杓(7228)
苕 (6070) 韶 (4156) 少 (4157) 邵 (4159) 劭 (5931) 绍 (4160) 捎 (4151) 哨 (4158) 稍(4152)
潲 (6891) 奢 (4161) 赊 (4162) 猞 (6606) 畲 (7820) 舌 (4164) 折 (5359) 佘 (5760) 蛇(4163)
揲 (6273) 舍 (4165) 叶 (5022) 厍 (5639) 设 (4172) 社 (4171) 舍 (4165) 拾 (4216) 射(4168)
涉 (4170) 赦 (4166) 摄 (4167) 慑 (4169) 滠 (6860) 歙 (7608) 麝 (8774) 谁 (4313) 申(4174)
伸 (4176) 身 (4177) 呻 (4175) 诜 (5823) 参 (1846) 绅 (4180) 莘 (6123) 砷 (4173) 娠(4179)
深 (4178) 糁 (8454) 什 (4218) 甚 (4185) 神 (4181) 沈 (4182) 审 (4183) 哂 (6351) 矧(7982)
谂 (5837) 婶 (4184) 肾 (4186) 甚 (4185) 胂 (7547) 渗 (4188) 葚 (6156) 椹 (7309) 蜃(8255)
慎 (4187) 升 (4193) 生 (4190) 声 (4189) 牲 (4192) 笙 (8347) 甥 (4191) 渑 (6837) 绳(4194)
省 (4201) 眚 (7782) 圣 (4205) 胜 (4204) 晟 (7441) 乘 (1943) 盛 (4202) 剩 (4203) 嵊(6551)
尸 (4212) 失 (4207) 师 (4206) 诗 (4211) 虱 (4213) 狮 (4208) 施 (4209) 湿 (4210) 蓍(6173)
酾 (8507) 嘘 (4874) 鲺 (8685) 十 (4214) 什 (4218) 石 (4215) 时 (4217) 识 (4222) 实(4221)
拾 (4216) 食 (4219) 蚀 (4220) 炻 (7634) 埘 (5985) 莳 (6110) 鲥 (8669) 史 (4223) 矢(4224)
豕 (8525) 使 (4225) 始 (4228) 驶 (4227) 屎 (4226) 士 (4231) 氏 (4247) 示 (4230) 世(4232)
仕 (4243) 市 (4248) 式 (4229) 似 (4338) 势 (4238) 事 (4234) 侍 (4244) 饰 (4246) 试(4252)
视 (4251) 贳 (7459) 柿 (4233) 拭 (4235) 是 (4239) 峙 (5437) 适 (4242) 恃 (4249) 室(4250)
莳 (6110) 轼 (7388) 逝 (4237) 铈 (7870) 舐 (8334) 弑 (6317) 释 (4245) 谥 (5854) 嗜(4240)
筮 (8363) 誓 (4236) 噬 (4241) 螫 (8307) 匙 (1955) 殖 (5419) 收 (4253) 熟 (4276) 手(4254)
守 (4256) 首 (4255) 艏 (8428) 寿 (4257) 受 (4260) 狩 (6587) 授 (4258) 售 (4259) 兽(4262)
绶 (7123) 瘦 (4261) 殳 (7615) 书 (4273) 抒 (4267) 纾 (7103) 枢 (4264) 叔 (4269) 姝(7013)
荼 (6117) 殊 (4266) 倏 (5731) 菽 (6136) 梳 (4265) 淑 (4271) 舒 (4270) 疏 (4272) 摅(6283)
输 (4268) 毹 (7508) 蔬 (4263) 秫 (7988) 孰 (4275) 赎 (4274) 塾 (5951) 熟 (4276) 暑(4278)
黍 (4282) 属 (4284) 署 (4280) 蜀 (4281) 鼠 (4283) 数 (4293) 薯 (4277) 曙 (4279) 术(4285)
戍 (4289) 束 (4288) 述 (4286) 沭 (6780) 树 (4287) 竖 (4290) 恕 (4301) 庶 (4292) 腧(7582)
数 (4293) 墅 (4291) 漱 (4294) 澍 (6888) 刷 (4302) 唰 (6407) 耍 (4303) 刷 (4302) 衰(4305)
摔 (4304) 甩 (4306) 帅 (4307) 率 (3442) 蟀 (8316) 闩 (6737) 拴 (4309) 栓 (4308) 涮(6844)
双 (4311) 泷 (6781) 爽 (4312) 霜 (4310) 孀 (7055) 爽 (4312) 谁 (4313) 水 (4314) 说(4321)
税 (4316) 睡 (4315) 吮 (4317) 顺 (4319) 舜 (4320) 瞬 (4318) 说 (4321) 妁 (6989) 烁(4324)
铄 (7869) 朔 (4323) 硕 (4322) 蒴 (6184) 搠 (6287) 槊 (7335) 厶 (5944) 司 (4330) 丝(4331)
私 (4329) 咝 (6348) 思 (4328) 鸶 (8024) 斯 (4325) 蛳 (8247) 缌 (7133) 厮 (5643) 锶(7940)
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撕 (4326) 嘶 (4327) 澌 (6889) 死 (4332) 巳 (4340) 四 (4336) 寺 (4334) 似 (4338) 汜(6765)
兕 (5778) 伺 (4337) 祀 (7675) 姒 (7006) 饲 (4339) 泗 (6784) 驷 (7065) 俟 (5725) 食(4219)
耜 (8174) 笥 (8351) 肆 (4333) 嗣 (4335) 厕 (1862) 忪 (6676) 松 (4341) 凇 (5801) 菘(6131)
淞 (6833) 嵩 (6552) 怂 (4343) 耸 (4342) 悚 (6704) 竦 (8121) 讼 (4347) 宋 (4346) 送(4345)
诵 (4348) 颂 (4344) 叟 (5937) 搜 (4349) 嗖 (6418) 馊 (6640) 溲 (6849) 飕 (7612) 锼(7943)
螋 (8284) 艘 (4350) 叟 (5937) 瞍 (7804) 嗾 (6453) 薮 (6220) 擞 (4351) 嗽 (4352) 擞(4351)
苏 (4353) 酥 (4354) 稣 (8653) 俗 (4355) 夙 (5777) 诉 (4363) 肃 (4364) 素 (4356) 速(4357)
涑 (6819) 宿 (4362) 粟 (4358) 谡 (5853) 嗉 (6428) 愫 (6726) 塑 (4360) 溯 (4361) 蔌(6188)
僳 (4359) 觫 (8602) 缩 (4385) 簌 (8389) 狻 (6601) 酸 (4365) 蒜 (4366) 算 (4367) 尿(3682)
虽 (4368) 眭 (7785) 隋 (4369) 睢 (7801) 濉 (6901) 绥 (4371) 隋 (4369) 随 (4370) 遂(4376)
髓 (4372) 岁 (4374) 祟 (4378) 谇 (5839) 遂 (4376) 碎 (4373) 粹 (2066) 隧 (4377) 燧(7661)
穗 (4375) 邃 (6968) 荽 (6120) 孙 (4379) 荪 (6105) 狲 (6588) 飧 (6624) 损 (4380) 笋(4381)
隼 (8632) 榫 (7330) 莎 (4115) 唆 (4384) 娑 (7022) 桫 (7288) 梭 (4383) 挲 (7493) 睃(7792)
蓑 (4382) 嗍 (6442) 羧 (8440) 缩 (4385) 所 (4389) 索 (4387) 唢 (6379) 琐 (4386) 锁(4388)
嗦 (6434)

t

他 (4391) 它 (4392) 她 (4393) 铊 (7872) 趿 (8533) 塌 (4390) 溻 (6866) 踏 (4404) 塔(4394)
獭 (4401) 鳎 (8703) 拓 (4556) 沓 (7719) 挞 (4402) 闼 (6743) 嗒 (6410) 榻 (7329) 漯(6880)
踏 (4404) 蹋 (4403) 沓 (7719) 遢 (6961) 台 (4408) 苔 (4406) 胎 (4405) 台 (4408) 邰(5902)
苔 (4406) 抬 (4407) 骀 (7070) 炱 (7638) 鲐 (8656) 薹 (6223) 呔 (6330) 太 (4411) 汰(4413)
态 (4412) 肽 (7536) 钛 (7849) 泰 (4409) 酞 (4410) 坍 (4414) 贪 (4416) 摊 (4415) 滩(4418)
坛 (4419) 昙 (7428) 郯 (5916) 弹 (2115) 覃 (8191) 锬 (7936) 痰 (4421) 谭 (4423) 潭(4422)
澹 (6903) 檀 (4420) 忐 (7694) 坦 (4425) 钽 (7867) 袒 (4427) 毯 (4426) 叹 (4430) 炭(4431)
探 (4429) 碳 (4428) 汤 (4432) 铴 (7906) 趟 (4443) 羰 (8442) 镗 (7959) 唐 (4438) 堂(4435)
棠 (4436) 塘 (4433) 搪 (4434) 溏 (6871) 瑭 (7209) 樘 (7344) 膛 (4437) 螗 (8305) 镗(7959)
糖 (4439) 醣 (8517) 螳 (8311) 帑 (6491) 倘 (4440) 惝 (6714) 淌 (4442) 傥 (5746) 耥(8177)
躺 (4441) 汤 (4432) 烫 (4444) 趟 (4443) 铴 (7906) 叨 (6322) 涛 (4446) 绦 (4448) 焘(7666)
掏 (4445) 滔 (4447) 韬 (7226) 饕 (8750) 逃 (4451) 洮 (6812) 桃 (4450) 陶 (4453) 萄(4449)
啕 (6391) 淘 (4452) 鼗 (5627) 讨 (4454) 套 (4455) 忑 (7693) 忒 (6315) 特 (4456) 铽(7911)
慝 (7711) 疼 (4459) 腾 (4458) 誊 (4460) 滕 (7588) 藤 (4457) 体 (4469) 剔 (4462) 梯(4461)
锑 (4464) 踢 (4463) 荑 (6072) 绨 (7116) 提 (4465) 啼 (4468) 鹈 (8035) 缇 (7130) 题(4466)
醍 (8514) 蹄 (4467) 体 (4469) 醍 (8514) 屉 (4475) 剃 (4474) 倜 (5735) 逖 (6949) 悌(6709)
涕 (4473) 绨 (7116) 惕 (4472) 替 (4470) 裼 (8151) 嚏 (4471) 天 (4476) 添 (4477) 田(4479)
佃 (2172) 畋 (7817) 恬 (4481) 钿 (7868) 甜 (4480) 填 (4478) 嗔 (6433) 阗 (6757) 忝(6735)
殄 (7369) 腆 (4483) 舔 (4482) 掭 (6261) 佻 (5712) 挑 (4484) 祧 (7686) 条 (4485) 苕(6070)
迢 (4486) 调 (2187) 笤 (8352) 龆 (8622) 蜩 (8272) 髫 (8756) 鲦 (8670) 挑 (4484) 窕(8127)
眺 (4487) 粜 (8448) 跳 (4488) 帖 (4491) 贴 (4489) 萜 (6138) 帖 (4491) 铁 (4490) 帖(4491)
餮 (8749) 厅 (4492) 汀 (4501) 听 (4493) 町 (7814) 烃 (4494) 廷 (4502) 莛 (6080) 亭(4504)
庭 (4505) 停 (4503) 葶 (6167) 蜓 (8249) 婷 (7035) 霆 (8610) 挺 (4506) 梃 (7272) 铤(7890)
艇 (4507) 梃 (7272) 恫 (2218) 通 (4508) 仝 (5758) 同 (4512) 佟 (5701) 彤 (4514) 侗(2217)
垌 (5977) 茼 (6077) 峒 (6528) 桐 (4509) 砼 (7737) 铜 (4513) 童 (4515) 酮 (4510) 僮(5755)

潼 (6892) 瞳 (4511) 侗 (2217) 统 (4519) 捅 (4517) 桶 (4516) 筒 (4518) 同 (4512) 恸(6690)
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通 (4508) 痛 (4520) 偷 (4521) 头 (4523) 投 (4522) 骰 (8727) 透 (4524) 头 (4523) 凸 (4525) 秃 (4526) 突(4527)  图 (4528) 荼 (6117) 徒 (4529) 途 (4530) 涂 (4531) 菟 (6143) 屠 (4532) 酴 (8509) 土(4533)  吐 (4534) 钍 (7842) 吐 (4534) 兔 (4535) 菟 (6143) 堍 (6002) 湍 (4536) 团 (4537) 抟(6250)  疃 (7822) 彖 (6972) 忒 (6315) 推 (4538) 颓 (4539) 腿 (4540) 退 (4543) 蜕 (4541) 煺(7653)  褪 (4542) 吞 (4544) 暾 (7453) 屯 (4545) 囤 (2258) 豚 (7564) 臀 (4546) 氽 (5759) 褪(4542)  饨 (6629) 乇 (5617) 托 (4548) 佗 (5702) 拖 (4547) 说 (4321) 脱 (4549) 驮 (4552) 佗(5702)  陀 (4551) 坨 (5971) 沱 (6791) 驼 (4553) 柁 (7262) 砣 (7740) 鸵 (4550) 酡 (8502) 跎(8541)  橐 (7350) 鼍 (8630) 妥 (4555) 庹 (6653) 椭 (4554) 拓 (4556) 柝 (7256) 唾 (4557) 箨(8374)  魄 (3839) 魄 (3839)

u

v

w

挖 (4558) 哇 (4559) 洼 (4561) 娲 (7020) 蛙 (4560) 娃 (4562) 瓦 (4563) 佤 (5684) 瓦(4563)
袜 (4564) 腽 (7580) 哇 (4559) 歪 (4565) 歪 (4565) 崴 (6543) 外 (4566) 弯 (4568) 剜(5664)
湾 (4569) 蜿 (8274) 豌 (4567) 丸 (4572) 芄 (6025) 纨 (7093) 完 (4574) 玩 (4570) 顽(4571)
烷 (4573) 宛 (4580) 莞 (6124) 挽 (4576) 菀 (6150) 晚 (4577) 脘 (7568) 惋 (4579) 婉(4581)
绾 (7126) 琬 (7194) 皖 (4578) 碗 (4575) 畹 (7821) 万 (4582) 腕 (4583) 蔓 (3491) 尢(6244)
汪 (4584) 亡 (4586) 王 (4585) 网 (4588) 枉 (4587) 罔 (5672) 往 (4589) 惘 (6715) 辋(7394)
魍 (8745) 王 (4585) 妄 (4593) 忘 (4592) 旺 (4590) 望 (4591) 危 (4603) 委 (4615) 威(4594)
逶 (6952) 偎 (5743) 隈 (5881) 葳 (6158) 崴 (6543) 微 (4602) 煨 (7648) 薇 (6217) 巍(4601)
韦 (4604) 为 (4610) 圩 (5955) 违 (4605) 围 (4607) 帏 (6488) 闱 (6739) 沩 (6777) 桅(4606)
涠 (6822) 唯 (4608) 帷 (6501) 惟 (4609) 维 (4612) 嵬 (6545) 潍 (4611) 伟 (4616) 伪(4617)
苇 (4613) 尾 (4618) 纬 (4619) 玮 (7166) 委 (4615) 炜 (7631) 洧 (6802) 诿 (5835) 娓(7024)
萎 (4614) 隗 (5883) 猥 (6611) 韪 (7224) 艉 (8426) 痿 (8084) 鲔 (8659) 卫 (4632) 为(4610)
未 (4620) 位 (4627) 味 (4622) 畏 (4623) 胃 (4624) 谓 (4629) 尉 (4630) 遗 (5037) 喂(4625)
猬 (6612) 渭 (4628) 蔚 (4621) 慰 (4631) 魏 (4626) 温 (4634) 瘟 (4633) 文 (4636) 纹(4638)
闻 (4637) 蚊 (4635) 阌 (6751) 雯 (8609) 刎 (5656) 吻 (4639) 紊 (4641) 稳 (4640) 问(4642)
免 (3566) 汶 (6775) 璺 (7223) 翁 (4644) 嗡 (4643) 蓊 (6178) 瓮 (4645) 蕹 (6219) 挝(4646)
莴 (6111) 倭 (5733) 涡 (4648) 窝 (4649) 喔 (6424) 蜗 (4647) 我 (4650) 肟 (7531) 沃(4654)
卧 (4652) 硪 (7750) 握 (4653) 幄 (6502) 渥 (6855) 斡 (4651) 龌 (8627) 兀 (5603) 乌(4658)
圬 (5956) 邬 (5889) 污 (4659) 呜 (4656) 巫 (4655) 於 (7622) 钨 (4657) 诬 (4660) 屋(4661)
恶 (2281) 无 (4662) 亡 (4586) 毋 (4667) 芜 (4663) 吾 (4665) 吴 (4666) 唔 (6377) 浯(6820)
梧 (4664) 蜈 (8258) 鼯 (8789) 五 (4669) 午 (4671) 伍 (4673) 仵 (5685) 迕 (6935) 庑(6648)
怃 (6668) 忤 (6672) 妩 (6992) 武 (4668) 侮 (4674) 捂 (4670) 牾 (7485) 鹉 (8036) 舞(4672)
兀 (5603) 勿 (4680) 乌 (4658) 戊 (4676) 务 (4681) 阢 (5867) 坞 (4675) 芴 (6044) 杌(7227)
物 (4679) 误 (4683) 恶 (2281) 悟 (4682) 晤 (4678) 焐 (7641) 痦 (8077) 婺 (7036) 骛(7080)
雾 (4677) 寤 (6927) 鹜 (8045) 鋈 (8640)

x

夕 (4706) 兮 (5766) 西 (4687) 吸 (4692) 汐 (4711) 希 (4703) 昔 (4684) 析 (4686) 矽(4689)
穸 (8122) 茜 (6071) 郗 (5913) 栖 (3860) 唏 (6381) 牺 (4694) 息 (4702) 奚 (6241) 浠(6827)
菥 (6130) 硒 (4688) 欷 (7604) 悉 (4704) 惜 (4707) 烯 (4709) 淅 (6832) 晰 (4690) 稀(4701)
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舾 (8424) 翕 (8466) 腊 (3216) 粞 (8449) 犀 (4712) 皙 (8010) 锡 (4693) 溪 (4710) 裼(8151)
熙 (4685) 蜥 (8265) 僖 (5750) 熄 (4708) 嘻 (4691) 膝 (4705) 嬉 (7050) 熹 (7668) 樨(7356)
螅 (8303) 歙 (7608) 羲 (8443) 蹊 (8572) 蟋 (8312) 醯 (8521) 曦 (7456) 鼷 (8791) 习(4716)
席 (4715) 觋 (7474) 袭 (4714) 媳 (4717) 隰 (5884) 褶 (8162) 檄 (4713) 洗 (4720) 玺(7184)
铣 (4719) 徙 (6567) 喜 (4718) 葸 (6163) 蓰 (6191) 屣 (6979) 禧 (7691) 戏 (4723) 饩(6630)
系 (4721) 细 (4724) 郄 (5907) 阋 (6750) 舄 (8410) 隙 (4722) 禊 (7689) 呷 (6340) 虾(4726)
瞎 (4725) 匣 (4727) 侠 (4732) 狎 (6582) 柙 (7252) 峡 (4731) 狭 (4733) 硖 (7744) 假(2857)
葭 (6171) 遐 (6958) 瑕 (7206) 暇 (4730) 辖 (4729) 霞 (4728) 黠 (8779) 下 (4734) 吓(4737)
夏 (4736) 唬 (2703) 厦 (4735) 罅 (8333) 仙 (4741) 先 (4740) 纤 (4743) 氙 (7515) 祆(7676)
籼 (8444) 莶 (6118) 掀 (4738) 酰 (8503) 跹 (8549) 锨 (4739) 鲜 (4742) 暹 (6963) 闲(4748)
贤 (4745) 弦 (4750) 咸 (4744) 涎 (4749) 娴 (7021) 衔 (4746) 舷 (4747) 痫 (8079) 鹇(8034)
嫌 (4751) 冼 (5794) 显 (4752) 洗 (4720) 险 (4753) 蚬 (8225) 猃 (6593) 铣 (4719) 筅 (8358) 跣 (8548) 鲜 (4742) 藓 (6226) 燹 (7662) 见 (2891) 苋 (6040) 县 (4756) 岘 (6513) 现(4754)
限 (4762) 线 (4763) 宪 (4760) 陷 (4761) 馅 (4758) 羡 (4759) 献 (4755) 腺 (4757) 霰(8617)
乡 (4771) 芗 (6028) 相 (4764) 香 (4767) 厢 (4765) 葙 (6157) 湘 (4770) 缃 (7129) 箱(4768)
襄 (4769) 骧 (7088) 镶 (4766) 详 (4774) 降 (2921) 庠 (6652) 祥 (4773) 翔 (4772) 享(4777)
响 (4776) 饷 (6635) 飨 (8747) 想 (4775) 鲞 (8663) 向 (4782) 项 (4778) 巷 (4779) 相(4764)
象 (4783) 像 (4781) 橡 (4780) 蟓 (8313) 肖 (4804) 枭 (7241) 枵 (7253) 削 (4787) 哓(6356)
骁 (7071) 逍 (6948) 消 (4791) 宵 (4792) 绡 (7115) 萧 (4784) 硝 (4785) 销 (4790) 蛸(8257)
箫 (8379) 潇 (6876) 霄 (4786) 魈 (8744) 嚣 (4789) 崤 (6537) 淆 (4793) 小 (4801) 晓(4794)
筱 (8367) 孝 (4802) 肖 (4804) 校 (4803) 哮 (4788) 笑 (4806) 效 (4807) 啸 (4805) 些(4809)
楔 (4808) 歇 (4810) 蝎 (4811) 叶 (5022) 协 (4813) 邪 (4816) 胁 (4818) 挟 (4814) 偕(5741)
斜 (4817) 谐 (4819) 颉 (8201) 携 (4815) 鲑 (8657) 鞋 (4812) 撷 (6302) 缬 (7151) 勰(5936)
写 (4820) 血 (4910) 写 (4820) 泄 (4825) 泻 (4826) 绁 (7105) 契 (3885) 卸 (4822) 屑(4828)
械 (4821) 亵 (5784) 渫 (6845) 谢 (4827) 解 (2966) 榭 (7331) 榍 (7339) 薤 (6215) 獬(6619)
邂 (6966) 廨 (6661) 懈 (4824) 燮 (5938) 蟹 (4823) 瀣 (6912) 躞 (8583) 心 (4836) 芯(4830)
辛 (4833) 忻 (4835) 昕 (7431) 欣 (4832) 莘 (6123) 锌 (4831) 新 (4834) 歆 (7607) 薪(4829)
馨 (6016) 鑫 (8646) 镡 (7966) 囟 (5622) 芯 (4830) 信 (4837) 衅 (4838) 兴 (4843) 星(4839)
猩 (4841) 惺 (4842) 腥 (4840) 刑 (4844) 邢 (4847) 行 (4848) 饧 (6628) 形 (4846) 陉(5874)
型 (4845) 荥 (6094) 硎 (7742) 省 (4201) 醒 (4849) 擤 (6309) 兴 (4843) 杏 (4851) 幸(4850)
性 (4852) 姓 (4853) 荇 (6084) 悻 (6712) 凶 (4855) 兄 (4854) 芎 (6026) 匈 (4857) 汹(4858)
胸 (4856) 雄 (4859) 熊 (4860) 休 (4861) 咻 (6361) 修 (4862) 庥 (6651) 羞 (4863) 鸺(8028)
貅 (8587) 馐 (6642) 髹 (8759) 朽 (4864) 宿 (4362) 秀 (4867) 岫 (6522) 臭 (1984) 袖(4868)
绣 (4869) 宿 (4362) 锈 (4866) 嗅 (4865) 溴 (6869) 圩 (5955) 戌 (4871) 吁 (5185) 盱(7776)
砉 (7725) 须 (4875) 胥 (8167) 顼 (7179) 虚 (4873) 墟 (4870) 需 (4872) 嘘 (4874) 徐(4876)
许 (4877) 诩 (5828) 浒 (6816) 栩 (7282) 糈 (8458) 醑 (8515) 旭 (4881) 序 (4882) 叙(4880)
恤 (4884) 洫 (6810) 畜 (4883) 酗 (4879) 勖 (5935) 绪 (4887) 续 (4888) 溆 (6851) 絮(4885)
婿 (4886) 蓄 (4878) 煦 (7667) 蓿 (6203) 轩 (4889) 宣 (4891) 谖 (5846) 萱 (6170) 揎(6279)
喧 (4890) 暄 (7449) 煊 (7651) 儇 (5756) 玄 (4894) 县 (4756) 痃 (8071) 悬 (4892) 旋(4893)
漩 (6886) 璇 (7215) 选 (4901) 癣 (4902) 券 (4015) 泫 (6789) 炫 (7637) 绚 (4904) 眩(4903)
铉 (7871) 旋 (4893) 渲 (6854) 楦 (7324) 碹 (7759) 削 (4787) 靴 (4905) 薛 (4906) 穴(4908)
学 (4907) 泶 (7720) 踅 (8529) 噱 (6469) 雪 (4909) 鳕 (8708) 血 (4910) 谑 (5842) 荤(2771)
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勋 (4911) 埙 (5987) 熏 (4912) 窨 (8131) 薰 (6225) 獯 (6620) 曛 (7454) 醺 (8524) 旬(4914)
寻 (4916) 巡 (4918) 郇 (5908) 询 (4915) 荀 (6087) 荨 (6101) 峋 (6530) 恂 (6694) 洵(6813)
浔 (6817) 循 (4913) 潭 (4422) 鲟 (8664) 讯 (4922) 训 (4921) 汛 (4920) 迅 (4924) 驯(4917)
徇 (6563) 逊 (4923) 殉 (4919) 浚 (3103) 巽 (5767) 熏 (4912) 蕈 (6206)

y

丫 (4930) 压 (4925) 厌 (4965) 吖 (6325) 呀 (4929) 押 (4926) 鸦 (4927) 哑 (4938) 桠(7266)
鸭 (4928) 雅 (4937) 牙 (4932) 伢 (5683) 芽 (4931) 岈 (6512) 蚜 (4933) 崖 (4934) 涯(4936)
睚 (7793) 衙 (4935) 疋 (8166) 哑 (4938) 雅 (4937) 轧 (5294) 亚 (4939) 压 (4925) 讶(4940)
迓 (6934) 垭 (5975) 砑 (7728) 娅 (7011) 氩 (7518) 揠 (6275) 呀 (4929) 咽 (4942) 恹(6691)
烟 (4944) 殷 (5083) 胭 (7557) 焉 (4941) 崦 (6535) 阏 (6753) 阉 (4943) 淹 (4945) 腌(7571)
湮 (6846) 鄢 (5919) 嫣 (7044) 燕 (4964) 延 (4951) 芫 (6030) 严 (4947) 言 (4952) 阽(5871)
妍 (6991) 岩 (4950) 沿 (4956) 炎 (4955) 研 (4948) 盐 (4946) 埏 (5979) 铅 (3906) 阎(4954)
蜒 (4949) 筵 (8359) 颜 (4953) 檐 (7360) 奄 (4957) 兖 (5780) 俨 (5718) 衍 (4960) 剡(5663)
厣 (5641) 掩 (4958) 郾 (5917) 眼 (4959) 偃 (5740) 琰 (7192) 罨 (7827) 演 (4961) 魇(8742)
鼹 (8790) 厌 (4965) 研 (4948) 砚 (4966) 咽 (4942) 彦 (4969) 艳 (4962) 晏 (7444) 唁(4968)
宴 (4971) 验 (4973) 谚 (4972) 堰 (4963) 雁 (4967) 焰 (4970) 焱 (7645) 滟 (6857) 酽(8506)
餍 (8748) 谳 (5861) 燕 (4964) 赝 (5645) 央 (4975) 泱 (6783) 殃 (4974) 鸯 (4976) 秧(4977)
鞅 (8717) 扬 (4979) 羊 (4982) 阳 (4984) 杨 (4978) 炀 (7630) 佯 (4980) 疡 (4981) 徉(6564)
洋 (4983) 烊 (7640) 蛘 (8253) 仰 (4986) 养 (4988) 氧 (4985) 痒 (4987) 怏 (6683) 炀(7630)
样 (4989) 恙 (7706) 烊 (7640) 鞅 (8717) 漾 (4990) 幺 (7159) 夭 (5618) 吆 (6326) 约(5228)
妖 (4993) 要 (5010) 腰 (4992) 徼 (6572) 邀 (4991) 爻 (5619) 尧 (5002) 肴 (7540) 侥(2936)
荛 (6073) 轺 (7387) 姚 (5006) 珧 (7182) 陶 (4453) 铫 (7902) 窑 (5004) 谣 (5005) 摇(5001)
徭 (6570) 遥 (5003) 瑶 (4994) 繇 (8477) 鳐 (8705) 杳 (7235) 咬 (5007) 舀 (5008) 窈(8126)
疟 (3717) 药 (5009) 要 (5010) 钥 (5231) 鹞 (8046) 曜 (7455) 耀 (5011) 耶 (5014) 掖(5020)
椰 (5012) 噎 (5013) 邪 (4816) 爷 (5015) 耶 (5014) 揶 (6262) 铘 (7884) 也 (5018) 冶(5017)
野 (5016) 业 (5021) 叶 (5022) 页 (5019) 曳 (5023) 拽 (5507) 邺 (5894) 夜 (5025) 咽(4942)
晔 (7442) 烨 (7639) 掖 (5020) 液 (5026) 谒 (5843) 腋 (5024) 靥 (5644) 一 (5027) 伊(5033)
衣 (5034) 医 (5029) 依 (5032) 咿 (6362) 铱 (5031) 猗 (6602) 椅 (5046) 壹 (5028) 揖(5030)
漪 (6884) 噫 (6470) 黟 (8780) 义 (5069) 仪 (5039) 圯 (5961) 夷 (5036) 沂 (5042) 迤(6938)
饴 (6634) 怡 (6689) 宜 (5043) 荑 (6072) 咦 (6355) 贻 (7461) 姨 (5044) 眙 (7784) 胰(5040)
蛇 (4163) 移 (5038) 痍 (8074) 遗 (5037) 颐 (5035) 疑 (5041) 嶷 (6558) 彝 (5045) 乙(5050)
已 (5049) 以 (5052) 依 (5032) 钇 (7838) 苡 (6051) 尾 (4618) 矣 (5051) 蚁 (5047) 舣(8415)
酏 (8493) 倚 (5048) 椅 (5046) 蛾 (2274) 旖 (7629) 弋 (6314) 亿 (5058) 义 (5069) 艺(5053)
刈 (5655) 忆 (5068) 艾 (1612) 仡 (5678) 议 (5073) 屹 (5057) 亦 (5064) 衣 (5034) 异(5076)
抑 (5054) 呓 (6329) 邑 (5056) 佚 (5693) 役 (5059) 译 (5075) 易 (5055) 峄 (6527) 佾(5711)
怿 (6688) 诣 (5072) 驿 (7068) 绎 (5079) 轶 (7383) 食 (4219) 疫 (5063) 弈 (6236) 羿(8464)
奕 (6240) 挹 (6258) 悒 (6708) 益 (5070) 谊 (5074) 埸 (5992) 逸 (5061) 翊 (8120) 翌(5078)
嗌 (6441) 溢 (5071) 肄 (5062) 裔 (5065) 意 (5066) 缢 (7143) 蜴 (8270) 瘗 (8089) 镒(7955)
毅 (5067) 熠 (7658) 薏 (6218) 殪 (7376) 噫 (6470) 劓 (5670) 臆 (5060) 翳 (8472) 翼(5077)
镱 (7978) 癔 (8115) 懿 (6018) 因 (5082) 阴 (5085) 茵 (5080) 音 (5084) 洇 (6806) 姻(5086)
氤 (7519) 殷 (5083) 铟 (7887) 堙 (6007) 喑 (6419) 圻 (5963) 吟 (5087) 垠 (5983) 狺(6594)
银 (5088) 淫 (5089) 寅 (5090) 鄞 (5920) 夤 (6625) 龈 (8624) 霪 (8615) 尹 (5092) 引(5093)
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吲 (6337) 饮 (5091) 蚓 (8230) 隐 (5094) 瘾 (8111) 印 (5101) 饮 (5091) 茚 (6065) 荫(5081)
胤 (5623) 窨 (8131) 应 (5106) 英 (5102) 莺 (6126) 哩 (3308) 婴 (5104) 瑛 (7188) 撄(6292)
嘤 (6451) 罂 (8331) 缨 (5107) 璎 (7212) 樱 (5103) 鹦 (8048) 膺 (6663) 鹰 (5105) 迎(5113)
茔 (6067) 荧 (5111) 荥 (6094) 盈 (5115) 莹 (5108) 萤 (5109) 营 (5110) 萦 (6151) 蓥(6186)
楹 (7326) 滢 (6862) 蝇 (5112) 潆 (6875) 嬴 (5788) 赢 (5114) 瀛 (6913) 郢 (5911) 颍(8203)
颖 (5117) 影 (5116) 瘿 (8108) 应 (5106) 映 (5119) 硬 (5118) 媵 (7584) 育 (5193) 哟(5120)
唷 (6401) 哟 (5120) 佣 (5122) 拥 (5121) 痈 (5124) 邕 (7163) 庸 (5125) 雍 (5126) 墉(6013)
慵 (6728) 镛 (7962) 壅 (5953) 臃 (5123) 饔 (8751) 喁 (6415) 永 (5132) 甬 (8014) 泳(5130)
俑 (5724) 勇 (5134) 涌 (5131) 恿 (5133) 蛹 (5128) 踊 (5127) 用 (5135) 佣 (5122) 优(5137)
忧 (5139) 攸 (5692) 呦 (6347) 幽 (5136) 悠 (5138) 尢 (6244) 尤 (5140) 由 (5141) 邮(5142)
犹 (5144) 油 (5145) 柚 (7254) 疣 (8064) 莜 (6115) 莸 (6121) 铀 (5143) 蚰 (8236) 鱿(8647)
游 (5146) 猷 (7364) 蝣 (8286) 蝤 (8288) 繇 (8477) 友 (5149) 有 (5148) 酉 (5147) 卣(5653)
莠 (6112) 铕 (7880) 牖 (7527) 黝 (8778) 又 (5154) 右 (5150) 幼 (5155) 有 (5148) 佑(5151)
侑 (5707) 柚 (7254) 囿 (6483) 宥 (6922) 诱 (5153) 蚴 (8242) 釉 (5152) 鼬 (8788) 迂(5156)
吁 (5185) 纡 (7090) 於 (7622) 菸 (6146) 淤 (5157) 瘀 (8086) 于 (5158) 与 (5175) 予(5172)
欤 (7603) 余 (5164) 妤 (7005) 盂 (5159) 臾 (8407) 鱼 (5167) 禺 (5614) 竽 (8336) 舁(8408)
俞 (5165) 狳 (6592) 馀 (6637) 谀 (5836) 娱 (5173) 萸 (6139) 雩 (8607) 渔 (5170) 隅(5171)
揄 (6277) 喁 (6415) 嵛 (6546) 逾 (5166) 腴 (7573) 愉 (5168) 渝 (5169) 瑜 (7204) 榆(5160)
虞 (5161) 愚 (5162) 觎 (7476) 舆 (5163) 窬 (8130) 蝓 (8285) 与 (5175) 予 (5172) 屿(5176)
伛 (5681) 宇 (5178) 羽 (5180) 妪 (6993) 雨 (5174) 俣 (5722) 禹 (5177) 语 (5179) 圄(6484)
圉 (6486) 庾 (6655) 瘐 (8085) 龉 (8625) 窳 (8133) 与 (5175) 玉 (5181) 驭 (5206) 芋(5183)
吁 (5185) 聿 (7718) 谷 (2540) 饫 (6632) 汩 (6773) 雨 (5174) 郁 (5184) 育 (5193) 昱(7437)
禺 (5614) 狱 (5192) 语 (5179) 峪 (5188) 钰 (7858) 浴 (5201) 预 (5204) 域 (5182) 菀 (6150) 欲 (5191) 阈 (6748) 谕 (5845) 尉 (4630) 遇 (5186) 喻 (5187) 御 (5189) 鹆 (8033) 寓 (5202) 裕 (5203) 粥 (5464) 蓣 (6187) 愈 (5190) 煜 (7647) 誉 (5194) 蔚 (4621) 蜮 (8266) 毓(5625)
熨 (7657) 豫 (5205) 燠 (7659) 鹬 (8054) 鬻 (6987) 鸢 (8016) 眢 (7783) 鸳 (5207) 冤(5209)
渊 (5208) 箢 (8378) 元 (5210) 芫 (6030) 园 (5216) 员 (5217) 沅 (6768) 垣 (5211) 爰(7528)
袁 (5212) 原 (5213) 圆 (5218) 鼋 (8629) 援 (5214) 媛 (7034) 缘 (5221) 塬 (6011) 猿(5219)
源 (5220) 辕 (5215) 橼 (7358) 螈 (8302) 圜 (6487) 远 (5222) 苑 (5223) 怨 (5225) 院(5226)
垸 (5989) 媛 (7034) 掾 (6282) 缘 (5221) 瑗 (7205) 愿 (5224) 曰 (5227) 约 (5228) 哕(6360)
月 (5234) 乐 (3254) 刖 (7530) 岳 (5232) 栎 (7261) 钥 (5231) 说 (4321) 悦 (5235) 阅(5236)
钺 (7865) 跃 (5230) 越 (5229) 粤 (5233) 樾 (7348) 龠 (5763) 瀹 (6914) 晕 (5246) 氲(7521)
云 (5238) 匀 (5240) 芸 (6031) 员 (5217) 纭 (7101) 昀 (7432) 耘 (5237) 郧 (5239) 筠(8362)
允 (5242) 狁 (6581) 陨 (5241) 殒 (7370) 孕 (5248) 运 (5243) 芸 (6031) 员 (5217) 郓(5909)
恽 (6702) 晕 (5246) 酝 (5245) 愠 (6719) 韫 (7225) 韵 (5247) 蕴 (5244) 熨 (7657)

z

扎 (5290) 匝 (5249) 咂 (6338) 拶 (6257) 杂 (5251) 砸 (5250) 咋 (5306) 灾 (5254) 甾(7162)
哉 (5253) 栽 (5252) 仔 (5548) 载 (5256) 宰 (5255) 崽 (6544) 再 (5257) 在 (5258) 载(5256)
糌 (8456) 簪 (8402) 咱 (5259) 拶 (6257) 昝 (7435) 攒 (5260) 趱 (8485) 暂 (5261) 錾(8641)
赞 (5262) 瓒 (7222) 赃 (5263) 脏 (5264) 臧 (7416) 驵 (7064) 脏 (5264) 奘 (6242) 葬(5265)
藏 (1856) 遭 (5266) 糟 (5267) 凿 (5268) 早 (5271) 枣 (5270) 蚤 (5273) 澡 (5272) 藻(5269)
皂 (5277) 灶 (5278) 唣 (6380) 造 (5276) 噪 (5275) 燥 (5279) 躁 (5274) 则 (5282) 责(5280)
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择 (5281) 咋 (5306) 迮 (6937) 泽 (5283) 啧 (6385) 帻 (6493) 笮 (8348) 舴 (8423) 箦(8369)
赜 (5651) 仄 (5638) 昃 (7430) 侧 (1864) 贼 (5284) 怎 (5285) 谮 (5858) 曾 (5288) 增(5286)
憎 (5287) 缯 (7153) 罾 (7832) 综 (5559) 缯 (7153) 赠 (5289) 甑 (7421) 扎 (5290) 吒(6324) 
咋 (5306) 查 (1873) 哳 (6378) 揸 (6274) 喳 (5291) 猹 (6610) 渣 (5292) 楂 (7311) 扎(5290) 
札 (5293) 轧 (5294) 闸 (5302) 炸 (5308) 铡 (5301) 喋 (6409) 眨 (5303) 砟 (7736) 乍(5307) 
诈 (5309) 咋 (5306) 柞 (5585) 栅 (5304) 咤 (6369) 炸 (5308) 痄 (8068) 蚱 (8238) 槎(7322) 
榨 (5305) 蜡 (3215) 侧 (1864) 斋 (5311) 摘 (5310) 宅 (5312) 择 (5281) 翟 (2152) 窄(5313)
责 (5280) 债 (5314) 柴 (1881) 砦 (7746) 祭 (2832) 寨 (5315) 瘵 (8109) 占 (5328) 沾(5320)
毡 (5317) 旃 (7625) 粘 (5319) 詹 (5318) 谵 (5862) 瞻 (5316) 斩 (5322) 盏 (5321) 展(5325)
崭 (5324) 搌 (6288) 辗 (5323) 占 (5328) 栈 (5327) 战 (5329) 站 (5330) 绽 (5332) 湛(5331)
颤 (1892) 蘸 (5326) 张 (5337) 章 (5334) 鄣 (5921) 獐 (6615) 彰 (5335) 漳 (5336) 嫜(7049)
璋 (7216) 樟 (5333) 蟑 (8315) 仉 (5675) 长 (1904) 涨 (5339) 掌 (5338) 丈 (5341) 仗(5344)
杖 (5340) 张 (5337) 帐 (5342) 账 (5343) 胀 (5345) 涨 (5339) 障 (5347) 嶂 (6554) 幛(6504)
瘴 (5346) 钊 (7840) 招 (5348) 昭 (5349) 啁 (6390) 着 (5537) 朝 (1915) 嘲 (1916) 着(5537)
爪 (5506) 找 (5350) 沼 (5351) 召 (5357) 兆 (5355) 诏 (5815) 赵 (5352) 笊 (8341) 棹(7294)
照 (5353) 罩 (5354) 肇 (5356) 折 (5359) 蜇 (8256) 遮 (5358) 螫 (8307) 折 (5359) 哲(5360)
辄 (7392) 蛰 (5361) 蜇 (8256) 谪 (5856) 磔 (7761) 辙 (5362) 者 (5363) 锗 (5364) 褚(8150)
赭 (8487) 褶 (8162) 这 (5366) 柘 (7247) 浙 (5367) 蔗 (5365) 鹧 (8049) 着 (5537) 这(5366)
贞 (5374) 针 (5375) 侦 (5376) 珍 (5368) 胗 (7551) 帧 (5401) 浈 (6805) 真 (5370) 桢(7269)
砧 (5372) 祯 (7685) 蓁 (6172) 斟 (5369) 椹 (7309) 甄 (5371) 榛 (7327) 溱 (6858) 臻(5373)
箴 (8380) 诊 (5379) 枕 (5377) 疹 (5378) 轸 (7384) 胗 (7551) 畛 (7819) 缜 (7139) 稹(8001)
阵 (5383) 镇 (5382) 振 (5381) 震 (5380) 振 (5381) 朕 (7562) 赈 (7466) 圳 (5958) 鸩(8018)
丁 (2201) 正 (5393) 争 (5389) 征 (5387) 怔 (5390) 诤 (5826) 挣 (5385) 峥 (6531) 狰(5388)
政 (5394) 钲 (7859) 症 (5402) 睁 (5386) 铮 (7903) 筝 (8361) 蒸 (5384) 鲭 (8675) 拯(5392)
整 (5391) 正 (5393) 争 (5389) 证 (5404) 怔 (5390) 郑 (5403) 诤 (5826) 政 (5394) 挣(5385)
症 (5402) 铮 (7903) 之 (5414) 支 (5407) 氏 (4247) 汁 (5413) 只 (5427) 卮 (5620) 芝(5405)
吱 (5408) 枝 (5406) 知 (5410) 肢 (5411) 织 (5415) 栀 (7257) 胝 (7553) 祗 (7683) 脂(5412)
蜘 (5409) 执 (5420) 直 (5417) 侄 (5422) 值 (5421) 埴 (5990) 职 (5416) 植 (5418) 殖(5419)
絷 (8474) 跖 (8537) 摭 (6293) 踯 (8560) 止 (5425) 只 (5427) 旨 (5428) 址 (5423) 芷(6038)
纸 (5429) 祉 (7677) 枳 (7255) 指 (5424) 轵 (7382) 咫 (6975) 趾 (5426) 黹 (7773) 酯(8505)
徵 (6571) 至 (5433) 志 (5430) 豸 (8584) 忮 (6669) 识 (4222) 郅 (5904) 帜 (5436) 织(5415)
帙 (6489) 制 (5438) 质 (5442) 炙 (5443) 治 (5446) 栉 (7246) 峙 (5437) 陟 (5876) 桎(7268)
轾 (7389) 贽 (7462) 挚 (5431) 致 (5434) 秩 (5440) 鸷 (8026) 掷 (5432) 痔 (5444) 窒(5447)
蛭 (8246) 痣 (8075) 智 (5439) 滞 (5445) 骘 (7079) 彘 (6973) 置 (5435) 稚 (5441) 雉(7984)
踬 (8557) 膣 (7589) 觯 (8603) 中 (5448) 忪 (6676) 忠 (5450) 终 (5453) 盅 (5449) 钟(5451)
舯 (8417) 衷 (5452) 螽 (8314) 肿 (5455) 种 (5454) 冢 (5803) 踵 (8564) 中 (5448) 仲(5457)
众 (5458) 种 (5454) 重 (5456) 衷 (5452) 州 (5461) 舟 (5459) 诌 (5463) 周 (5460) 洲(5462)
调 (2187) 啁 (6390) 粥 (5464) 妯 (7008) 轴 (5465) 肘 (5466) 帚 (5467) 纣 (7091) 咒(5468)
宙 (5470) 绉 (7107) 荮 (6107) 轴 (5465) 胄 (7548) 祝 (5503) 昼 (5471) 酎 (8492) 皱(5469)
舳 (8422) 繇 (8477) 骤 (5472) 籀 (8406) 碡 (7756) 朱 (5476) 邾 (5905) 侏 (5710) 诛(5479)
茱 (6079) 洙 (6808) 珠 (5473) 株 (5474) 诸 (5478) 铢 (7889) 猪 (5477) 蛛 (5475) 槠(7338)
潴 (6883) 橥 (7345) 术 (4285) 竹 (5481) 竺 (8335) 柚 (7254) 逐 (5480) 烛 (5482) 舳(8422)

 LMR-2101系列                                    LIGHT


瘃 (8081) 躅 (8578) 主 (5487) 拄 (5484) 柱 (5489) 渚 (6830) 煮 (5483) 属 (4284) 褚(8150)
嘱 (5486) 麈 (8770) 瞩 (5485) 宁 (3694) 主 (5487) 伫 (5689) 苎 (6049) 助 (5490) 住(5501)
杼 (7244) 贮 (5492) 注 (5502) 驻 (5504) 柱 (5489) 炷 (7636) 祝 (5503) 疰 (8070) 著(5488)
蛀 (5491) 庶 (4292) 铸 (5493) 筑 (5494) 翥 (8467) 箸 (8371) 抓 (5505) 挝 (4646) 爪(5506)
拽 (5507) 转 (5510) 拽 (5507) 专 (5508) 砖 (5509) 颛 (8207) 转 (5510) 传 (2011) 沌(6771)
转 (5510) 啭 (6389) 赚 (5512) 撰 (5511) 馔 (6645) 篆 (5513) 庄 (5515) 妆 (5517) 桩(5514)
装 (5516) 奘 (6242) 壮 (5519) 状 (5520) 僮 (5755) 撞 (5518) 幢 (2017) 戆 (7716) 隹(8631)
追 (5523) 骓 (7077) 椎 (5521) 锥 (5522) 坠 (5525) 缀 (5526) 惴 (6723) 缒 (7136) 赘(5524)
屯 (4545) 肫 (7538) 窀 (8124) 谆 (5527) 准 (5528) 拙 (5530) 捉 (5529) 桌 (5532) 倬(5730)
涿 (6835) 焯 (7644) 灼 (5538) 茁 (5534) 卓 (5531) 斫 (7729) 浊 (5539) 酌 (5535) 浞(6823)
诼 (5834) 啄 (5536) 着 (5537) 琢 (5533) 禚 (7690) 缴 (2941) 擢 (6310) 濯 (6910) 镯(7977)
躅 (8578) 仔 (5548) 吱 (5408) 孜 (5546) 甾 (7162) 咨 (5541) 姿 (5543) 兹 (5540) 赀(7463)
资 (5542) 淄 (5545) 谘 (5849) 缁 (7127) 辎 (7402) 嵫 (6549) 粢 (8450) 孳 (7060) 滋(5544)
趑 (8484) 觜 (8594) 訾 (8604) 锱 (7937) 龇 (8623) 髭 (8758) 鲻 (8686) 子 (5551) 仔(5548)
姊 (7002) 耔 (8172) 茈 (6075) 秭 (7986) 籽 (5549) 笫 (8342) 梓 (7287) 紫 (5547) 訾(8604)
滓 (5550) 自 (5552) 字 (5554) 恣 (7707) 眦 (7786) 渍 (5553) 子 (5551) 枞 (7240) 宗(5558)
综 (5559) 棕 (5556) 腙 (7574) 踪 (5557) 鬃 (5555) 总 (5560) 偬 (5744) 纵 (5561) 粽(8453)
邹 (5562) 驺 (7067) 诹 (5833) 陬 (5878) 鲰 (8677) 鄹 (5924) 走 (5563) 奏 (5564) 揍(5565)
苴 (6058) 租 (5566) 菹 (6147) 足 (5567) 卒 (5568) 族 (5569) 镞 (7963) 诅 (5571) 阻(5572)
组 (5573) 俎 (5762) 祖 (5570) 钻 (5574) 躜 (8582) 缵 (7158) 纂 (5575) 钻 (5574) 赚(5512)
攥 (6312) 羧 (8440) 咀 (3055) 觜 (8594) 嘴 (5576) 最 (5578) 罪 (5579) 蕞 (6209) 醉(5577)
尊 (5580) 遵 (5581) 樽 (7355) 鳟 (8714) 撙 (6304) 作 (5587) 嘬 (6460) 昨 (5582) 笮(8348)
琢 (5533) 左 (5583) 佐 (5584) 撮 (2073) 作 (5587) 坐 (5588)
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